Załącznik nr 5 do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW ANALIZATORA

| Lp | Parametry wymagane | Parametry oferowane TAK/NIE (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy lub nie starszy niż 2018 rok (podstawowy i back up) |  |
| 2 | Parametry oznaczane: gazometria oksymetria elektrolity (sód, potas, chlorki, wapń zjonizowany) metabolity (glukoza, mleczany) |  |
| 3 | Zakres pomiarowy wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l |  |
| 4 | Analizator pracujący na bazie kaset zawierających elektrody, odczynniki, kalibratory i płyny płuczące (minimalnie dwa materiały zużywalne) |  |
| 5 | Maksymalna ilość próbki pobierana ze strzykawki do 130 mikrolitrów |  |
| 6 | Elektrody pomiarowe w pełni bezobsługowe, zintegrowane z kasetą |  |
| 7 | Możliwość wykonania automatycznej kontroli. |  |
| 8 | Analizator nie wymagający wykonywania przez użytkownika codziennych i okresowych konserwacji |  |
| 9 | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary |  |
| 10 | Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych. |  |
| 11 | Wbudowana drukarka wewnętrzna. |  |
| 12 | Zapewnienie udziału w kontroli zewnętrznej, 1 raz w miesiącu (Riqas) na koszt Wykonawcy |  |
| 13 | Podłączenie do sieci informatycznej analizatora podstawowego i back up na koszt Wykonawcy |  |
| 14 | Prosta komunikacja z operatorem, oprogramowanie w języku polskim |  |
| 15 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji na koszt Wykonawcy |  |
|  | Parametry oceniane | Właściwe zaznaczyć |
| 16 | Czas uzyskania wyniku | ( do 40 sec. ( powyżej 40 sec. |
| 17 | Objętość próbki potrzebnej do wykonania oznaczenia z kapilary dla wszystkich parametrów | ( mniej lub równe 45 mikrolitrów ( więcej niż 45 mikrolitrów |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |