SPSZOZ/902/2013                                                    	                                  Lębork, dn. 16.05.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/36/13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z wyborem energii w trybie AED od 150 do 360J?

- Zamawiający informuje, iż usunął z załącznika nr 6 pozycję nr 7 zadania nr 3 natomiast  dodał trzy pozycje o numerach: 6.1, 6.2 i 6.3. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie  Zamawiającego.

Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 3 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o częstości impulsów w zakresie 30-180 imp./min.?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 3 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o regulacji prądu stymulacji w zakresie 0-200 mA?

- Zamawiający informuje, iż usunął z załącznika nr 6 pozycję nr 18 zadania nr 3. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie  Zamawiającego.

Pytanie nr 4 – dotyczy zadania nr 3 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z kolorowym ekranem TFT 
z podświetleniem LED o przekątnej 8,4’?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania defibrylator z kolorowym ekranem TFT z podświetleniem LED o przekątnej min. 5,6 cali - maks. 8,4 cali.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 3 poz. 19 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 5 – dotyczy zadania nr 3 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z możliwością odczytu 12 odprowadzeń EKG i transmisji danych lecz bez automatycznej analizy i interpretacji?

- Zamawiający informuje, iż dokonał zmian w  załączniku nr 6 pozycji nr 22 zadania nr 3 oraz usunął z załącznika nr 6 pozycję nr 21 zadania nr 3. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie  Zamawiającego.

Pytanie nr 6 – dotyczy zadania nr 6 poz. 2 i 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak o budowie blokowej na zintegrowanej podstawie jezdnej z możliwością montażu kosza na cewniki?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy zadania nr 6 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak o poziomie głośności przy maksymalnym obciążeniu 40 dB (+/- 2dB)?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 – dotyczy zadania nr 6 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak operacyjny posiadający wielostopniowe tj. trzystopniowe zabezpieczenie ssaka przed przelaniem pompy w postaci filtrów przeciw-bakteryjnych lub hydrofobowych jak również zastawek przeciw-przelewowych w miejsce wymaganego zbiornika zabezpieczającego przeciwprzelewowego? Trzystopniowe zabezpieczenie ssaka daje pełną gwarancję użytkowania zarówno dla personelu jak i potencjalnego pacjenta, jak również eliminują konieczność stosowania dodatkowego zbiornika zabezpieczającego.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania ssak operacyjny posiadający wielostopniowe tj. trzystopniowe zabezpieczenie ssaka przed przelaniem pompy 
w postaci filtrów przeciw-bakteryjnych lub hydrofobowych jak również zastawek przeciw-przelewowych w miejsce wymaganego zbiornika zabezpieczającego przeciwprzelewowego.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 6 poz. 11 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 9 – dotyczy zadania nr 6 poz. 10

Czy Zamawiający wymaga, aby ssak wyposażony był w przełącznik z butli na butlę?

- Zamawiający informuje, iż nie stawia wymogów w/w zakresie.

Pytanie nr 10 – dotyczy zadania nr 1 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z automatycznymi westchnienia z regulacją parametrów westchnień, z regulacją poziomu ciśnienia wdechowego lub objętości?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11 – dotyczy zadania nr 1 poz. 27

Czy zamawiający dopuści do przetargu respirator w którym przeciek jest mierzony i następnie obrazowany w postaci procentowej objętości oddechowej?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12 – dotyczy zadania nr 1 poz. 33

Czy zamawiający dopuści do przetargu respirator z pomiarem podatności statycznej płuc?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 – dotyczy zadania nr 1 poz. 36

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez wyświetlania temperatury gazów oddechowych? Nasz respirator mierzy temperaturę gazów oddechowych ale jest ona widoczna tylko 
w trybie serwisowym. Jednocześnie respirator posiada alarm wysokiej temperatury gazów oddechowych.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14 – dotyczy zadania nr 1 poz. 42

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator w którym ciśnienie wspomagania PSV ma zakres: 0-60 cmH2O?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15 – dotyczy zadania nr 1 poz. 46

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator w którym automatyczny dobór wartości przepływu w zależności od nastawionych parametrów wentylacji jest w zakresie do 120 l/min, a przy wentylacji spontanicznej do 180 l/min?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16 – dotyczy zadania nr 6 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak o sile ssania min. 35l/min co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania ssak o sile ssania minimum 35l/min.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisu w załączniku nr 6 zadanie nr 6 poz. 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 17 – dotyczy zadania nr 6 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w 2 butle 2L wielorazowe i kompatybilne  z nimi wkłady jednorazowe, posiadające w pokrywie filtr hydrofobowy i antybakteryjny dodatkowo zabezpieczający  źródło ssania przed zalaniem?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania ssak wyposażony w 2 butle 2L wielorazowe i kompatybilne z nimi wkłady jednorazowe, posiadające w pokrywie filtr hydrofobowy i antybakteryjny dodatkowo zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem.

Pytanie nr 18 – dotyczy zadania nr 6 poz. 10 i 11

Czy Zamawiający dopuści ssak zabezpieczony wieloetapowo (filtry w pokrywach wkładów oraz filtry nakręcane bezpośrednio na źródło ssania) co całkowicie eliminuje ryzyko zalania ssaka i nie ma potrzeby stosowania zbiornika zabezpieczającego przelewowego?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania ssak zabezpieczony wieloetapowo (filtry w pokrywach wkładów oraz filtry nakręcane bezpośrednio na źródło ssania).

Pytanie nr 19 – dotyczy zadania nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ssak na podstawie jezdnej wyposażonej w 2 koła umiejscowione w tylnej części podstawy, ułatwiające przemieszczanie ssaka bez zbędnego obciążania personelu, z wygodną półką do np. cewników?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20 – dotyczy zadania nr 6 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści ssak o sile ssania 45 l/min?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania ssak o sile ssania 45 l/min.

Pytanie nr 21 – dotyczy zadania nr 6 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści ssak o sile ssania 25 l/min?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22 – dotyczy zadania nr 6 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny z szerokim zakresem podciśnienia z możliwością płynnej regulacji w zakresie od 0 do 82 kPa?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23 – dotyczy zadania nr 6

Czy Zamawiający wymaga płynnego przełączania źródła ssania z jednego źródła na drugie?

- Zamawiający informuje, iż nie stawia wymogów w/w zakresie.

Pytanie nr 24 – dotyczy zadania nr 6

Czy Zamawiający wymaga 2 niezależnych źródeł ssania?

- Zamawiający informuje, iż nie stawia wymogów w/w zakresie.

Pytanie nr 25 – dotyczy zadania nr 6 poz. 14

Czy Zamawiający wymaga aby ssak zabezpieczony był przez filtr hydrofobowy nakręcany bezpośrednio na źródło ssania, co całkowicie eliminuje ryzyko zalania ssaka?

- Zamawiający informuje, iż nie wymaga jednak dopuszcza do zaoferowania ssak zabezpieczony przez filtr hydrofobowy nakręcany bezpośrednio na źródło ssania.

Pytanie nr 26 – dotyczy zadania nr 6 poz. 14

Czy Zamawiający wymaga aby wkłady kompatybilne z w/w ssakami posiadały filtr hydrofobowo antybakteryjny, dodatkowo zabezpieczający ssak przed zalaniem, a co za tym idzie fabrycznie nadrukowaną datę ważności i skuteczności owych filtrów na każdym wkładzie?

- Zamawiający informuje, iż nie wymaga jednak dopuszcza do zaoferowania ssak zabezpieczony przez filtr hydrofobowy nakręcany bezpośrednio na źródło ssania.

Pytanie nr 27 – dotyczy zadania nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy bez możliwości ładowania akumulatorów ze źródła 12 V DC?

- Zamawiający informuje, iż dokonał zmian w  załączniku nr 6 pozycji nr 2 zadania nr 3. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie  Zamawiającego.

Pytanie nr 28 dotyczy zadania nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy bez uchwytu karetkowego i torby ochronnej?

- Zamawiający informuje, iż usunął z załącznika nr 6 pozycję nr 4 zadania nr 3. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie  Zamawiającego.

Pytanie nr 29 dotyczy zadania nr 3 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy bez możliwości odczytu 12 odprowadzeniowego EKG, bez analizy tego odczytu oraz bez możliwości transmisji danych?

- Zamawiający informuje, iż dokonał zmian w  załączniku nr 6 pozycji nr 22 zadania nr 3 oraz usunął z załącznika nr 6 pozycję nr 21 zadania nr 3. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie  Zamawiającego.

Pytanie nr 30 dotyczy zadania nr 3 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy z możliwością wyświetlenia jednej krzywej dynamicznej?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania defibrylator dwufazowy 
z możliwością wyświetlenia jednej krzywej dynamicznej.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 3 poz. 23 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 31 dotyczy zadania nr 3 poz. 22

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany defibrylator miał możliwość transmisji obrazu 12 odprowadzeniowego EKG do stacji odbiorczych LIFENET w pracowniach hemodynamiki w szpitalach: w Słupsku i w Wejherowie?

- Zamawiający informuje, iż dokonał zmian w  załączniku nr 6 pozycji nr 22 zadania nr 3 oraz usunął z załącznika nr 6 pozycję nr 21 zadania nr 3. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie  Zamawiającego.

Pytanie nr 32 dotyczy SIWZ, rozdział I, wzoru umowy

Zwracamy się  do Zamawiającego z prośbą  o skrócenie terminu zapłaty za towar z 40 dni 
do terminów zgodnych z zapisami ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 12 czerwca 2003 r. tj. do 30 dni.

Powyższy zapis bowiem w sposób rażący stoi w sprzeczności z zapisami ww. ustawy, zgodnie z którymi, właściwym jest maksymalnie 30 dniowy termin płatności: (Art. 5). „Jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku - do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego”.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33 dotyczy SIWZ, rozdział I pkt. 6b, wzoru umowy oraz załącznika nr 6

Prosimy o sprecyzowanie zapisu dotyczącego udzielonej gwarancji oraz przeglądów na następujący:

„Wykonawca udziela pełnej gwarancji na oferowany sprzęt medyczny minimum 24 miesiące od dnia dokonania odbioru końcowego”, z wyjątkiem części eksploatacyjnych, akcesoriów i materiałów zużywalnych (jedno i wielorazowych), które Zamawiający nabywa sukcesywnie na własny koszt. 
W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni dostępność nabywanych każdorazowo przez Zamawiającego na własny koszt, części eksploatacyjnych, akcesoriów i materiałów zużywalnych.”

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34 dotyczy SIWZ, rozdział II

Czy Zamawiający zmieni brzmienie zapisu SIWZ w ten sposób, że przedłuży termin wykonania umowy o przedmiotowe zamówienie dla pakietu nr 1 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy? W przypadku autoryzowanych dealerów sprzętu w terminie dostawy uwzględnić należy czas importu i produkcji w przypadku urządzeń wykonywanych na Zamówienia. Od zawarcia umowy, będącej podstawą do podjęcia pierwszych czynności w celu realizacji zadania, realnie upłynąć musi ok. 6 tygodni zanim sprzęt będzie mógł być oddany do eksploatacji. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Pytanie nr 35 dotyczy projektu umowy § 5 ust.  4

Wnosimy o wykreślenie niniejszego zapisu  lub jego zmianę tak by otrzymał on treść: „Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nie uiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36 dotyczy projektu umowy § 7 ust.  2a

Prosimy o doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący: „Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT dopuszczają zmianę wartości umowy. W takim przypadku (ustawowej zmiany stawki podatku VAT mającej miejsce przed datą wystawienia faktury) wartość brutto umowy ulegnie automatycznie zmianie proporcjonalnej do wprowadzonych zmian.”

- Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisu w § 7 ust. 2a na następujący:  „Zamawiający przewiduje zmianę wartości umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy. Umowa będzie aneksowana”.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił projekt umowy w § 7 ust. 2a
w SIWZ. Zmieniony projekt umowy został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 37 dotyczy SIWZ, formularza oferty oraz projektu umowy

Prosimy Zamawiającego od odstąpienie od konieczności posiadania instrukcji serwisowej w języku polskim. Instrukcja serwisowa jest dokumentem typowo technicznym, używanym jedynie przez serwisantów, nie jest dokumentem powszechnie udostępnianym, Wymagana przez Zamawiającego dokumentacja może stanowić dokumentację techniczną, która zgodnie z przepisami ustawy z 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), nie może być przekazana do publicznej informacji. Zakres dokumentacji serwisowej, o który się Państwo ubiegają może bowiem stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z brzmieniem w/w aktu prawnego. Art. 11, ust. 4 ustawy - wiążąco wskazuje co stanowić może tajemnicę przedsiębiorstwa - cyt.: "Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności."

- Zamawiający informuje, że odstępuje od konieczności posiadania instrukcji serwisowej w języku polskim.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający usunął z rozdz. I SIWZ pkt. 6 ppkt. j), z formularza oferty pkt. 3 ppkt. 10), oraz z projektu umowy z § 4 ust. 2 pkt. 10) w SIWZ. Zmieniona SIWZ, formularz oferty oraz projekt umowy zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 38 dotyczy SIWZ, formularza oferty oraz projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 7 dni jeżeli naprawa nie będzie   wymagać sprowadzania części zamiennych z zagranicy i 14 dni jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Należy zwrócić uwagę, iż na czynności serwisowe składają się: dojazd serwisu, diagnoza usterki, naprawa lub wymiana części. W przypadku każdej z usterek, termin wymagany przez zamawiającego jest niemożliwy do dotrzymania. Ponadto w przypadku braku części w magazynie, lub też elementów potrzebnych w celu dokonania naprawy urządzenia zachodzi konieczność sprowadzenia ich spoza granic Polski.

- Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 7 dni jeżeli naprawa nie będzie wymagać sprowadzania części zamiennych z zagranicy i 14 dni jeżeli zaistnieje taka konieczność.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił w rozdz. I SIWZ pkt. 6 ppkt. e), z formularza oferty pkt. 3 ppkt. 5), oraz z projektu umowy z § 4 ust. 2 pkt. 5) w SIWZ. Zmieniona SIWZ, formularz oferty oraz projekt umowy zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 39 dotyczy SIWZ rozdz. II, formularza oferty oraz projektu umowy

W związku z ogromnym zaawansowaniem technicznym aparatury medycznej przekładającym się na wydłużony czas produkcji, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni dla specjalistycznej aparatury medycznej stanowiącej przedmiot zamówienia w zadaniu 1- Respirator oraz zadaniu 2- Kardiomonitor. Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie umożliwi nam złożenie oferty.

- Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni dla specjalistycznej aparatury medycznej stanowiącej przedmiot zamówienia w zadaniu 1- Respirator oraz zadaniu 2- Kardiomonitor.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił w rozdz. II SIWZ, z formularza oferty pkt. 2, oraz z projektu umowy z § 2 ust. 2 w SIWZ. Zmieniona SIWZ, formularz oferty oraz projekt umowy zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 40 dotyczy zadania nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny niskoenergetyczny defibrylator dwufazowy wykorzystujący rektalinearną (prostokątną) dwufazową falę defibrylacyjną ZOLL RLB, z zakresem wyboru energii od 1 do  200 J w trybie ręcznym i AED, spełniający aktualne Wytyczne 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji i Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące zakresu energii defibrylacji dwufazowej ?

Opatentowana w 2000 roku fala dwufazowa ZOLL Rectilinear Biphasic (RLB) charakteryzuje się potwierdzoną w badaniach klinicznych wysoką skutecznością defibrylacji i kardiowersji, co zostało potwierdzone w Wytycznych 2005/ 2010 Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiej Rady Resuscytacji, cyt: „Brakuje dowodów naukowych na potwierdzenie tezy, że jeden rodzaj dwufazowej fali czy defibrylatora jest skuteczniejszy niż inny. ... Energia pierwszego wyładowania impulsu dwufazowego nie powinna być niższa niż 120 J dla fali RLB i 150 J dla fali BTE. Optymalnie pierwsza wartość energii impulsu dwufazowego powinna wynosić co najmniej 150 J dla wszystkich rodzajów fal” („Wytyczne 2005 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej” Europejska Rada Resuscytacji/ Polska Rada Resuscytacji, Wydanie I, Kraków 2005, str. 36).

Niskoenergetyczna defibrylacja dwufazowa została w pełni zaakceptowana w opublikowanych w listopadzie 2010 r. Międzynarodowych Wytycznych 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej. Zalecenia zawarte w w/w Wytycznych odwołują się do Wytycznych 2005 określających protokół defibrylacji dwufazowej w sposób następujący, cyt.:

„Gdy potwierdzone zostanie VF/VT naładuj defibrylator i wykonaj jedno wyładowanie (150-200J dla defibrylatorów dwufazowych lub 360 J dla jednofazowych). .... Jeśli natomiast utrzymuje się VF/VT wykonaj drugie wyładowanie (150-360J dla defibrylatorów dwufazowych lub 360 J dla jednofazowych) ...Gdy utrzymuje się VF/VT podaj adrenalinę i natychmiast po tym wykonaj trzecie wyładowanie (150-360J dla defibrylatorów dwufazowych lub 360 J dla jednofazowych) i powróć do BLS...”, (Wytyczne 2005 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, Europejska Rada Resuscytacji/ Polska Rada Resuscytacji, Wydanie I, Kraków 2005, str. 51).

Tak więc Wytyczne nie wymagają stosowania energii dwufazowej na poziomie 360 J, podają natomiast dopuszczalny zakres energii defibrylacji mieszczący się w przedziale od 150 do 360 J. Najnowsze wytyczne 2010 podtrzymują sformułowania zawarte w Wytycznych 2005 nie wprowadzając zmian w zakresie zalecanych poziomów energii defibrylacji dwufazowej.

Dwufazowe niskoenergetyczne impulsy defibrylacyjne o energii do 200 J stosuje obecnie większość producentów, w tym czołowe firmy takie jak Philips, Schiller, ZOLL a także Corpuls, Cardio Aid, Reanibex. Wymóg specyfikacji w obecnej postaci promuje starszą technologię dwufazową i w sposób nieuzasadniony uniemożliwia zaoferowanie urządzeń najnowocześniejszych, o potwierdzonej klinicznie skuteczności, zgodnych z najnowszymi wytycznymi i posiadających wszelkie dopuszczenia do stosowania w działaniach medycznych, co stanowi w świetle ustawy Zamówienia Publiczne czyn nieuczciwej konkurencji.

- Zamawiający informuje, iż usunął z załącznika nr 6 pozycję nr 7 zadania nr 3 natomiast  dodał trzy pozycje o numerach: 6.1, 6.2 i 6.3. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie  Zamawiającego.

Pytanie nr 41 dotyczy zadania nr 3 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści defibrylator umożliwiający 4,25 godziny monitorowania lub 100 defibrylacji z maksymalną energią przy zasilaniu akumulatorowym, wyposażony w wysokowydajny akumulator litowo-jonowy którego czas ładowania do pełnej pojemności nie przekracza 7 godzin?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 42 dotyczy zadania nr 3 poz. 16 i 18

Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony w funkcję stymulacji przezskórnej w technologii ZOLL NTP z regulacją natężenia prądu stymulacji w zakresie 0-140 mA ?

Skuteczność stymulacji zewnętrznej jest uwarunkowana nie tylko wartością prądu stymulacji lecz także parametrami impulsu stymulującego (kształt i szerokość impulsu). Technologie wykorzystujące impuls prostokątny o szerokości 40 ms (m.in. oferowana w naszych defibrylatorach technologia ZOLL NTP) charakteryzują się potwierdzoną klinicznie wyższą skutecznością stymulacji (niższe amplitudy prądu zapewniające skuteczną stymulację) w porównaniu z innymi technologiami wykorzystującymi m.in. impulsy trapezoidalne o szerokości 5 lub 20 ms. Zapewnienie skutecznej stymulacji niższym prądem ma istotne znaczenie dla pacjenta, redukuje bowiem niekorzystne efekty uboczne stymulacji zewnętrznej (oparzenia skóry, stymulację mięśni). Ponadto większa rozdzielczość regulacji (2 mA) daje możliwość takiego ustawienia natężenia prądu, które jest jak najmniej dolegliwy dla pacjenta.

Jest to zakres typowy dla większości defibrylatorów i wystarczający dla poprawnego wyświetlenia zapisu EKG przy wielkości ekranu stosowanej w defibrylatorach. Wartości wzmocnienia spoza tego zakresu w praktyce nie są wykorzystywane.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ dot. załącznika nr 6 pozycji nr 16 zadania nr 3.

- Zamawiający informuje, iż usunął z załącznika nr 6 pozycję nr 18 zadania nr 3. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie  Zamawiającego.

Pytanie nr 43 dotyczy zadania nr 3 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy z kolorowym ekranem LCD o przekątnej ekranu 5,6”

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania defibrylator z kolorowym ekranem TFT z podświetleniem LED o przekątnej min. 5,6 cali - maks. 8,4 cali.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 3 poz. 19 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 44 dotyczy zadania nr 3 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści defibrylator dwufazowy z możliwością prezentacji dwóch krzywych dynamicznych na ekranie?

- Zamawiający informuje, iż wymaga minimum jednej krzywej dynamicznej, a zarazem dopuszcza do zaoferowania defibrylator dwufazowy z możliwością prezentacji dwóch krzywych dynamicznych na ekranie.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 3 poz. 23 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 45 dotyczy zadania nr 3 poz. 29

Czy Zamawiający dopuści defibrylator dwufazowy bez alarmu informującego użytkownika o odłączeniu urządzenia od zasilania sieciowego?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 46 dotyczy zadania nr 3 poz. 30

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator pozwalający na wykonanie autotestu przy każdym uruchomieniu?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 47 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania defibrylatora z możliwością wyboru poziomu energii, ładowania, wyzwolenia impulsu defibrylacyjnego i sterowania wydrukiem energii na łyżkach defibrylacyjnych  oraz na panelu czołowym ?

Takie rozwiązanie jest zgodne z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa obsługi defibrylatorów, które nie dopuszczają manipulacji łyżkami defibrylacyjnymi w trakcie obsługi defibrylatora. Sterowanie defibrylacją i wydrukiem za pomocą elementów sterujących na łyżkach umożliwia pełną obsługę defibrylatora w trakcie interwencji bez konieczności zapięcia łyżek w gniazdach aparatu.

- Zamawiający informuje, iż dodał zapis w załączniku nr 6 pozycji nr 42 zadania nr 3. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie  Zamawiającego.

Pytanie nr 48 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania defibrylatora z funkcją monitorowania częstości i głębokości uciśnięć klatki piersiowej w trakcie resuscytacji ?

Nadzór urządzenia nad właściwą częstością i głębokością uciśnięć klatki piersiowej umożliwia prowadzenie resuscytacji zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi i stanowi istotną pomoc szczególnie dla nieprofesjonalnych ratowników/ laików. Najnowsze Wytyczne 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej podkreślają znaczenie prawidłowego prowadzenia uciśnięć klatki piersiowej w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia, cyt: „Kluczową interwencją, na którą Wytyczne kładą nacisk, jest wysoka jakość wykonywania uciśnięć klatki piersiowej. Celem powinno być osiągnięcie głębokości przynajmniej 5 cm i częstości przynajmniej 100 uciśnięć na minutę. ….Podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) zachęca się do stosowania urządzeń pozwalających na uzyskanie natychmiastowej informacji zwrotnej dla ratowników. Dane gromadzone w tych urządzeniach mogą być użyte w celu monitorowania i poprawy jakości wykonywania RKO ..”; Podsumowanie głównych zmian w Wytycznych Resuscytacji, Wytyczne ERC; Polska Rada Resuscytacji, www.prc.krakow.pl. Nowoczesne defibrylatory wiodących producentów są wyposażone we wskazaną w Wytycznych 2010 ERC funkcję monitorowania i wspomagania resuscytacji.

Funkcja monitorowania jakości resuscytacji krążeniowo oddechowej dostarcza ponadto informacji zwrotnych dotyczących rzeczywistej głębokości i częstości uciśnięć klatki, co może być wykorzystywane do prowadzenia szkoleń personelu medycznego.

- Zamawiający informuje, iż nie stawia wymogów w/w zakresie.

Pytanie nr 49 dotyczy zadania nr 1 poz. 36

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator, który spełnia wszystkie wymagane w SIWZ parametry techniczne poza jednym w zakresie wyświetlania temperatury gazów oddechowych.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50 dotyczy zadania nr 3 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści defibrylator posiadający 15 dostępnych poziomów energii defibrylacji zewnętrznej?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania defibrylator posiadający 15 dostępnych poziomów energii defibrylacji zewnętrznej.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 3 poz. 10 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 51 dotyczy zadania nr 3 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z 200 impulsami przy mocy 200 J, 100 impulsami przy mocy 270 J, 60 impulsami przy mocy 360?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 52 dotyczy zadania nr 3 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z wyjściowym natężeniem prądu w zakresie co najmniej 20-200 mA?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 53 dotyczy zadania nr 3 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z regulacją prądu stymulacji w zakresie 20-200 mA?

- Zamawiający informuje, iż usunął z załącznika nr 6 pozycję nr 18 zadania nr 3. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie  Zamawiającego.

Pytanie nr 54 dotyczy zadania nr 3 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez możliwości  instalacji na kolumnach chirurgicznych.

- Zamawiający informuje, iż usunął z załącznika nr 6 pozycję nr 20 zadania nr 3. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie  Zamawiającego.

Pytanie nr 55 dotyczy zadania nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy monitor o masie ok. 7 kg.? Waga proponowanego monitora nieznacznie odbiega od wymagań Zamawiającego, dodatkowo monitor ma być mocowany na aparacie do znieczulenia co nie będzię miało znaczącego wpływy na komfort użytkowania.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania monitor o masie do 6 kg 
(+/- 1,5 kg).

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 2 poz. 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 56 dotyczy zadania nr 2 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy monitor bez wbudowanego systemu pomocy ? Oferowany monitor posiada prosty, intuicyjny interfejs obsługi, nie wymagający dodatkowych podpowiedzi systemu.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 57 dotyczy zadania nr 2 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor, który posiada zaprogramowane fabrycznie 7 konfiguracji ekranu oraz możliwość dowolnego zaprogramowania bieżącego ekranu 
z funkcją zapamiętywania ustawień kardiomonitora? Zastosowanie pamięci zaprogramowania 5 konfiguracji ekranu nie ma w tym przypadku zastosowania , gdyż użytkownik już ma w pamięci na stałe zaprogramowane najczęściej stosowane konfiguracje przez co nie musi tracić czasu na ich ponowne ustawianie.

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania kardiomonitor, który posiada zaprogramowane fabrycznie 7 konfiguracji ekranu oraz możliwość dowolnego zaprogramowania bieżącego ekranu z funkcją zapamiętywania ustawień kardiomonitora.

Pytanie nr 58 dotyczy zadania nr 2 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor, który posiada wewnętrzną pamięć 200 zdarzeń alarmowych wraz z datą , godziną, wartościami parametrów i odpowiednim opisem?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania kardiomonitor, który posiada wewnętrzną pamięć 200 zdarzeń alarmowych wraz z datą , godziną, wartościami parametrów i odpowiednim opisem.

Pytanie nr 59 dotyczy zadania nr 2 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy monitor zapewniający 90% poziom naładowania akumulatorów w czasie 7 godzin?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 60 dotyczy zadania nr 2 poz. 18

Czy Zamawiający może wyjaśnić zapis tego punktu? Czy monitor przeznaczony do pracy z aparatem do znieczulenia ma pracować w sieci centralnego monitorowania?

- Zamawiający wyjaśnia, iż monitor przeznaczony do pracy z aparatem do znieczulenia nie ma pracować w sieci centralnego monitorowania.

Pytanie nr 61 dotyczy zadania nr 2 poz. 21

Czy Zamawiający w ramach możliwości złożenia konkurencyjnej oferty zrezygnuje z wymogu stacji dokującej?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 62 dotyczy zadania nr 2 poz. 33

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy monitor o dokładności pomiaru oddechów +/- 1 rpm w zakresie 3-70rpm, +/- 2 rpm w zakresie 71-120 rpm oraz +/- 3 rpm w zakresie 121-170 rpm?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 63 dotyczy zadania nr 2 poz. 38

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor nie  posiadający funkcji „stazy żylnej”? Takie rozwiązanie jest mało komfortowe dla pacjenta, gdyż powoduje dłuższy ucisk mankietu na ramię.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 64 dotyczy zadania nr 2 poz. 41

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy monitor o dokładności pomiaru NIBP na poziomie błędu 5 mmHg?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 65 dotyczy zadania nr 2 poz. 43

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy monitor z 2 torami pomiarowymi IBP i z możliwością rozszerzenia o kolejne 2?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 66 dotyczy zadania nr 2 poz. 45

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy monitor z dokładnością pomiaru IBP na poziomie 4 mmHg oraz pomiarem w rozdzielczości 1 mmHg? Oferowany kardiomonitor posiada zakres pomiarowy – 50-400 mmHg.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 67 dotyczy zadania nr 2 poz. 58

Czy Zamawiający w ramach możliwości złożenia konkurencyjnej oferty zrezygnuje z wymogu kompatybilności z modułami serii Infinity firmy Draeger oraz dopuści zewnętrzne urządzenie NMT?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 68 dotyczy zadania nr 2 poz. 59

Czy Zamawiający w ramach możliwości złożenia konkurencyjnej oferty zrezygnuje z możliwość rozbudowy o moduł ciągłego, nieinwazyjnego  pomiaru ciśnienia   tętniczego krwi- CNAP, który jest rozwiązaniem firmy Draeger?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 69 dotyczy zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy respirator mogący pracować w środowisku MRI, wyposażony we własne, niezależne od sieci centralnej źródło powietrza medycznego w postaci turbiny przeznaczony dla pacjentów o wadze ciała powyżej 10 kg?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 70 dotyczy zadania nr 1 poz. 16, 22

Czy Zamawiający zaakceptuje respirator posiadający zamiennie do opisanych w tych punktach wymogów unikalną funkcję ‘Adptive Peak Flow’ umożliwiająca wentylację z ustawieniem wymuszonej gwarantowanej objętości oddechu przy równoczesnym ustawieniu kontroli limitu ciśnienia i automatycznej regulacji przepływu szczytowego w sposób automatyczny i adaptacyjny?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania respirator posiadający zamiennie do opisanych w tych punktach wymogów unikalną funkcję ‘Adptive Peak Flow’ umożliwiająca wentylację z ustawieniem wymuszonej gwarantowanej objętości oddechu przy równoczesnym ustawieniu kontroli limitu ciśnienia i automatycznej regulacji przepływu szczytowego w sposób automatyczny i adaptacyjny.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 1 poz. 16 i 22 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 71 dotyczy zadania nr 1 poz. 21

Czy Zamawiający zaakceptuje respirator z funkcją automatycznych westchnień, gdzie regulowany jest jedynie interwał czasowy występowania westchnień (poziom PEEP zostaje taki jak ustawiony dla danego trybu wentylacji)?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 72 dotyczy zadania nr 1 poz. 36

Czy Zamawiający zaakceptuje respirator bez parametru temperatury gazów oddechowych ale z alarmem przegrzania?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 73 dotyczy zadania nr 1 poz. 37

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z wbudowanych ekranem 8,4 cala?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 74 dotyczy zadania nr 1 poz. 42, 44 i 46

Czy Zamawiający zaakceptuje regulację czasu wdechu w zakresie 0,3 do 3,0 sek, ciśnienia wspomagania w zakresie 0-60 cmH2O oraz przepływu szczytowego w formie automatycznej (adaptacyjnej) lub regulacji do 120 l/min oraz z wartościami do 180 l/min przy oddechu spontanicznym?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 75 dotyczy zadania nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny niskoenergetyczny defibrylator dwufazowy wykorzystujący prostokątną, dwufazową falę defibrylacyjną, z zakresem wyboru energii od 2 do  200 J, spełniający aktualne Wytyczne 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji i Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące zakresu energii defibrylacji dwufazowej?

Niskoenergetyczna defibrylacja dwufazowa została w pełni zaakceptowana w opublikowanych w listopadzie 2010 r. Międzynarodowych Wytycznych 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej: „Gdy potwierdzone zostanie VF/VT naładuj defibrylator i wykonaj jedno wyładowanie (150-200J dla defibrylatorów dwufazowych lub 360 J dla jednofazowych). .... Jeśli natomiast utrzymuje się VF/VT wykonaj drugie wyładowanie (150-360J dla defibrylatorów dwufazowych lub 360 J dla jednofazowych) ...Gdy utrzymuje się VF/VT podaj adrenalinę i natychmiast po tym wykonaj trzecie wyładowanie (150-360J dla defibrylatorów dwufazowych lub 360 J dla jednofazowych) i powróć do BLS...”, (Wytyczne 2005 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, Europejska Rada Resuscytacji/ Polska Rada Resuscytacji, Wydanie I, Kraków 2005, str. 51).

Tak więc Wytyczne nie wymagają stosowania energii dwufazowej na poziomie 360 J, podają natomiast dopuszczalny zakres energii defibrylacji mieszczący się w przedziale od 150 do 360 J. Najnowsze wytyczne 2010 podtrzymują sformułowania zawarte w Wytycznych 2005 nie wprowadzając zmian w zakresie zalecanych poziomów energii defibrylacji dwufazowej.

Dwufazowe niskoenergetyczne impulsy defibrylacyjne o energii do 200 J stosuje obecnie większość producentów, w tym czołowe firmy takie jak Corpuls, Philips, Schiller, ZOLL a także Cardio Aid, Reanibex. Wymóg specyfikacji w obecnej postaci promuje starszą technologię dwufazową i w sposób nieuzasadniony uniemożliwia zaoferowanie urządzeń najnowocześniejszych, o potwierdzonej klinicznie skuteczności, zgodnych z najnowszymi wytycznymi i posiadających wszelkie dopuszczenia do stosowania w działaniach medycznych, co stanowi w świetle ustawy Zamówienia Publiczne czyn nieuczciwej konkurencji.

- Zamawiający informuje, iż usunął z załącznika nr 6 pozycję nr 7 zadania nr 3 natomiast  dodał trzy pozycje o numerach: 6.1, 6.2 i 6.3. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie  Zamawiającego.

Pytanie nr 76 dotyczy zadania nr 3 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z niskoprądową technologią stymulacji zewnętrznej o zakres prądu stymulacji 10-150 mA? Chcielibyśmy nadmienić, iż każdy producent stosuje inny zakres natężenia prądu zależnie od użytej technologii, w związku z czym nie jest to parametr świadczący o jakości defibrylatora. W proponowanym przez nas defibrylatorze zakres 10-150mA zapewnia pełną skuteczność terapii.

- Zamawiający informuje, iż usunął z załącznika nr 6 pozycję nr 18 zadania nr 3. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie  Zamawiającego.

Pytanie nr 77 dotyczy zadania nr 3 poz. 20

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymagania - możliwości instalacji na kolumnach chirurgicznych.

- Zamawiający informuje, iż usunął z załącznika nr 6 pozycję nr 20 zadania nr 3. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie  Zamawiającego.

Pytanie nr 78 dotyczy zadania nr 3 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez automatycznej analizy i interpretacji EKG? Rozwiązanie to przy możliwości transmitowania danych do konsultanta traci zastosowanie praktyczne oraz zwiększa cenę oferowanego aparatu.

- Zamawiający informuje, iż dokonał zmian w  załączniku nr 6 pozycji nr 22 zadania nr 3 oraz usunął z załącznika nr 6 pozycję nr 21 zadania nr 3. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie  Zamawiającego.

Pytanie nr 79 dotyczy zadania nr 3 poz. 30

Czy Zamawiający dopuści defibrylator wykonujący auto-test przy każdym włączeniu urządzenia? Rozwiązanie to pozwala na lepszą kontrolę stanu technicznego urządzenia 24 godz./dobę.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.