## Załącznik nr 6

## APARAT ULTRASONOGRAFICZNY Z 3 GŁOWICAMI: CONVEX 1 szt., LINIOWA 2 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

## Rok produkcji ……………………………………

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | PARAMETR GRANICZNY - WARUNKI WYMAGANE | Warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta na terenie Polski (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski). Załączyć kserokopie autoryzacji. | TAK |  |
|  | Szkolenie lekarzy radiologów w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu oraz nowych technologii stosowanych w ultrasonografii wraz z potrzebną literaturą fachową. | TAK |  |
|  | Oferent posiada upoważnienie do sprzedaży wystawione przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora na terenie Polski. Załączyć kserokopie dokumentów. | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych. | TAK |  |
| OPIS APARATU I WYPOSAŻENIA |
|  | Stacjonarny aparat USG na 4 kołach, waga max 120 kg, fabrycznie nowy. Model aparatu wprowadzony na rynek nie wcześniej niż w 2010 r. Nowoczesny aparat klasy Premium. | TAK |  |
|  | Konsola operatorska: - możliwość regulacji położenia góra/dół - możliwość regulacji położenia konsoli na boki (prawo/lewo) oraz obracanie panelu sterowania o 180 stopni - możliwość regulacji wysokości konsoli min. 20 cm - wieszaki na głowice po obu stronach konsoli z możliwością regulacji ich położenia - klawiatura alfanumeryczna wbudowana w główną konsolę sterowniczą z przyciskami funkcyjnymi podświetlanymi; klawiatura nie może być wysuwana spod konsoli - ekran dotykowy z przyciskami funkcyjnymi oraz portem do podłączenia mikrofonu; ekran dotykowy składany (możliwość złożenia i rozłożenia) | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd: - min 4 aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie - min 1 aktywne gniazdo dla głowic nieobrazowych – ołówkowych - min. 2 gniazda tzw. parkingowe (postojowe) dla dodatkowych głowic obrazowych | TAK |  |
|  | Monitor LCD: - min 19 cali z możliwością regulacji położenia: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół - na ruchomym ramieniu - rozdzielczość monitora min 1200 x 1000 - funkcja pozwalająca na kontrolę oświetlenia w pomieszczeniu w chwili badania (funkcja bezpośrednio w aparacie) | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej z możliwością dynamicznego jej ogniskowania (beamformer oraz linie opóźniające) | TAK |  |
|  | Dynamika systemu co najmniej 230 dB | TAK |  |
|  | Rozdzielczość matrycy obrazowej min. 300.000 punktów z dynamiką min 16 bit | TAK |  |
|  | Ogólna liczba niezależnych kanałów przetwarzania min 90.000 | TAK |  |
|  | Fizyczna ilość przetworników tworzących kanały nadawcze min. 192 | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu co najmniej 1-20 MHz | TAK |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy w trybie B (2D) podłączanych do aparatu głowic obrazowych co najmniej 2-20 MHz Na potwierdzenie podać symbol głowicy dla wybieranej najwyższej częstotliwości w trybie 2D. | TAK |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) co najmniej 350 presetów | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (CINE LOOP) min. 3000 obrazów | TAK |  |
|  | Archiwizacja sekwencji w czasie rzeczywistym (podczas badania) min 600 sekund | TAK |  |
|  | Możliwość bezprzewodowego połączenia aparatu z drugim przenośnym aparatem usg (opcja do rozbudowy) | TAK |  |
|  | Możliwość bezprzewodowego transferu badań do aparatu bezpośrednio z drugiego przenośnego aparatu usg (opcja do rozbudowy) | TAK |  |
|  | Możliwość dołączenia obrazu do raportu z badania | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu obrazów, sekwencji i raportów w sieci LAN | TAK |  |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportów z badań | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD co najmniej 250 GB | TAK |  |
|  | Wbudowany wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym. Zapis w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, PNG, MPEG. | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania na nośniki przenośne: CD, DVD, Pen-Drive oraz w sieci komputerowej LAN w formatach kompatybilnych z systemem Windows. Napęd wbudowany w aparat. | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu na zewnętrzną stację roboczą pracującą na danych przetransformowanych z układu surowych danych RAW DATA. | TAK |  |
|  | Porty USB 2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen Drive) co najmniej 4 | TAK |  |
|  | Wbudowane w aparat cyfrowe wyjście DVI | TAK |  |
|  | Możliwość bezprzewodowego dostępu do sieci za pomocą Wi-Fi oraz Bluetooth | TAK |  |
|  | Do zainstalowania na zewnętrznym komputerze oprogramowanie takie jak w oferowanym aparacie (tego samego producenta), umożliwiające odtwarzanie oraz analizę (pomiary, raporty itp.) obrazów nagranych w aparacie. Podać nazwę oprogramowania. | TAK |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) - maksymalna szybkość odświeżania obrazu „frame rate” min 800 obr/sek - maksymalna głębokość penetracji co najmniej 36 cm - zakres powiększania obrazu co najmniej 30 razy - funkcja HD zoom (zoom wysokiej rozdzielczości) - dynamiczne ogniskowanie nadawania min 8 stref - wybierane częstotliwości pracy w 2D min. 2-20 MHz | TAK |  |
|  | Zakres powiększania (zoom) na zarchiwizowanych obrazach min. 30 razy | TAK |  |
|  | Porównywanie obrazów 2D tego samego pacjenta podczas badania: - jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 15 zamrożonych obrazów - jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 15 ruchomych obrazów oraz ich synchronizacja | TAK |  |
|  | Tryb M, możliwość prezentacji M z efektem Dopplera kolorowego | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D oraz PW przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) - automatyczna analiza widma dopplerowskiego - wybierane częstotliwości pracy w trybie PWD min. 2-14 MHz - regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej co najmniej +/- 30 stopni - korekcja kąta bramki Dopplerowskiej co najmniej +/- 90 stopni - wielkość bramki Dopplerowskiej co najmniej 0,5-24 mm - pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym) - maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie min. 20 m/sek | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) - wybierane częstotliwości pracy w trybie CD min. 2-14 MHz - regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego co najmniej +/- 30 stopni - ilość map kolorów co najmniej 15 - funkcja HD (wysokiej rozdzielczości) w trybie Dopplera Kolorowego - możliwość zmiany trybu z Dopplera Kolorowego na tryb B-mode na zatrzymanym obrazie za pomocą jednego przycisku - pomiar prędkości przepływu min. 10 m/sek | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Porównywanie obrazów 2D + CD tego samego pacjenta podczas badania: - jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 15 zamrożonych obrazów - jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 15 ruchomych obrazów oraz ich synchronizacja | TAK |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) i Tryb Triplex (2D+PWD+CD) | TAK |  |
|  | Tryb angiologiczny (Power Doppler) | TAK |  |
|  | Tryb angiologiczny kierunkowy (Power Doppler Kierunkowy) | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
|  | Obrazowanie rombowe | TAK |  |
|  | Specjalne oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu Compound Imaging, SonoCT, CrossBeam (tzw. obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wraz z pakietem obliczeniowym do badań ogólnych, w tym: - jamy brzusznej - tarczycy, sutka, małych narządów - mięśniowo-szkieletowych - naczyniowych + raport | TAK |  |
|  | Pomiary ogólne: - odległość co najmniej 20 możliwych pomiarów - pole powierzchni co najmniej 2 rodzaje (w tym elipsa, obrys) - objętość co najmniej 3 sposoby (w tym elipsa, obrys, metoda trzech pomiarów) | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania na jednym obrazie pomiaru co najmniej 20 odległości | TAK |  |
|  | Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnodiagnostycznych Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 1-8 MHz Kąt pola skanowania (widzenia) min 55 stopni Tryb 2D - min. 5 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 6 częstotliwości pracy Tryb Dopplera kolorowego – min. 5 częstotliwości pracy Głębokość pola obrazowego min. 34 cm | TAK |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych i małych narządów Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 4-13 MHz Tryb 2D - min. 4 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 3 częstotliwości pracy Tryb Dopplera kolorowego – min. 6 częstotliwości pracy Praca w trybie obrazowania trapezowego Szerokość pola obrazowego (FOV) min 45 mm – max 50 mm (przy wyłączonej funkcji obrazowania trapezowego) Możliwość opcjonalnej pracy z oprogramowaniem do elastografii | TAK |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 3-11 MHz Tryb 2D - min. 5 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 3 częstotliwości pracy Tryb Dopplera kolorowego – min. 5 częstotliwości pracy Praca w trybie obrazowania trapezowego Szerokość czoła głowicy max 40 mm Szerokość pola obrazowego (FOV) min 35 mm (przy wyłączonej funkcji obrazowania trapezowego) | TAK |  |
|  | Transmisja danych i obrazów w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 obsługujące min. worklist, send, print. Raporty strukturalne. | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno – biały | TAK |  |
| INNE WYMAGANE MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY SYSTEMU DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT (moduły i oprogramowania do wbudowania w aparat) |
|  | Oprogramowanie do elastografii z możliwością prezentacji elastyczności tkanki w skalach, kodowania kolorem i w skali liczbowej, w tym: - elastografia w czasie rzeczywistym, wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie - jednoczesne obrazowanie elastogramu i prezentacji B w czasie rzeczywistym - obliczanie i wyświetlanie sztywności względnej tkanki w czasie rzeczywistym - możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni - pakiet do automatycznej detekcji i pomiaru zmian ogniskowych - mapowanie elastogramu w skali szarości i kolorze - pakiet obliczeniowy umożliwiający liczbowy pomiar stosunku sztywności zróżnicowanych struktur tkanki, histogramy. Oprogramowanie współpracujące przynajmniej z 2 głowicami liniowymi min. 190-elementowymi: niskoczęstotliwościową min. do 12 MHz w trybie B(2D) i wysokoczęstotliwościową min. do 18 MHz w trybie B (2D). | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego pomiaru Intima Media w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF) dla uzyskania bardzo precyzyjnego pomiaru | TAK |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do oceny stanu sztywności tętnic (pomiary, raport). Analiza właściwości ścian naczyń krwionośnych. Pomiar miejscowej podatności (sztywności) tętnic oraz grubości ściany naczynia (kompleksu intima-media), z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF). | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do fuzji obrazów, umożliwiające łączenie i porównywanie zdjęć danego pacjenta z badań USG, MR/TK/PET Oprogramowanie dostępne na głowicach min. liniowa, convex, sektorowa „phased array” | TAK |  |
|  | Możliwość fuzji obrazu z wykorzystaniem wirtualnej biopsji | TAK |  |
|  | Możliwość fuzji obrazu z wykorzystaniem panoramicznego 3D | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań kontrastowych przy użyciu niskiego i wysokiego indeksu mechanicznego Oprogramowanie do badań kontrastowych zawierające min.: jednoczesne obrazowanie kontrastu i tkanek w prezentacji B w czasie rzeczywistym Możliwość wyboru map koloru Funkcja flash /impulsu o wysokim indeksie mechanicznym niszczącego mikropęcherzyki środka kontrastującego Funkcja ustawienia długości flash/impulsu min. 1-32 klatek Pomiar czasu podczas badania z kontrastem | TAK |  |
|  | Możliwość obrazowania 3D napływu kontrastu w czasie rzeczywistym (4D) | TAK |  |
|  | Zapis danych z badania kontrastowego min. 60 sekund w danych surowych RAW do dalszej analizy | TAK |  |
|  | Obrazowanie 3D/4D ( min. 40 vol/sek) | TAK |  |
|  | Obrazowanie 3D/4D dostępne z dedykowanych głowic objętościowych: liniowej, convex, endovaginalnej | TAK |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne w trybie Dopplera kolorowego w czasie rzeczywistym z możliwością wykonania pomiarów | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań kardiologicznych: - pakiet obliczeniowy i raporty, - Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) sterowany pod kontrolą obrazu - wbudowany w aparat moduł EKG wraz z kablami | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań Stress Echo | TAK |  |
|  | Tryb anatomiczny M-Mode – min. 3 linie proste w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Oprogramowanie Strain Rate do pomiaru wielkości i tempa regionalnego odkształcenia mięśnia serca | TAK |  |
|  | Tryb Doppler tkankowy spektralny i tkankowy kolorowy | TAK |  |
|  | Możliwość bezprzewodowego połączenia aparatu z drugim przenośnym aparatem usg | TAK |  |
|  | Możliwość bezprzewodowego transferu badań do aparatu bezpośrednio z drugiego przenośnego aparatu usg | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia aparatu we wbudowaną w aparat stację dokującą dla dodatkowego przenośnego aparatu usg | TAK |  |
|  | Dodatkowy przenośny aparat usg z możliwością bezprzewodowego połączenia z aparatem stacjonarnym, w tym z możliwością bezprzewodowego transferu badań do aparatu stacjonarnego. Aparat typu tablet, z możliwością doposażenia w głowice: convex, liniowe, w tym liniową o częstotliwości min. 17 MHz do badań powierzchownych. | TAK |  |
| WYMAGANE MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY SYSTEMU O INNE GŁOWICE DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |
|  | Możliwość zainstalowania głowicy obrazowej o wysokich częstotliwościach pracy, posiadającej w trybie B (2D) możliwość wyboru częstotliwości co najmniej 20 MHz. Na potwierdzenie podać symbol dostępnej głowicy spełniającej ten warunek. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań powierzchownych pracująca na wysokich częstotliwościach Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy co najmniej 7-18 MHz Tryb 2D – min. 5 częstotliwości pracy (w tym możliwość wyboru częstotliwości pracy dla trybu 2D co najmniej 18 MHz zarówno z użyciem trybu obrazowania harmonicznego jak i bez użycia obrazowania harmonicznego) Tryb obrazowania harmonicznego - min 4 częstotliwości pracy Tryb Dopplera kolorowego – min. 6 częstotliwości pracy Szerokość czoła głowicy max 40 mm Szerokość pola obrazowego (FOV) min 37 mm (przy wyłączonej funkcji obrazowania trapezowego) Możliwość opcjonalnej pracy z oprogramowaniem do elastografii Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę śródoperacyjną w kształcie litery T Zakres częstotliwości pracy głowicy co najmniej 3-11 MHz Tryb 2D – min. 5 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min. 3 częstotliwości pracy Tryb Dopplera kolorowego – min. 5 częstotliwości pracy Możliwość opcjonalnej pracy z oprogramowaniem do elastografii | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową typu phased array Liczba elementów co najmniej 128 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 1-4 MHz Tryb 2D - min. 5 częstotliwości pracy Tryb Dopplera kolorowego – min. 6 częstotliwości pracy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową wieloczęstotliwościową typu phased array Liczba elementów co najmniej 128 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 3-8 MHz | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową wieloczęstotliwościową typu phased array Liczba elementów co najmniej 128 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 4-11 MHz | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę endocavity Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy co najmniej 3-9 MHz Kąt pola skanowania (widzenia) co najmniej 200 stopni Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną liniową do badań 3D/4D min. 4-13 MHz, min. 192 elementy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną convex do badań 3D/4D min. 1-8 MHz, min. 192 elementy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną endocavity do badań 3D/4D min. 3-9 MHz, min. 192 elementy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice przezprzełykowe: - przezprzełykową dla dorosłych min 3-8 MHz - przezprzełykową dla dzieci min 3-10 MHz | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex do badań pediatrycznych zakres min. 3-9 MHz, promień R14 | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o inne głowice: - transrektalną dwupłaszczyznową convex-linia min 3-13 MHz - laparoskopową min 4-13 MHz - nieobrazową ołówkową 2 MHz - nieobrazową ołówkową 5 MHz - nieobrazową ołówkową 8 MHz | TAK |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty

....................................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela