Załącznik nr 6

Zadanie nr 1

DEFIBRYLATOR Z MOŻLIWOŚCIĄ KARDIOWERSJI – 1 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji 2013 Fabrycznie nowy

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| LP | PARAMETRY | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie sieciowe, akumulatorowe | TAK |  |
| 2. | Czas ładowania akumulatorów do pełnej pojemność do maksymalnie 4 godzin | TAK |  |
| 3. | Waga defibrylatora gotowego do pracy max. 11 kg | TAK |  |
| 4. | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | TAK |  |
| 5. | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna (tryb AED) | TAK |  |
| 6. | Poziom energii defibrylacji w trybie manualnym w zakresie: co najmniej od 2J do 200J | TAK |  |
| 7. | Poziom energii defibrylacji w trybie półautomatycznym AED w zakresie: co najmniej od 125 J do 200 J | TAK |  |
| 8. | Dostępne minimum 10 różnych poziomów energii w trybie manualnym | TAK |  |
| 9. | Rodzaj fali defibrylującej: dwufazowa - z kompensacją impedancji ciała pacjenta | TAK |  |
| 10. | Czas ładowania do energii 200 J maksymalnie do 7 sekund | TAK |  |
| 11. | Dostępne poziomy energii defibrylacji zewnętrznej – minimum 15 | TAK |  |
| 12. | Ilość wyładowań (praca na akumulatorze) przy mocy 200 J – min 80 wyładowań | TAK |  |
| 13. | Ładowarka akumulatorów wbudowana (zintegrowana) do defibrylatora | TAK |  |
| 14. | Defibrylacja dorosłych i dzieci, łyżki zewnętrzne zintegrowane lub z możliwością nakładania łyżek pediatrycznych | TAK |  |
| 15. | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
| 16. | Stymulacja przezskórna | TAK |  |
| 17. | Funkcja stymulacji zewnętrznej z możliwością wykonania stymulacji w trybach na :żądanie” i asynchronicznym, wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 20 do 200 mA, częstość stymulacji minimum: od 40 do 170 impulsów na minutę , kabel do stymulacji | TAK |  |
| 18. | Częstość impulsów/minutę w zakresie 40 –160 imp./min. | TAK |  |
| 19. | Aparat wyposażony w kolorowy ekran ciekłokrystaliczny o przekątnej min. 5,6 cala - maks. 8,4 cali. | TAK |  |
| Monitorowanie EKG |
| 20. | Automatyczne monitorowanie EKG, z możliwością podłączenia przewodów 3 i 5 odprowadzeniowego, w komplecie kabel | TAK |  |
| Rejestracja |
| 21. | Prezentacja zapisu EKG na ekranie – min. 1 krzywej dynamicznej | TAK |  |
| 22. | Wydruk EKG | TAK |  |
| 23. | Wydruk diagnostycznego badania EKG z prędkością 25 mm/sek lub 50 mm/sek | TAK |  |
| 24. | Szerokość papieru – min. 50 mm | TAK |  |
| 25. | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych | TAK |  |
| 26. | Alarmy dla wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
| 27. | Alarm informujący użytkownika o odłączeniu urządzenia od zasilania sieciowego | TAK |  |
| 28. | Funkcja codziennego autotestu, niewymagająca włączenia aparatu przez operatora opcjonalnie z możliwością wydruku | TAK |  |
| 29. | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora | TAK |  |
| 30. | Defibrylacja z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych, w komplecie kabel do elektrod defibrylacyjno-stymulujących. | TAK |  |
| 31. | Komunikacja z użytkownikiem (opisy na panelu sterującym i komunikaty głosowe) w języku polskim | TAK |  |
| 32. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) | TAK |  |
| 33. | Materiały informacyjne na temat oferowanego defibrylatora | TAK, dołączyć |  |
| 34. | Deklaracja zgodności CE wytwórcy (dla wszystkich klas wyrobu medycznego) | TAK, dołączyć |  |
| 35. | Certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej (dotyczy klas wyrobu medycznego określonych w art. 29 ust. 5 ustawy o Wyrobach Medycznych) | TAK, dołączyć |  |
| 36. | Okres gwarancyjny min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 37. | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego przez min. 8 lat | TAK |  |
| 38. | Bezpłatna instalacja urządzenia | TAK |  |
| 39. | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie | TAK |  |
| 40. | Defibrylacja i stymulacja z łyżek zewnętrznych lub elektrod samoprzylepnych, w komplecie kabel do elektrod defibrylacyjno-stymulujących oraz 10 kompletów elektrod defibrylacyjno-stymulujących | TAK |  |
| 41. | Możliwość wyboru poziomu energii, ładowania, wyzwolenia impulsu defibrylacyjnego na łyżkach defibrylacyjnych oraz na panelu czołowym | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

....................................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela