SPSZOZ/995/2013                                                    	                                  Lębork, dn. 04.06.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/58/13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 1 poz. 12

Czy Zamawiający wymaga, aby defibrylator posiadał zakres energii defibrylacji dwufazowej do 360J? W punkcie 12. Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych Zamawiający odnosi się do tej wartości.

- Zamawiający informuje, iż nie wymaga lecz dopuszcza do zaoferowania defibrylator posiadający zakres energii defibrylacji dwufazowej do 360J.

Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 1 poz. 28

Czy Zamawiający wymaga, aby defibrylator posiadał funkcję codziennego autotestu nie wymagającą włączenia aparatu przez operatora również z możliwością wydruku?

- Zamawiający informuje, iż nie wymaga lecz dopuszcza do zaoferowania defibrylator posiadający funkcję codziennego autotestu nie wymagającą włączenia aparatu przez operatora również z możliwością wydruku.

Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 1 poz. 25

Czy Zamawiający w pkt. 1 Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych – „Zasilanie sieciowe i akumulatorowe” wymaga ekologicznego  akumulatora litowo-jonowego nie posiadającego efektu pamięci?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy zadania nr 1 poz. 41

Czy Zamawiający oczekuje, aby łyżki defibrylatora posiadały przyciski ustawiania energii, ładowania i wyładowania? Umożliwia to operatorowi wybór energii defibrylacji bez odstawiania łyżek od ciała pacjenta.

- Zamawiający informuje, iż dodał zapis w załączniku nr 6 w pozycji nr 41 zadania nr 1. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie  Zamawiającego.

Pytanie nr 5 – dotyczy zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z czasem ładowania do 80% pojemności poniżej 2 godzin i do 100% poniżej 3 godzin? Czas ładowania w dużym stopniu zależny jest od pojemności zastosowanego akumulatora.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania defibrylator z czasem ładowania do 80% pojemności poniżej 2 godzin i do 100% poniżej 3 godzin.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisu w załączniku nr 6 w pozycji nr 2 zadania nr 1. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie  Zamawiającego.

Pytanie nr 6 – dotyczy zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do wysokiej klasy defibrylator o czasie ładowania akumulatorów do pełnej pojemności 2,5 godziny?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania defibrylator o czasie ładowania akumulatorów do pełnej pojemności 2,5 godziny.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisu w załączniku nr 6 w pozycji nr 2 zadania nr 1. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie  Zamawiającego.

Pytanie nr 7 – dotyczy zadania nr 1 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści do wysokiej klasy defibrylator z 60 wyładowaniami przy mocy 360J?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania defibrylator z 60 wyładowaniami przy mocy 360J.

Pytanie nr 8 – dotyczy zadania nr 1 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści do wysokiej klasy defibrylator z funkcją stymulacji zewnętrznej 
z możliwością wykonania stymulacji w trybach na żądanie i asynchronicznym, wyjściowe natężenie prądu, 20-200mA, częstość stymulacji od 40 do 170 impulsów na minutę?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania defibrylator z funkcją stymulacji zewnętrznej z możliwością wykonania stymulacji w trybach na żądanie i asynchronicznym, wyjściowe natężenie prądu, 20-200mA, częstość stymulacji od 40 do 170 impulsów na minutę.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisu w załączniku nr 6 w pozycji nr 17 zadania nr 1. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie  Zamawiającego.

Pytanie nr 9 – dotyczy zadania nr 1 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści do wysokiej klasy defibrylator wyposażony w ekran LCD 
z podświetleniem LED?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania defibrylator wyposażony 
w ekran LCD z podświetleniem LED.

Pytanie nr 10 – dotyczy zadania nr 1 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści do wysokiej klasy defibrylator bez wydruku diagnostycznego EKG?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11 – dotyczy zadania nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator o zakresie energii 125-200J 
w trybie półautomatycznym AED?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania defibrylator o zakresie energii 125-200J w trybie półautomatycznym AED.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisu w załączniku nr 6 w pozycji nr 7 zadania nr 1. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie  Zamawiającego.

Pytanie nr 12 – dotyczy zadania nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator z zakresem energii od 1 do 200J? Parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania defibrylator z zakresem energii 
od 1 do 200J.

Pytanie nr 13 – dotyczy zadania nr 1 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator dwufazowy z możliwością prowadzenia stymulacji zewnętrznej w zakresie 30-180 impulsów/min z regulacją natężenia prądu stymulacji od 0-150mA z regulacją co 5 mA, wykorzystującego nowoczesną niskopradową technologię stymulacji impulsem prostokątnym o szerokości 40ms ? Zakres natężenia prądu nie ma najmniejszego wpływu na jakość urządzenia a stanowi jedynie informację producenta co do zakresu prądu koniecznego do uzyskania w pełni skutecznej stymulacji

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14 – dotyczy zadania nr 1 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator dwufazowy z ekranem monochromatycznym wysokiej rozdzielczości typu LCD o przekątnej 5,9” (15 cm), który umożliwia bardzo wyraźny odczyt zapisu ? Użytkownik może dodatkowo dowolnie dla własnych potrzeb ustawić kontrast w zależności od zmieniającego się oświetlenia by uzyskać oczekiwaną jakość odczytu.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15 – dotyczy zadania nr 1 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści do przetargu  defibrylator  z wysokokontrastowym monitorem typu EL  - 5,6” charakteryzujący się dużą czytelnością zapisu? Ekrany typu EL stosowane są w różnych modelach defibrylatorów, charakteryzując się  wysokim  kontrastem, szerokim kątem widzenia i brakiem odbić światła zewnętrznego

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16 – dotyczy zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator wyposażony  w nowoczesny akumulator NiMH o pojemności 3 Ah, pozbawiony tzw. efektu pamięci, którego czas ładowania do pełnej pojemności wynosi 180 min.?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 – dotyczy zadania nr 1 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, którego akumulator pozwala na wykonanie co najmniej 130 rozładowań z energią maksymalną 200J? Możliwość wykonania jak największej liczby rozładowań z jednego ładowania akumulatora ogranicza konieczność jego ciągłego doładowywania

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania defibrylator, którego akumulator pozwala na wykonanie co najmniej 130 rozładowań z energią maksymalną 200J.

Pytanie nr 18 – dotyczy zadania nr 1 poz. 27

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator na, którym po odłączeniu urządzenia od zasilania sieciowego pojawia się ikonka informująca że defibrylator pracuje na zasilaniu akumulatorowym?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19 – dotyczy zadania nr 1 poz. 6 i 12

Czy Zamawiający może doprecyzować poziom energii z jaką ma być dostępny defibrylator, ma to być defibrylator z energią od 2 J do 200 J lub 1 J do 360 J. Rozbieżność między 6 a 12 punktem zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych nie pozwala na jednoznaczne zinterpretowanie modelu defibrylatora.

- Zamawiający informuje, iż poziom energii z jaką ma być dostępny defibrylator musi wynosić co najmniej 2 J do 200 J.

Pytanie nr 20 – dotyczy zadania nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator którego poziom energii w trybie manualnym mieści się w zakresie 1 J do 360 J

  - Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania defibrylator którego poziom energii w trybie manualnym mieści się w zakresie 1 J do 360 J.

Pytanie nr 21 – dotyczy zadania nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o zakresie energii w trybie AED od 150 
do 360J?

  - Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania defibrylator o zakresie energii 
w trybie AED od 150 do 360J.

Pytanie nr 22 – dotyczy zadania nr 1 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator dwufazowy z możliwością prowadzenia stymulacji zewnętrznej w zakresie 30-180 impulsów/min z regulacją natężenia prądu stymulacji?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23 – dotyczy zadania nr 1 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z kolorowym ekranem TFT z podświetleniem LED i przekątnej 8,4”

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania defibrylator z kolorowym ekranem TFT z podświetleniem LED i przekątnej 8,4”.

Pytanie nr 24 – dotyczy zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator na, którym po odłączeniu urządzenia 
od zasilania sieciowego pojawia się ikonka informująca że defibrylator pracuje na zasilaniu akumulatorowym?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25 – dotyczy zadania nr 1 poz. 2 i 12

Czy Zamawiający dopuści defibrylator umożliwiający 4 godziny monitorowania lub 100 defibrylacji 
z maksymalną energią 200J przy zasilaniu akumulatorowym, wyposażony w wysokowydajny akumulator litowo-jonowy którego czas ładowania do pełnej pojemności nie przekracza 4 godzin?

  - Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania defibrylator umożliwiający 
4 godziny monitorowania lub 100 defibrylacji z maksymalną energią 200J przy zasilaniu akumulatorowym, wyposażony w wysokowydajny akumulator litowo-jonowy którego czas ładowania do pełnej pojemności nie przekracza 4 godzin.

  - W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisu w załączniku nr 6 w pozycji nr 2 i pozycji nr 12 zadania nr 1. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie  Zamawiającego.

Pytanie nr 26 – dotyczy zadania nr 1 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony w funkcję stymulacji przezskórnej w technologii ZOLL NTP z regulacją natężenia prądu stymulacji w zakresie 0-140 mA ?

Skuteczność stymulacji zewnętrznej jest uwarunkowana nie tylko wartością prądu stymulacji lecz także parametrami impulsu stymulującego (kształt i szerokość impulsu). Technologie wykorzystujące impuls prostokątny o szerokości 40 ms (m.in. oferowana w naszych defibrylatorach technologia ZOLL NTP) charakteryzują się potwierdzoną klinicznie wyższą skutecznością stymulacji (niższe amplitudy prądu zapewniające skuteczną stymulację) w porównaniu z innymi technologiami wykorzystującymi m.in. impulsy trapezoidalne o szerokości 5 lub 20 ms. Zapewnienie skutecznej stymulacji niższym prądem ma istotne znaczenie dla pacjenta, redukuje bowiem niekorzystne efekty uboczne stymulacji zewnętrznej (oparzenia skóry, stymulację mięśni). Ponadto większa rozdzielczość regulacji (2 mA) daje możliwość takiego ustawienia natężenia prądu, które jest jak najmniej dolegliwy dla pacjenta.

Jest to zakres typowy dla większości defibrylatorów i wystarczający dla poprawnego wyświetlenia zapisu EKG przy wielkości ekranu stosowanej w defibrylatorach. Wartości wzmocnienia spoza tego zakresu w praktyce nie są wykorzystywane.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27 – dotyczy zadania nr 1 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy wyposażony w rejestrator termiczny 
z szybkością wydruku 25mm/s?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania defibrylator dwufazowy wyposażony w rejestrator termiczny z szybkością wydruku 25mm/s

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisu w załączniku 6 w pozycji nr 23 zadania nr 1. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie  Zamawiającego.

Pytanie nr 28 dotyczy zadania nr 1 poz. 27

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nowoczesny defibrylator dwufazowy ze wskaźnikiem na płycie czołowej informującym użytkownika i odłączeniu urządzenia od zasilania sieciowego?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29 dotyczy zadania nr 1 poz. 41

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania defibrylatora z możliwością wyboru poziomu energii, ładowania, wyzwolenia impulsu defibrylacyjnego i sterowania wydrukiem energii na łyżkach defibrylacyjnych  oraz na panelu czołowym ?

Takie rozwiązanie jest zgodne z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa obsługi defibrylatorów, które nie dopuszczają manipulacji łyżkami defibrylacyjnymi w trakcie obsługi defibrylatora. Sterowanie defibrylacją i wydrukiem za pomocą elementów sterujących na łyżkach umożliwia pełną obsługę defibrylatora w trakcie interwencji bez konieczności zapięcia łyżek w gniazdach aparatu.

- Zamawiający informuje, iż wymaga defibrylator z możliwością wyboru poziomu energii, ładowania, wyzwolenia impulsu defibrylacyjnego na łyżkach defibrylacyjnych oraz na panelu czołowym.

- Zamawiający informuje, że nie stawia wymogów co do sterowania wydrukiem energii na łyżkach defibrylacyjnych  oraz na panelu czołowym.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku 6 w pozycji nr 41 zadania nr 1. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 30 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania defibrylatora z funkcją monitorowania częstości i głębokości uciśnięć klatki piersiowej w trakcie resuscytacji ?

Nadzór urządzenia nad właściwą częstością i głębokością uciśnięć klatki piersiowej umożliwia prowadzenie resuscytacji zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi i stanowi istotną pomoc szczególnie dla nieprofesjonalnych ratowników/ laików. Najnowsze Wytyczne 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej podkreślają znaczenie prawidłowego prowadzenia uciśnięć klatki piersiowej w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia, cyt: „Kluczową interwencją, na którą Wytyczne kładą nacisk, jest wysoka jakość wykonywania uciśnięć klatki piersiowej. Celem powinno być osiągnięcie głębokości przynajmniej 5 cm i częstości przynajmniej 100 uciśnięć na minutę. ….Podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) zachęca się do stosowania urządzeń pozwalających na uzyskanie natychmiastowej informacji zwrotnej dla ratowników. Dane gromadzone w tych urządzeniach mogą być użyte w celu monitorowania i poprawy jakości wykonywania RKO ..”; Podsumowanie głównych zmian w Wytycznych Resuscytacji, Wytyczne ERC; Polska Rada Resuscytacji, www.prc.krakow.pl. Nowoczesne defibrylatory wiodących producentów są wyposażone we wskazaną w Wytycznych 2010 ERC funkcję monitorowania i wspomagania resuscytacji.

Funkcja monitorowania jakości resuscytacji krążeniowo oddechowej dostarcza ponadto informacji zwrotnych dotyczących rzeczywistej głębokości i częstości uciśnięć klatki, co może być wykorzystywane do prowadzenia szkoleń personelu medycznego.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31 dotyczy SIWZ rozdz. II, formularza oferty, wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy?

- Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w rozdz. II w SIWZ, 
w formularzu oferty pkt. 2, oraz z projekcie umowy z § 2 w SIWZ. Zmieniona SIWZ, formularz oferty oraz projekt umowy zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 32 dotyczy zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator z czasem ładowania akumulatorów do pełnej pojemności do max. trzech godzin?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania defibrylator z czasem ładowania akumulatorów do pełnej pojemności do max. trzech godzin.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisu w załączniku nr 6 w pozycji nr 2 zadania nr 1. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie  Zamawiającego.

Pytanie nr 33 dotyczy zadania nr 1 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator posiadający możliwość  3 godzinnego monitorowania a następnie 20 cykli ładowania/defibrylacji z pełną energią 200J lub co najmniej 175 cykli ładowania/defibrylacji z pełną energią 200J?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania defibrylator posiadający możliwość  3 godzinnego monitorowania a następnie 20 cykli ładowania/defibrylacji z pełną energią 200J lub co najmniej 175 cykli ładowania/defibrylacji z pełną energią 200J.

Pytanie nr 34 dotyczy zadania nr 1 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator posiadający funkcję stymulacji zewnętrznej z zakresem amplitudy impulsu od 10 do 200mA w rozdzielczości 5 mA?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania defibrylator posiadający funkcję stymulacji zewnętrznej z zakresem amplitudy impulsu od 10 do 200mA.

- Zamawiający informuje, że nie stawia wymogów co do poziomu rozdzielczości defibrylatora.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisu w załączniku nr 6 w pozycji nr 17 zadania nr 1. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie  Zamawiającego.

Pytanie nr 35 dotyczy zadania nr 1 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator wydruk badania EKG z prędkością 25 mm/sek?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania defibrylator wydruk badania EKG z prędkością 25 mm/sek.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisu w załączniku nr 6 w pozycji nr 23 zadania nr 1. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie  Zamawiającego.

Pytanie nr 36 dotyczy zadania nr 1 poz. 25

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator mogący przechowywać maksymalnie 8-godzinny zapis 2 ciągłych krzywych EKG, 1 krzywej pletyzmograficznej, krzywych badawczych(tylko tryb AED),zdarzeń i danych trendów dla każdego podsumowania zdarzeń?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37 dotyczy zadania nr 1 poz. 31

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator posiadający anglojęzyczne opisy na płycie czołowej? Umieszczone opisy przyjęte są jako nazwy ogólnoświatowe w dziedzinie defibrylacji ?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 38 dotyczy zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nowoczesny defibrylator dwufazowy wysokiej klasy LIFEPAK 20e, którego czas ładowania akumulatora Litowo-jonowego do pełnej pojemności wynosi mniej niż 4 godziny?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania defibrylator dwufazowy wysokiej klasy LIFEPAK 20e, którego czas ładowania akumulatora Litowo-jonowego do pełnej pojemności wynosi mniej niż 4 godziny.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisu w załączniku nr 6 w pozycji nr 2 zadania nr 1. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie  Zamawiającego.

Pytanie nr 39 dotyczy zadania nr 1 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nowoczesny defibrylator dwufazowy wysokiej klasy LIFEPAK 20e, w którym szybkość przesuwu wyświetlania krzywych EKG wynosi 25mm/s ?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania defibrylator dwufazowy defibrylator dwufazowy wysokiej klasy LIFEPAK 20e, w którym szybkość przesuwu wyświetlania krzywych EKG wynosi 25mm/s.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisu w załączniku nr 6 w pozycji nr 23 zadania nr 1. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie  Zamawiającego.

Pytanie nr 40 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie posiadało powyżej siedmiu poziomów wzmocnienia sygnału EKG w zakresie od 0,25 do 4,0 cm/Mv?

- Zamawiający informuje, iż nie stawia wymogów w/w zakresie.

Pytanie nr 41 dotyczy zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z czasem ładowania akumulatorów do pełnej pojemności max. trzy godziny?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania defibrylator z czasem ładowania akumulatorów do pełnej pojemności max. trzy godziny.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisu w załączniku nr 6 w pozycji nr 2 zadania nr 1. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie  Zamawiającego.

Pytanie nr 42 dotyczy zadania nr 1 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści defibrylator dwufazowy o ilości wyładowań (praca na akumulatorze) przy mocy 300 J – min 80 wyładowań?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania defibrylator dwufazowy o ilości wyładowań (praca na akumulatorze) przy mocy 300 J – min 80 wyładowań.

Pytanie nr 43 dotyczy zadania nr 3 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z czasem ładowania  do energii 200 J maksymalnie do 7 sekund ( praca na zasilaniu sieciowe)  i (praca na akumulatorze) maksymalnie do 9 sekund?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44 dotyczy zadania nr 1 poz. 27

Czy Zamawiający wystarczy informacja optyczna na ekranie defibrylatora o zasilaniu (czy akumulatorowe czy sieciowe) dodatkowo defibrylator alarmować będzie o rozładowaniu baterii i pozostałym czasie pracy?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45 dotyczy zadania nr 1

Z uwagi na częste zmiany w służbie zdrowia, czy Zamawiający wymagał będzie defibrylatora, który będzie można w przyszłości rozbudować o moduł ciśnienia NIBP, moduł respiracji?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.