SPSZOZ/3065/2013                        	                              	                Lębork, dn. 07.01.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/99/12

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu medycznego na Blok Operacyjny do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Węgrzynowicza 13. Znak sprawy ZP-PN/99/12

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek o wymiarach zewnętrznych 640 x 480 mm +/- 50 mm?

- Zamawiający zmienił treść SIWZ, usunął zadanie dotyczące wózków medycznych. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek o wysokości blatu 950 mm +/- 50 mm?

- Zamawiający zmienił treść SIWZ, usunął zadanie dotyczące wózków medycznych. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek o konstrukcji metalowej malowanej proszkowo z powłokami zawierającymi jony srebra?

- Zamawiający zmienił treść SIWZ, usunął zadanie dotyczące wózków medycznych. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z pojedynczymi kołami?

- Zamawiający zmienił treść SIWZ, usunął zadanie dotyczące wózków medycznych. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 5 dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści tolerancję +/- 10 mm w zakresie wysokości szuflad?

- Zamawiający zmienił treść SIWZ, usunął zadanie dotyczące wózków medycznych. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 6 dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania szuflady z frontami wykonanymi z laminatu?

- Zamawiający zmienił treść SIWZ, usunął zadanie dotyczące wózków medycznych. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 7 dotyczy zapisów SIWZ

Czy z uwagi na to ze Zamawiający przewiduje płatność za zamówienie w 36 ratach , Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie dodatkowej umowy pożyczki  na 36 miesięczne finansowanie z podwykonawcą. Wzór takiej umowy  stanowiłby załącznik do oferty przetargowej.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 dotyczy zapisów SIWZ

Jeśli odpowiedz na pytanie nr 7 brzmi tak to może udostępnić nam następujące dokumenty: bilans i rachunek wyników za 2010 i 2011 rok, oraz ostatni dostępny z bieżącego roku (lub F01), zestawienie zobowiązań, jeśli posiada to badanie bilansu przez biegłego rewidenta za 2010 i 2011 rok, KRS, NIP,  REGON, zaświadczenie lub oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami do ZUS i US,

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 dotyczy zapisów SIWZ

Czy urządzenie na okres finansowania może być ubezpieczony przez Wykonawcę, w wybranym przez siebie Towarzystwie Ubezpieczeniowym i na jego koszt?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zabezpieczenie spłaty rat przedmiotem umowy (przewłaszczenie, rejestr sądowy)

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11 dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaangażowanie własnych środków na początku transakcji w wysokości np. 10% wartości zamówienia.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12 dotyczy zadania nr3

Czy Zmawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy zestaw lamp operacyjnych wykorzystujący technologię LED o następujących parametrach:

- Lampa operacyjna bezcieniową, dwuczaszową, mocowaną do sufitu

- Oświetlenie z źródłem światła w technologii LED

- Czasza główna lampy wyposażona w reling boczny („uchwyt niesterylny”) okalający około 70% obwodu lampy. Obie czasza lamp wyposażone w  uchwyt sterylny z regulacja średnicy pola operacyjnego umieszczony centralnie w czaszy lampy

- Żywotność lampy min. 50 000 godzin

- Przyciski włączania i wyłączania lampy na ramieniu głowicy lampy

- Średnica zewnętrzna kopuły głównej 75 cm

- Natężenia światła kopuły głównej w odległości 1m od czoła lampy 160 [klux]

- Natężenia światła kopuły satelitarnej w odległości 1m od czoła lampy  130 [klux]

- Temperatura barwowa dla obu kopuł 4900 [K] +/- 5%

- Współczynnik oddawania barw Ra 95 +/-1 (obie kopuły)

Kopuła główna

-Średnica pola roboczego : d10 przy 1m = 260 mm

-Średnica pola roboczego : d50 przy 1m = 130 mm

Kopuła satelitarna

-Średnica pola roboczego : d10 przy 1m = 190 mm

- Wgłębność oświetlenia L1+L2 dla lampy głównej 111 cm

- Wgłębność oświetlenia L1+L2 dla lampy satelitarnej 82 cm

- Regulacja natężenia światła kopuły głównej w zakresie 5-100% umieszczona na ramieniu głowicy lampy

- Regulacja natężenia światła kopuły satelitarnej w zakresie 10-100% umieszczona na ramieniu głowicy lampy

- Przyrost temperatury w okolicy chirurga około 1°

- Czasza główna posiadająca 50 podstawowych diod  umiejscowionych w 6 sekcjach (1 centralnej oraz 5 umiejscowionych dookólnie) w celu zagwarantowania doskonałej dystrybucji cieniów w przypadku zasłaniania pola operacyjnego przez rękę, głowę czy też bark chirurga

- satelitarna posiadająca 21 podstawowych diod  umiejscowionych w 3 sekcjach

- Lampa (obie czasze) wyposażona w funkcję do operacji endoskopowych polegającą na przełączeniu kierunku światła o 180° w kierunku sufitu bez re-pozycjonowania czaszy lampy

- Zasilanie 230V, 50/60 Hz

- Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne.

Wyposażenie:

- Dodatkowy sterylizowany uchwyt lampy umieszczony centralnie na kopule lampy - 5 szt. na każdą kopułę

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 dotyczy zadania nr3

Czy Zmawiający posiada zasilanie awaryjne, jeżeli tak to jakiego typu jest: 24V czy 230V?

- Zamawiający posiada zasilanie awaryjne typu 230V.

Pytanie nr 14 dotyczy zadania nr3

Prosimy o wyjaśnienie:

- jaka jest wysokość od podłoża do sufitu w miejscu montażu lamp

- jaka jest wysokość od podłoża do sufitu podwieszanego (jeśli taki jest zamontowany) w miejscu montażu lamp

- czy w miejscu montażu lamp, Zamawiający posiada płyty stropowe (montażowe), jeśli tak to jakiego producenta

- jaki jest rodzaj stropu w miejscu montażu lamp i czy jest możliwość zamontowania drugiej płyty stropowej w posadzce nad salą operacyjną (czy pomieszczenia nad salą operacyjną są użytkowane)?

- Zamawiający zamieścił na stronie internetowej załącznik nr 7 - Rysunek poglądowy montażu lampy na Bloku Operacyjnym stanowiący odpowiedź na pytania dotyczące wysokości od podłoża do sufitu w miejscu montażu lamp. Zamawiający informuje również, iż w miejscu montażu lamp Zmawiający nie posiada płyt stropowych montażowych. Istnieje natomiast możliwość zamontowania drugiej płyty stropowej w posadzce nad salą operacyjną.

Pytanie nr 15 dotyczy zadania nr4

Czy w tabeli technicznej w punkcje 1 doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i Zamawiający pisząc „Ogólnochirurgiczny stół z napędem „ealektro-hydraulicznym” miał na myśli Ogólnochirurgiczny stół z napędem elektro-hydraulicznym?

- Zamawiającemu chodzi o stół ogólnochirurgiczny z napędem elektro-hydraulicznym. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zał. nr 6. Zmieniona SIWZ została umieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 16 dotyczy zadania nr4

Czy Zamawiający wymaga wysokiej klasy stołu operacyjnego wykonanego ze stali nierdzewnej? Żadne tworzywo sztuczne nie zapewnia takiej ochrony przed działaniem środków dezynfekcyjnych jak stal nierdzewna.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół wykonany ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 17 dotyczy zadania nr4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny posiadający następujące parametry:

- Stół operacyjny elektro-hydrauliczny - 5 sekcyjny

- Zgodnie z SIWZ.

- Elektro-hydrauliczna regulacja wysokości bez materacy: 700 do 1060 mm

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół z elektro-hydrauliczną regulacją wysokości bez materacy: 700 do 1060 mm.

- Elektro-hydrauliczna regulacja oparcia pleców: +85° do -35°

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół z elektro-hydrauliczną regulacją oparcia pleców: +85° do -35°.

- Regulacja podgłówka: +50° do -90°

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół z regulacją podgłówka: +50° do -90°.

- Elektro-hydrauliczna regulacja przechyłów bocznych: 20° / 20 °

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół z elektro-hydrauliczną regulacją przechyłów bocznych: 20° / 20 °.

- Elektro-hydrauliczna regulacja pozycji Trendelenburga: 30°

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół z elektro-hydrauliczną regulacją pozycji Trendelenburga: 30°.

- Elektro-hydrauliczna regulacja pozycji anty-Trendelenburga: 30°

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół z elektro-hydrauliczną regulacją pozycji anty-Trendelenburga: 30°.

- Regulacja podnóżków przy pomocy sprężyn gazowych: góra +25° / dół -90°

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół z regulacją podnóżków przy pomocy sprężyn gazowych: góra +25° / dół -90°

- Elektro-hydrauliczna regulacja pozycji flex/reflex

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół z elektro-hydrauliczną regulacją pozycji flex/reflex min. 180°.

- Regulacja pozycji flex za pomocą jednego przycisku

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół z regulacją pozycji flex za pomocą jednego przycisku.

- Regulacja pozycji reflex za pomocą jednego przycisku

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół z regulacją pozycji reflex za pomocą jednego przycisku.

- Elektrohydrauliczna regulacja przesuwu wzdłużnego blatu (sterowana z pilota przewodowego oraz dodatkowego panelu na kolumnie stołu) 250 mm

- Zamawiający wymaga aby wyżej wymieniona regulacja odbywała się przy pomocy pilota przewodowego i bezprzewodowego. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił pkt 25 i dalsze zestawienia parametrów techniczno-użytkowych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie zamawiającego.

- Sterownie funkcjami stołu za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego

- Zgodnie ze zmienionym punktem 27 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie zamawiającego.

- Możliwość awaryjnego sterowania funkcjami stołu przy pomocy panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu od strony głowy pacjenta, co zapewnia dostęp do niego z obu stron stołu

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Podstawa stołu z wbudowanym ekranem na którym wyświetlane są na bieżąco informacje 
o aktualnym stanie naładowania baterii jak również informacje o poprawnym funkcjonowaniu stołu.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania podstawę stołu z wbudowanym ekranem na którym wyświetlane są na bieżąco informacje o aktualnym stanie naładowania baterii jak również informacje o poprawnym funkcjonowaniu stołu.

- Stół wyposażony w funkcję auto –poziomowania

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół wyposażony w funkcję auto –poziomowania.

- Zasilanie bateryjne wraz z ładowarką wbudowane w podstawę stołu

- Zgodnie z punktem 5 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Stół wyposażony w akumulatory umożliwiające sterowanie stołem w razie zaniku napięcia podstawowego

- Zgodnie z pktem 5 i 6 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych.

- Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej

- Zgodnie z punktem 2 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Zasilanie bateryjne 24 V

- Zgodnie z SIWZ

- Mobilna podstawa wyposażona w 4-koła o średnicy 125mm

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania mobilną podstawę wyposażoną w 4-koła o średnicy 125mm.

- Mechaniczny system blokowania stołu, sterowany za pomocą dźwigni nożnej

- Zgodnie z punktem 27 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG na całej długości blatu [bez żadnych poprzeczek zakłócających obraz RTG] oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C

- Zgodnie z punktem 9 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Blat stołu wyposażony w materace przeciwodleżynowe o grubości 60 mm (dokument potwierdzający załączyć do oferty), zdejmowane, antystatyczne, odporne na środki dezynfekcyjne, bez rzepów

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania blat stołu wyposażony w materace przeciwodleżynowe o grubości 60 mm zdejmowane, antystatyczne, odporne na środki dezynfekcyjne, bez rzepów.

- Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji

- Zgodnie z punktem 30 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Udźwig stołu min. 250kg

- Zgodnie z punktem 13 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Świadectwa, certyfikat CE

- Zgodnie z SIWZ .

- Dostęp do części i osprzętu min. 10 lat od zaprzestania produkcji tego modelu

- Zgodnie z SIWZ.

- Rok produkcji 2012 – fabrycznie nowy

- Zgodnie z SIWZ.

Akcesoria:

- Rama anestezjologiczna o regulowanej szerokości, wzmocniona z okrągłym uchwytem montażowym.

- Zgodnie z punktem 32 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Przystawki pod rękę ruchome w dwóch płaszczyznach (góra/dół i na boki) 2 szt.

- Zgodnie z punktem 33 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Podpory do pozycji bocznej, małe - 2 szt.

- Zgodnie z punktem 34 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Podpory do pozycji bocznej, duże - 2 szt.

- Zgodnie z punktem 35 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej, na odpady ginekologiczne, z odpływem, łatwy w montażu/demontażu, z sitkiem - mocowany do kolumny stołu

- Zgodnie z punktem 36 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Podpora kończyny dolnej do pozycji ginekologicznej/urologicznej, typu Goeple - 2 szt.

- Zgodnie z punktem 37 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Wyposażenie wspólne:

- Regulowana podpora głowy w kształcie podkowy -  1 szt.

- Zgodnie z punktem 39 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Wózek na akcesoria, mobilny na czterech kołach z hamulcami  - 1 szt.

- Zgodnie z punktem 40 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Stolik do operacji ręki, mocowany do szyn stołu - 1 szt.

- Zgodnie z punktem 41 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Warunki gwarancji: zgodnie z SIWZ

- Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18 dotyczy zadania nr4

Czy Zamawiający wymaga wysokiej klasy stołu operacyjnego posiadającego dodatkowy panel sterowania umieszczony na kolumnie stołu od strony głowy pacjenta co umożliwia dostęp do niego z obu stron stołu?

- Zamawiający zmienił zapisy w załączniku nr 6 dotyczące stołu operacyjnego. Zgodnie ze zmienionym załącznikiem zamawiający wymaga stołu sterowanego przy pomocy pilota przewodowego i bezprzewodowego. W związku z tym Zamawiający nie dopuszcza stołu o określonych wyżej parametrach.

Pytanie nr 19 dotyczy zadania nr4

Czy w celu zapewnienia pełnej mobilności stołu operacyjnego, oraz wyeliminowania możliwości zaplątywania się w koła kabli, przewodów lub obłożeń stołu, Zamawiający wymaga zaoferowania wysokiej klasy stołu operacyjnego posiadającego 4 skrętne koła o średnicy min. 125mm?

- Zamawiający nie stawia wymagań w wyżej wymienionym zakresie. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 20 dotyczy zadania nr4

Czy Zamawiający celem potwierdzenia przeciwodleżynowości materacy, wymaga dołączenia do oferty przetargowej oświadczenia producenta materacy o posiadaniu przez nie właściwości przeciwodleżynowych?

- Zamawiający nie żąda dołączenia do oferty oświadczenia producenta materacy o posiadaniu przez nie właściwości przeciwodleżynowych. Właściwości te powinny wynikać z dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w punkcie 1 ppkt 3 rozdziału III B SIWZ.

Pytanie nr 21 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną dwuczaszową o następujących parametrach technicznych:

- Dwukopułowa lampa operacyjna mocowana do sufitu wyposażona w dwie oprawy( główna i satelita) mocowane na dwóch niezależnych ramionach  na wspólnym zawieszeniu

- Zgodnie z punktem 1 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Wyposażona w dwie ultra cienkie kopuły nie zaburzające laminarnego przepływu powietrza

- Zgodnie z punktem 3 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Źródło światła – białe diody LED – każda z czasz wyposażona w trzy panele świetlne po 13 diod każda

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania lampe z źródłem światła – białe diody LED – każda z czasz wyposażona w trzy panele świetlne po 13 diod każda.

- Diody emitujące bezcieniowe światło

- Zgodnie z punktem 5 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Żywotność diody – 40 000 h

- Zgodnie z punktem 6 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Sterowanie parametrami lamp przy pomocy paneli znajdujących się na ramieniu przy czaszy lampy

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania możliwość sterowania parametrami lamp przy pomocy paneli znajdujących się na ramieniu przy czaszy lampy.

- Regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych centralnie na kopule

- Zgodnie z punktem 8 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Średnica pola roboczego regulowana w zakresie 140- 310 mm

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania średnicę pola roboczego regulowaną w zakresie 140- 310 mm

- Regulacja średnicy pola roboczego realizowana w sposób utrzymujący natężenie światła na tym samym poziomie

- Zgodnie z punktem 10 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w centralnym punkcie, w odległości 1 m 140 000 lux dla kopuły głównej oraz 140 000 lux dla satelity

- Zgodnie ze zmienionym punktem 11 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie zamawiającego.

- Natężenie światła regulowane w zakresie 5 ÷ 100 % poprzez panel sterowania

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania natężenie światła regulowane w zakresie  5 ÷ 100 % poprzez panel sterowania.

- Głębokość oświetlenia L1 +L2 - 140 cm

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania głębokość oświetlenia L1 +L2  - 140 cm

- Odległość robocza - 600mm - 1400mm

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania odległość roboczą - 600mm - 1400mm

- Temperatura barwowa regulowana w zakresie 3 700 – 5 000K

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania temperaturę barwową regulowaną w zakresie 3 700 – 5 000K

- Współczynnik odwzorowania barw – 95

- Zgodnie z punktem 16 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej – 98

- Zgodnie z punktem 17 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Całkowity pobór mocy 100 W dla obu kopuł.

- Zgodnie z punktem 18 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Wzrost temperatury wokół głowy chirurga spowodowany działaniem lampy <1˚C

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania możliwy wzrost temperatury wokół głowy chirurga spowodowany działaniem lampy <1˚C.

- Napięcie zasilania 230V/50Hz; 48V DC

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zgodnie z punktem 19 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Pytanie nr 22 dotyczy zadania nr 2 pkt 7

Czy Zamawiający dopuści lampę ze sterowaniem przy pomocy paneli znajdujących się na czaszy lampy? Panele sterujące umieszczone są po obu stronach czasy lampy aby zwiększyć ergonomię pracy.

- Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze sterowaniem przy pomocy paneli znajdujących się na czaszy lampy, umieszczonych po obu stronach czaszy lampy

Pytanie nr 23 dotyczy zadania nr 2 pkt 8

Czy Zamawiający dopuści regulację średnicy pola operacyjnego w zakresie większym niż wymagany realizowaną za pomocą przełącznika na czaszy lampy (w wyposażeniu lampy znajdują się dodatkowe, sterylne uchwyty, po min. 5 na kopułę)?

- Zgodnie z punktem 8 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Pytanie nr 24 dotyczy zadania nr 2, pkt 15

Czy Zamawiający wymaga lampę o zmiennej temperaturze barwowej regulowanej 4000-5000K? Rozwiązanie takie jest lepsze od wymaganego, gdyż gwarantuje wysoką jakość oświetlenia, co zapewnia wysoki komfort pracy chirurga. Ponadto pozwala dopasować jakość oświetlenia do rodzaju wykonywanych zabiegów.

- Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o zmiennej temperaturze barwowej regulowanej 4000-5000K.

Pytanie nr 25 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści kopuły wyposażone w dwa brudne uchwyty po przeciwnych stronach umożliwiających łatwe pozycjonowanie?

- Zamawiający dopuści do zaoferowania kopuły wyposażone w dwa brudne uchwyty po przeciwnych stronach umożliwiających łatwe pozycjonowanie.

Pytanie nr 26 dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści profesjonalny wózek medyczny o wymiarach zewnętrznych (bez wyposażenia) 800 mm x 622 mm? Proponowane wymiary będą w pełni funkcjonalne podczas codziennego użytkowania wózka, a różnica w wymiarach wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta, nie mając wpływu na jego ogólne użytkowanie.

- Zamawiający zmienił treść SIWZ, usunął zadanie dotyczące wózków medycznych. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 27 dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści profesjonalny wózek medyczny, którego konstrukcja wykonana jest z aluminium? Proponowane rozwiązanie jest lepsze, niż wskazane przez Zamawiającego, gdyż aluminium jest materiałem nierdzewnym, lepszym we właściwościach użytkowych, niż stal nierdzewna-kwasoodporna, ponadto charakteryzuje się tym, że nadaje wózkowi lekkość konstrukcji.

- Zamawiający zmienił treść SIWZ, usunął zadanie dotyczące wózków medycznych. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 28 dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści profesjonalny wózek medyczny, którego konstrukcja wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego - materiału nierdzewnego, odpornego na środki dezynfekcyjne, uszkodzenia mechaniczne, zarysowania oraz promieniowanie UV? Parametr ten jest zdecydowanie lepszy w właściwościach użytkowych, niż opisany przez Zamawiającego, gdyż zastosowana technologia pozwala na uzyskiwanie bardziej ergonomicznych kształtów i daje lekkość konstrukcji, przy zachowaniu najwyższej odporności na uszkodzenia i środki dezynfekcyjne, nie mając tendencji do odkształceń i zarysowań przy uderzeniach.

- Zamawiający zmienił treść SIWZ, usunął zadanie dotyczące wózków medycznych. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 29 dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści profesjonalny wózek medyczny wyposażony w trzy górne szuflady o wysokości 70 mm, jedną o wysokości 159 mm oraz dolną szufladę o wysokości 244 mm? Proponowane rozwiązanie będzie praktyczne i funkcjonalne podczas codziennego użytkowania wózka, ponieważ specjalna konfiguracja szuflad (o różnych wysokościach) zapewni bezpieczne przechowywanie i profesjonalną segregację materiałów opatrunkowych, materiałów do iniekcji, leków itp.

- Zamawiający zmienił treść SIWZ, usunął zadanie dotyczące wózków medycznych. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 30 dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści profesjonalny wózek medyczny z możliwością całkowitego wysunięcia szuflady w zakresie 0 - 100%? Wymagany przez Zamawiającego parametr wydaje się być przeszacowany, ponieważ wysunięcie szuflady w 100% daje możliwość swobodnego umieszczenia w nich każdego przedmiotu o wielkości równej z możliwościami danej szuflady.

- Zamawiający zmienił treść SIWZ, usunął zadanie dotyczące wózków medycznych. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 31 dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści profesjonalny wózek medyczny, którego fronty wykonane są z aluminium w kolorze zielonym? Proponowany parametr jest zdecydowanie lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego, gdyż aluminium posiada znacznie lepsze właściwości użytkowe, niż polietylen.

- Zamawiający zmienił treść SIWZ, usunął zadanie dotyczące wózków medycznych. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 32 dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści profesjonalny wózek medyczny wyposażony w aluminiowy kosz na odpady o pojemności ok. 25 litrów, otwierany w tradycyjny sposób umieszczony na ścianie bocznej wózka?

- Zamawiający zmienił treść SIWZ, usunął zadanie dotyczące wózków medycznych. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 33 dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści profesjonalny wózek medyczny z nadstawką wyposażoną w dwie półki na nici i sprzęt chirurgiczny wykonane ze stali o wymiarach ok. 610 x 250 mm?

*Zdjęcia mają charakter poglądowy i nie przedstawiają konfiguracji wózka z SIWZ.

- Zamawiający zmienił treść SIWZ, usunął zadanie dotyczące wózków medycznych. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 34 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulacją średnicy pola roboczego w zakresie 160 – 310 mm dla kopuły głównej oraz w zakresie 160 – 250 mm dla kopuły satelitarnej?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania lampę operacyjną z regulacją średnicy pola roboczego w zakresie 160 – 310 mm dla kopuły głównej oraz w zakresie 160 – 250 mm dla kopuły satelitarnej.

Pytanie nr 35 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną której całkowity pobór mocy dla obu kopuł wynosi 450 W?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której wzrost temperatury wokół głowy chirurga spowodowany działaniem lampy wynosi 2 oC?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z minimalną wysokością blatu bez materaca wynoszącą 685 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół operacyjny z minimalną wysokością blatu bez materaca wynoszącą 685mm.

Pytanie nr 38 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z minimalną wysokością blatu bez materaca wynoszącą 530 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół operacyjny z minimalną wysokością blatu bez materaca wynoszącą 530 mm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił załącznik nr 6 pkt 12do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 39 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z maksymalną wysokością blatu bez materaca wynoszącą 1135 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół operacyjny z maksymalną wysokością blatu bez materaca wynoszącą 1135 mm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił załącznik nr 6 pkt 12 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 40 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z maksymalną wysokością blatu bez materaca wynoszącą 1010 mm?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół operacyjny z maksymalną wysokością blatu bez materaca wynoszącą 1010 mm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił załącznik nr 6 pkt 12 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 41 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją kątową płyty plecowej w zakresie: góra 80 stopni, dół 30 stopni?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół operacyjny z regulacją kątową płyty plecowej w zakresie: góra 80 stopni, dół 30 stopni. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił załącznik nr 6 pkt 20 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 42 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją kątową płyt podnóżka w zakresie: góra 15 stopni, dół 90 stopni?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół operacyjny z regulacją kątową płyt podnóżka w zakresie: góra 15 stopni, dół 90 stopni. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił załącznik nr 6 pkt 21 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 43 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w materace o grubości 60 mm spełniające pozostałem wymagania Zamawiającego?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w materace o grubości 60 mm spełniające pozostałem wymagania Zamawiającego. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił załącznik nr 6 pkt 23 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 44 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w dwa panele sterowania: panel sterowania umieszczony w podstawie stołu oraz pilot przewodowy?

- Zamawiający wymaga stołu operacyjnego wyposażonego w dwa piloty przewodowy i bezprzewodowy. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił pkt 25 i dalsze zestawienia parametrów techniczno-użytkowych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 45 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w dwa panele sterowania: panel sterowania na kolumnie oraz pilot przewodowy?

- Zamawiający wymaga stołu operacyjnego wyposażonego w dwa piloty przewodowy i bezprzewodowy. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił pkt 25 i dalsze zestawienia parametrów techniczno-użytkowych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 46 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony pilot przewodowy oraz panel na kolumnie z sygnalizacją sieciowego zasilania, naładowania akumulatorów, włączonego zasilania, stanu blokady kół jednak bez sygnalizacji przekroczenia limitów gdyż w oferowanym stole nie ma możliwości wykonania danego ruchu blatu ponad wartość bezpieczną?

- Zamawiający wymaga stołu operacyjnego wyposażonego w dwa piloty przewodowy i bezprzewodowy. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił pkt 25 i dalsze zestawienia parametrów techniczno-użytkowych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 47 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w pilot przewodowy z sygnalizacją z sygnalizacją sieciowego zasilania, naładowania akumulatorów, włączonego zasilania, stanu blokady bez sygnalizacji przekroczenia limitów oraz dodatkowy panel w podstawie stołu bez wskazanej w SIWZ sygnalizacji?

- Zamawiający wymaga stołu operacyjnego wyposażonego w dwa piloty przewodowy i bezprzewodowy. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił pkt 25 i dalsze zestawienia parametrów techniczno-użytkowych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 48 dotyczy zapisów SIWZ

Czy mając na uwadze konkurencyjność składanych ofert, a co za tym idzie obniżenie cen zakupu, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 12 tygodni od dnia podpisania umowy?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 49 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści lampę z zakresem rozpiętości zogniskowanego oświetlenia 80 cm – 120 cm dla lampy głównej oraz 90 cm – 150 cm dla lampy satelity?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50 dotyczy zadania nr 2

Czy mając na uwadze funkcjonalność lampy głównej Zamawiający wymaga, aby posiadała ona 650 punktów świetlnych (odpowiednik 650 diod)?  Dzięki zastosowaniu nowoczesnej konstrukcji zużywa znacznie mniej prądu gdyż powyższy efekt jest uzyskiwany przy pomocy zaledwie 104 diod LED .

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści stół z szynami bocznymi oraz kolumną stołu wykonaną ze stali nierdzewnej, co jest rozwiązaniem znacznie trwalszym niż powłoka niklowo – chromowana?

- Zamawiający wymaga stołu w którym szyny boczne oraz kolumna stołu wykonane są ze stali nierdzewnej. W związku z udzieloną odpowiedzią zmianie uległ pkt 11 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 52 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści stół o maksymalnej wysokości bez materaca 1075 mm, co jest parametrem korzystniejszym od wymaganego w opisie przedmiotu zamówienia?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół o maksymalnej wysokości bez materaca 1075 mm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił załącznik nr 6 pkt 12 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 53 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści stół z blokadą podgłówka zwalnianą za pomocą ergonomicznie umiejscowionej jednej dźwigni pozwalającej na dokonywanie regulacji z trzech stron stołu?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół z blokadą podgłówka zwalnianą za pomocą ergonomicznie umiejscowionej jednej dźwigni pozwalającej na dokonywanie regulacji z trzech stron stołu.

Pytanie nr 54 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści stół, w którym obsługa funkcji realizowana jest z pilota przewodowego przez układ elektrohydrauliczny: regulacja wysokości, przechyły boczne, Trendelenburg i anty – Trendelenburg, segment pleców, segment podnóżków jednocześnie, segment każdego podnóżka indywidualnie, blokada stołu (podstawy), System jazdy stołu, pozycja „0”, pozycja krzesła?

- Zamawiający wymaga stołu operacyjnego wyposażonego w dwa piloty przewodowy i bezprzewodowy. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił pkt 25 i dalsze zestawienia parametrów techniczno-użytkowych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 55 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w materace szyte i uszczelnione z efektem pamięci kształtu, zdejmowane mocowane za pomocą rzepów o wysokości 50 mm, odporne na środki dezynfekcyjne?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 56 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w pojemnik na odpady ginekologiczne wykonany ze stali nierdzewnej mocowany do blatu stołu?

- Zamawiający dopuści do zaoferowania stół wyposażony w pojemnik na odpady ginekologiczne wykonany ze stali nierdzewnej mocowany do blatu stołu z odpływem i sitkiem. Zgodnie z punktem 36 załącznikiem nr 6 SIWZ.

Pytanie nr 57 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w alternatywny  panel sterowania na kolumnie który pozwala na regulację stołu podczas całkowitego zaniku zasilania lub w przypadku awarii układu elektrohydraulicznego? System ten  aktywowany jest przez wysunięcie dźwigni pompy nożnej, wybranie funkcji na panelu na kolumnie stołu i dokonanie regulacji pompą nożną.

- Zamawiający wymaga stołu operacyjnego wyposażonego w dwa piloty przewodowy i bezprzewodowy. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił pkt 25 i dalsze zestawienia parametrów techniczno-użytkowych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 58 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści stół z sygnalizacją: sieciowego zasilania, naładowania akumulatorów, włączonego zasilania, stanu blokady kół, przekroczenia limitu obciążenia, awarii oraz orientacji blatu na pilocie przewodowym?

- Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z sygnalizacją: sieciowego zasilania, naładowania akumulatorów, włączonego zasilania, stanu blokady kół, przekroczenia limitu obciążenia, awarii oraz orientacji blatu zgodnie ze zmienionym punktem 28 Załącznika nr 6 do SIWZ.

Pytanie nr 59 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści stół z możliwością uzyskania pozycji re-flex za pomocą dwóch przycisków?

- Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z możliwością uzyskania pozycji re-flex za pomocą dwóch przycisków.

Pytanie nr 60 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający wymaga stołu z alternatywnym sterowaniem wszystkich funkcji w przypadku awarii układu podstawowego za pomocą układu hydraulicznego sterowanego pedałem nożnym z wyborem funkcji na dodatkowym panelu umieszczonym na kolumnie stołu?

- Zamawiający wymaga stołu operacyjnego wyposażonego w dwa piloty przewodowy i bezprzewodowy. W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający zmienił pkt 25 i dalsze zestawienia parametrów techniczno-użytkowych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 61 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby blat stołu był modularny na szybkozłączach i posiadał możliwość montażu płyty plecowej, podnóżki i innych segmentów z obu stron stołu operacyjnego. Funkcje elektryczne podporządkowane wybranej konfiguracji blatu. Wizualna informacja o wybranej konfiguracji na pilocie.

- Zamawiający nie stawia wymogu w wyżej wymienionym zakresie. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ.

Pytanie nr 62 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby stół zapewniał  możliwość ułożenia w pozycji horyzontalnej pacjenta o wadze do 350 kg oraz 225 kg w odwróconej konfiguracji blatu?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zgodnie z punktem 13 i 14 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Pytanie nr 63 dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści wózki zgodne z poniższym opisem:

Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodpornego tworzywa BAYDUR. Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji. Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy 125 mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka. Wyposażenie podstawowe wózka :

- blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów,

- uchwyt do przetaczania,

- pojemnik do zużytych igieł,

- otwieracz ampułek,

- pojemnik na cewniki,

- pojemnik na butelki,

- jeden przezroczysty umożliwiający identyfikację tego co znajduje się w środku odchylany pojemniki „kieszeń”,

- wysuwaną spod blatu półkę do pisania,

- półkę na żel,

- uchwyt na butlę z tlenem,

- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje. Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka.

Wózek wyposażony w pięć szuflad z czego trzy o wysokości 100 mm oraz dwie o wysokości 150 mm.

- Zamawiający zmienił treść SIWZ, usunął zadanie dotyczące wózków medycznych. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 64 dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści wózki zgodne z poniższym opisem:

wymiary zewnętrzne wózka:

-Wysokość : 91 cm

- Głębokość :72 cm

- Szerokość: 83 cm

- Zamawiający zmienił treść SIWZ, usunął zadanie dotyczące wózków medycznych. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie zamawiającego.

(zdjęcia mają charakter poglądowy)

Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne):

- Nadstawka z 11 pojemnikami

Pytanie nr 65 dotyczy zadania nr 5

Czy mając na uwadze ergonomię pracy personelu medycznego Zamawiający wymaga, aby oferowany wózek był zgodny z powyższym opisem?

- Zamawiający zmienił treść SIWZ, usunął zadanie dotyczące wózków medycznych. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 66 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną z satelitą w której matryca diodowa złożona jest  z 80 punktów LED, o natężeniu oświetlenia Ec=120kLux/1m?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zgodnie z punktem 11 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Pytanie nr 67 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną ze stałą średnicą pola roboczego d10 dla lampy głównej 225mm oraz satelity 175mm, bez konieczności ogniskowania? Lampy z regulowaną wielkością plamy świetlnej są wyposażane w tę funkcje z powodu słabej wgłębności oświetlenia która powoduje konieczność refokusowania lampy podczas pracy.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 68 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną ze współczynnikiem odwzorowania barw Ra 90%? Jest to optymalny poziom rozpoznawania barw dla tego typu urządzeń.

- Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną ze współczynnikiem odwzorowania barw Ra 90%. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił załącznik nr 6 do SIWZ w pkt 16. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 69 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną z regulacją wartości natężenia oświetlenia w zakresie 30-100%, z dodatkową funkcją oświetlenia dla zabiegów endoskopowych?

- Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulacją wartości natężenia oświetlenia w zakresie 30-100%.  Dodatkowa funkcja oświetlenia dla zabiegów endoskopowych nie jest parametrem wymaganym przez Zamawiającego.

Pytanie nr 70 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną z funkcją endo w postaci oświetlenia otocznia światłem białym zapewniającym bezpieczeństwo personelu w trakcie zabiegów endoskopowych?

- Zamawiający nie stawia wymogu w wyżej wymienionym zakresie. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ.

Pytanie nr 71 dotyczy zadania nr 2

Prosimy Zamawiającego o podanie wysokości sali operacyjnej w której będzie instalowana lampa, mierzonej od podłogi do stropu oraz od podłogi do sufitu podwieszanego, jeżeli taki jest przewidziany oraz warunków/przeszkód w obrębie sufitu w miejscu montażu/zawieszenia lampy?

- Zamawiający zamieścił na stronie internetowej załącznik nr 7 - Rysunek poglądowy montażu lampy na Bloku Operacyjnym stanowiący odpowiedź na powyższe pytania .

Pytanie nr 72 dotyczy zadania nr 2

Prosimy o określenie , czy Zamawiający posiada już zamontowaną płytę stropowa w suficie?

- Zamawiający nie posiada zamontowanej płyty stalowej do mocowania lampy. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej załącznik nr 7 - Rysunek poglądowy montażu lampy na Bloku Operacyjnym.

Pytanie nr 73 dotyczy zadania nr 3

Stół operacyjny z blatem ortopedycznym

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z podstawą stołu pokrytą wysokiej jakości stalą nierdzewną? Pragniemy Państwu zaoferować wysokiej jakości stół operacyjny, który posiada znak CE i w swojej konstrukcji eliminuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym? Nadmieniamy, że wymagana osłona samej podstawy włóknem szklanym nie eliminuje ryzyka porażenia prądem elektrycznym w obszarze pozostałej części stołu, tj. kolumny i blatu.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie planuje zakupu stołu z blatem ortopedycznym.

Pytanie nr 74 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z podstawą stołu w kształcie „krótkiej” litery T, która daje możliwość postawienia stopy oraz dodatkowego pojemnika, dzięki czemu chirurg może znajdować się bliżej pacjenta, która nie zawiera (ponieważ nie musi) wycięcia na stopy, które w takiej konstrukcji jest zbędne?

- Zamawiający nie stawia wymogu w wyżej wymienionym zakresie. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ.

Pytanie nr 75 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z korzystniejszym zakresem regulacji wypiętrzenia piersiowego 128mm mechanicznie za pomocą rączki umieszczonej z jednej strony, tj. z boku blatu stołu, w łatwo dostępnym miejscu?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 76 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny bez przesuwu wzdłużnego (pkt. 11, 31), który alternatywnie posiada funkcję zamiany segmentów blatu?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 77 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny  o minimalnej wysokość bez materaca 680 mm? Zakres ten tylko o 30mm odbiega od wymaganego parametru w SIWZ.

- Zamawiający zmienił załącznik nr 6 w tym zakresie. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 78 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny bez możliwości specjalnego ustawienia stołu na potrzeby zabiegów na wysokości  400mm?

- Zamawiający nie stawia wymogu w wyżej wymienionym zakresie. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ.

Pytanie nr 79 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z regulacją kątową podgłówka góra/dół w zakresie  300 / 450?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 80 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny z materacami o grubości 65mm, które posiadają szwy pokryte specjalnym klejem i zabezpieczone są przed przenikaniem płynów do wnętrza, które jednocześnie spełniają pozostałe wymagania stawiane w SIWZ?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 81 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny bez możliwości podłączenia dodatkowego nożnego kontrolera odpornego na zachlapania?

- Zamawiający nie stawia wymogu w wyżej wymienionym zakresie. Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ.

Pytanie nr 82 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół operacyjny bez sygnalizacji na pilocie stanu blokady kół oraz przekroczenia limitu?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, zgodnie z punktem 28 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ.

Pytanie nr 83 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę chirurgiczną z obudową sufitową o średnicy 510mm?

- Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną z obudową sufitową o średnicy 510mm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił załącznik nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 84 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę chirurgiczną z kolumną dystrybutora o wymiarach mniejszych od wymaganych w SIWZ, ale umożliwiających instalację wymaganego w SIWZ wyposażenia?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 85 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę chirurgiczną z 3 półkami o wymiarach 500 x 400 mm i udźwigu 50kg, które spełniają pozostałe wymagania SIWZ?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 86 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę chirurgiczną z 3 półkami o wymiarach 600 x 400 mm i udźwigu 50kg, które spełniają pozostałe wymagania SIWZ?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 87 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę chirurgiczną z 3 półkami o wymiarach 700 x 400 mm i udźwigu 50kg, które spełniają pozostałe wymagania SIWZ?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 88 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę anestezjologiczną z obudową sufitową o średnicy 510mm?

- Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną z obudową sufitową o średnicy 510mm.

Pytanie nr 89 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę anestezjologiczną z głowicą dystrybutora z dwoma słupkami o wymiarach mniejszych od wymaganych w SIWZ, ale umożliwiających instalację wymaganego w SIWZ wyposażenia?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 90 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę anestezjologiczną z półką o wymiarach 500 x 400 mm lub 600 x 400 mm lub 700 x 400 mm i udźwigu 50kg, które spełniają pozostałe wymagania SIWZ?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 91 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę anestezjologiczną z półką z szufladą o wymiarach 500 x 400 x 140mm lub 600 x 400 x 140mm lub 700 x 400 x 140mm i udźwigu 50kg, które spełniają pozostałe wymagania SIWZ?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 92 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę chirurgiczno-anestezjologiczną z kolumną dystrybutora o wymiarach mniejszych od wymaganych w SIWZ, ale umożliwiających instalację wymaganego w SIWZ wyposażenia?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 93 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę chirurgiczno-anestezjologiczną z 3 półkami o wymiarach 500 x 400 mm lub 600 x 400 mm lub 700 x 400 mm i udźwigu 50kg, które spełniają pozostałe wymagania SIWZ?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 94 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę chirurgiczno-anestezjologiczną z półką z szufladą o wymiarach 500 x 400 x 140mm lub 600 x 400 x 140mm lub 700 x 400 x 140mm i udźwigu 50kg, które spełniają pozostałe wymagania SIWZ?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 95 dotyczy zadania nr 4

Prosimy o określenie czy Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną dotyczącą obciążalności stropu w miejscu montażu kolumn, a jeżeli nie, to czy takową wykona na swój koszt aby potwierdzić możliwość bezpiecznego zamontowania kolumn oraz czy ją udostępni Wykonawcy?

- Zamawiający zlecił wykonanie ekspertyzy na własny koszt.

Pytanie nr 96 dotyczy zadania nr 4

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż w przypadku negatywnego wyniku ekspertyzy budowlanej, prace polegające na wzmocnieniu stropu Zamawiający wykona na własny koszt?

- Zamawiający informuje, że w przypadku negatywnego wyniku ekspertyzy budowlanej, prace polegające na wzmocnieniu stropu Zamawiający wykona na własny koszt.

Pytanie nr 97 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający potwierdza możliwość mocowania kolumn poprzez zamocowanie płyt stropowych montowanymi śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie?

- Zamawiający potwierdza możliwość mocowania kolumn poprzez zamocowanie płyt stropowych montowanymi śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie

Pytanie nr 98 dotyczy zadania nr 4

Prosimy o określenie , czy Zamawiający posiada już zamontowaną płytę stropowa w suficie do montażu kolumn?

- Zamawiający nie posiada zamontowanej płyty stalowej do mocowania lampy. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej załącznik nr 7 - Rysunek poglądowy montażu lampy na Bloku Operacyjnym.

Pytanie nr 99 dotyczy zadania nr 4

Prosimy o informację, czy w przypadku, gdy wewnętrzne procedury Wykonawcy przy zawieraniu tego typu umów przewidują odsetki za opóźnienie w wysokości 1,5 razy odsetki ustawowe, Zamawiający wyrazi na to zgodę?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 100 dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do SIWZ oraz wzoru umowy następującego zapisu: "Zamawiający zgadza się, że opóźnienie w zapłacie ponad 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do żądania zapłaty całości niespłaconej kwoty wierzytelności”.

Wprowadzenie niniejszego zapisu przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności postępowania oraz pozwoli na uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej oferty finansowej.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 101 dotyczy zapisów SIWZ

W związku z brakiem w przedłożonym do SIWZ projekcie umowy jakichkolwiek zabezpieczeń dla terminowej spłaty zobowiązań wynikających z realizacji przedmiotowego postępowania (weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy), prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy odpowiednich zapisów:

Dotyczących zastawu rejestrowego

Na zabezpieczenie spłaty wierzytelności Zamawiający ustanowi na rzecz Wykonawcy zastaw rejestrowy na _____________________________, czego dowodem będzie prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w _______________ Krajowego Rejestru Zastawów. Brak ustanowienia zastawu rejestrowego uprawnia Wykonawcę do wypowiedzenia umowy.

Dotyczących weksla in blanco

Na zabezpieczenie spłaty wierzytelności Zamawiający wystawia i przekazuje w dniu zawarcia umowy do rąk Wykonawcy weksel własny in blanco oraz zobowiązuje się do jego zapłaty zgodnie z deklaracją wekslową stanowiącą załącznik do niniejszej umowy i przepisami prawa wekslowego.

Prosimy  o wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz podmiotu finansującego.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 102 dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie zapisu SIWZ: „W rozliczeniach będzie obowiązywać termin płatności w systemie ratalnym w 36 (słownie: trzydziestu sześciu) równych nieoprocentownych ratach miesięcznych płatnych do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury wraz z harmonogramem spłat, za zrealizowany przedmiot zamówienia”; czy Zamawiający oczekuje jednej faktury stanowiącej równowartość ceny przedmiotu zamówienia (czyli 36 równych rat) wraz z załączonym harmonogramem spłat poszczególnych rat, z czego pierwsza w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury, a kolejne na koniec kolejnych miesięcy?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ i wyjaśnia, że pierwsza rata zostanie zapłacona w terminie 21 dni po podpisaniu protokołu odbioru, otrzymaniu faktury i harmonogramu ze spłatą rat, każda następna rata zostanie zapłacona do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca.

Pytanie nr 103 dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o dopuszczenie zmiany konstrukcji formularza ofertowego oraz  w zakresie sposobu obliczenia ceny w ten sposób, aby osobno wyodrębnić cenę za dostawę i wyposażenie oraz odrębnie cenę finansowania. Ze względu na fakt, iż zapłata za realizację zamówienia jest rozłożona na raty, co powoduje powstanie także kosztu finansowania dostawy, z korzyścią dla Zamawiającego będzie umożliwienie podania tego kosztu oddzielnie od wartości sprzętu medycznego, pozwoli to bowiem uniknąć 8% podatku VAT od finansowania gdyż finansowanie jako odrębna usługa zgodnie z posiadaną interpretacją podatkową Wykonawcy otrzymaną od Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku VAT i w przypadku wyodrębnienia na formularzu Zamawiający uzyska cenę ofertę od wykonawcy niższą o stawkę podatku VAT czyli o 8% co będzie oczywiście bardzo korzystne dla Zamawiającego. Propozycję zmienionego formularza przedstawiamy poniżej:

- Nr……….. za wartość netto zadania: ......................................................................;

co stanowi:  wartość brutto zadania ………………………………………….…; w tym:

wartość brutto sprzętu medycznego………………………………………..……  (VAT………..%)

wartość brutto finansowania….......................................................( VAT zw. )

razem słownie brutto: ................................................................................,

w tym podatek VAT .................................................................................zł

- Zamawiający wyraża zgodę na zmianę konstrukcji formularza ofertowego. Zmieniony formularz został umieszczony na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 104 dotyczy zapisów SIWZ

W związku z ogłoszeniem postępowania jw. prosimy o  zastosowanie do  ROZDZIAŁU III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW A. WARUNKI PODMIOTOWE pkt. 1.2) „posiadania wiedzy i doświadczenia”, zapisów obowiązujących - zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem PRM z dn. 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane par. 1 pkt.1. ust.3, który brzmi: „Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw  lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie”,  zgodnie z intencją ustawodawcy mający na celu  „rozszerzenie potencjalnej możliwości uczestnictwa w realizacji zamówień publicznych przez przedsiębiorców”. W przypadku prowadzonego przez Państwa postępowania dotyczący dostawy sprzętu medycznego na blok operacyjny o wartości proporcjonalnej do wartości zamówienia.

ewentulanie: zgodnie z zapisem par.1 pkt.1 ww rozporządzenia zamawiający, w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dn.29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (…) w postępowaniach określonych w art. 26 ust.1 ustawy zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 26 ust.2 ustawy (pzp) zamawiający może żądać następujących dokumentów(…)”, prosimy o odstąpienie od wymogu żądania dokumentów wymienionych w rozdziale III pkt.A. ppkt. 1.2), gdyż nie znajdują się one  w ścisłym katalogu wymaganych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia  powyższego postępowania.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia, iż uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej 1 dostawy odpowiadającej swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia oddzielnie dla każdego zadania (wartość poszczególnych dostaw musi być nie mniejsza niż wartość określona przez zamawiającego dla poszczególnego zadania) lub może to być jedna dostawa, której wartość jest nie mniejsza niż suma wartości określonych przez zamawiającego dla zadań, których dotyczy składana oferta.  Za dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiający uzna zamówienia związane z realizacja dostaw polegających na dostawie montażu i instalacji sprzętu medycznego dla jednostek Służby Zdrowia. Wartości dostaw zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 105 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza stół w którym podstawa  na kółkach  zawieszona jest w taki sposób aby operator mógł swobodnie wsunąć stopy pod podstawę w czasie zabiegu? Jest to rozwiązanie zdecydowanie lepsze od opisanego w SIWZ ponieważ pozwala na lepsze ustawienie operatora i bliższą pozycję przy stole. Wysokość podstawy jest taka, że nie powoduje zahaczenia stopami o podstawę.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 106 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza stół w którym koła wbudowane są w podstawę i mają możliwość ustawienia ich  tak aby były schowane  pod podstawą w czasie  zabiegów, ale posiadają również funkcję  w czasie transportu stołu jazdy kierunkowej i na wprost gdzie koła mogą wystawać poza obrys podstawy?

- Zamawiający wymaga stołu w którym koła są zabudowane w podstawie i nie wystają poza zarys podstawy podczas zabiegów. W tym zakresie Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zamawiający nie stawia wymagań w pozostałym zakresie. Zmieniony załącznik nr 6 do SIWZ został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 107 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza stół w którym płyta plecowa składa się z dwóch elementów gdzie zakres ruchomości jest większy od wymaganego wypiętrzenia piersiowego?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w stół zgodnie z punktem 7 i 8 załącznika nr 6 do SIWZ.

Pytanie nr 108 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy stół o napędzie elektromechanicznym? Jest to nowocześniejsze rozwiązanie stosowane przez producentów stołów wysokiej klasy

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 109 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza stół w którym obciążenie wynosi 225kg?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół w którym obciążenie wynosi 225kg.

Pytanie nr 110 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza stół w którym przesuw wzdłużny realizowany manualnie  jest w zakresie 250mm  w jedną i 250 mm w druga stronę?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 111 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza stół w którym całkowita długość stołu wynosi 2160mm jest to zaledwie 1 cm więcej od wymaganej długości  a więc w praktyce bez znaczenia?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół w którym całkowita długość stołu wynosi 2160mm. W związku z udzielona odpowiedzią zamawiający zmienił zapisy SIWZ. Zmieniony załącznik nr 6 został zamieszczony Ne stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 112 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza stół posiadający funkcje obsługiwane za pomocą pilota zdalnego sterowania oraz panelem na kolumnie:

- Włączanie/wyłączanie,

- Blokowanie/odblokowanie kół

- Uniesienie/opuszczenie blatu stołu

- Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga

- Przechył boczny stołu w lewo/prawo

- pozycja zero

- Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający informuje, iż uległ zmianie załącznik nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 113 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza stół w którym pozycje  flex i reflex   uzyskiwane są poprzez kombinację ruchów blatem?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 114 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza stół z regulacją podgłówka w zakresie ±55° jest to zakres większy od większości stołów dostępnych na rynku.

- Zamawiający wymaga stołu z regulacją podgłówka w zakresie zgodnym z punktem 18 SIWZ.

Pytanie nr 115 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza stół  w którym zagłówek wyposażony jest w dźwignie  znajdująca się w jednym miejscu a nie na całej szerokości? rozwiązanie takie jest lepsze ponieważ zabezpiecza zagłówek przed przypadkowym  i niezamierzonym naciśnięciem dźwigni przez inne osoby.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół w którym zagłówek wyposażony jest w dźwignie znajdująca się w jednym miejscu a nie na całej szerokości. W związku z udzielona odpowiedzią zamawiający zmienił zapisy SIWZ. Zmieniony załącznik nr 6 został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 116 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza stół w którym  regulacja zakresu płyty plecowej mieści się w przedziale +80°/ -30° jest to różnica nieznaczna w  stosunku do SIWZ

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół którym  regulacja zakresu płyty plecowej mieści się w przedziale +80°/ -30°. W związku z udzielona odpowiedzią zamawiający zmienił zapisy SIWZ. Zmieniony załącznik nr 6 został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 117 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną której  światło białe uzyskiwane jest w wyniku mieszania barw a czasza zbudowana jest z diod białych  wzbogaconych o diody innego koloru, co umożliwia nam pełniejszą regulację zakresu temperatury barwowej  a tym samym lepsze dopasowanie rodzaju światła do konkretnej sytuacji w polu operacyjnym? Jest to rozwiązanie nowocześniejsze i pozwalające na uzyskanie bardziej naturalnego oświetlenia o indeksie odwzorowania barw na poziomie 98%  przy wymaganych 95 w siwz.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 118 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza Lampe operacyjną w której zakres regulacji temperatury barwowej mieści się w granicach 3500- 5000 ° K co jest zdecydowanie lepsze i korzystniejsze dla Zamawiającego?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania lampę operacyjną w której zakres regulacji temperatury barwowej mieści się w granicach 3500- 5000 ° K. W związku z udzieloną odpowiedzią zamawiający zmienił zapisy SIWZ. Zmieniony załącznik nr 6 został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 119 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza lampę w której czasza nie posiada uchwytu tzw. brudnego okalającego czaszę, ale posiada uchwyt brudny znajdujący się w pobliżu czaszy? Rozwiązanie takie jest lepsze od wymaganego ponieważ ogranicza  zabrudzenie sterylnych uchwytów do pozycjonowania lampy przez tzw. personel brudny.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 120 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną w której średnica pola operacyjnego jest stała i wynosi 20 cm? Natomiast lampa wyposażona jest w system laserowy pozwalający na  utrzymanie doskonałych warunków oświetlenia w polu operacyjnym w trakcie zmiany wysokości lampy  w zakresie od 60-150 cm.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 121 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza lampę wyposażoną w dwa uchwyty brudne  znajdujące się na czaszy lampy ?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania lampę wyposażoną w dwa uchwyty brudne  znajdujące się na czaszy lampy. W związku z udzieloną odpowiedzią zamawiający zmienił zapisy SIWZ. Zmieniony załącznik nr 6 został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 122 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę chirurgiczną w której wymiary pokrywy maskującej są 640x640 mm? Kolumna powinna posiadać dostęp serwisowy do okresowych przeglądów ewentualnych napraw a wymiar 20 na 20 cm jest zdecydowanie za mały by móc swobodny dostęp , zwłaszcza, że znajdują się tam wszystkie podłączenia gazów i prądowe.

- Zamawiający dopuszcza  kolumnę chirurgiczną w której wymiary pokrywy maskującej posiadają wymiary 640x640 mm. W związku z udzieloną odpowiedzią zamawiający zmienił zapisy SIWZ. Zmieniony załącznik nr 6 został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 123 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę chirurgiczną o łącznym zasięgu ramion 1465 mm( 865+600) co jest zaledwie 35 mm mniej niż wymagana siwz a umożliwia większe obciążenie kolumny sprzętem.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania kolumnę chirurgiczną o łącznym zasięgu ramion 1465 mm( 865+600). W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisów w zadaniu nr 4 – w zakresie wszystkich kolumn w zakresie punktu 4 w kolumnach anestezjologicznej, anestezjologicznej bez N2O bez wyciągu gazów i chirurgicznej oraz w kolumnie chirurgiczno-anestezjologicznej. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 124 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający wprowadzi tolerancję wielkości półek w kolumnie chirurgicznej w pkt 12 (± 50mm) jak w poprzednich kolumnach ? Wymiar ścisły bez żadnej tolerancji uniemożliwia złożenie ofert konkurencyjnych i może wskazywana konkretnego producenta .

- Zamawiający wprowadzi tolerancję wielkości półek w kolumnie chirurgicznej w pkt 12 (± 50mm). W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisów w zadaniu nr 4 – kolumna chirurgiczna w pozycji numer 12 załącznika nr 6. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 125 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza  kolumnę anestezjologiczną w której wymiary pokrywy maskującej są640x640  mm? Kolumna powinna posiadać dostęp serwisowy do okresowych przeglądów ewentualnych napraw a wymiar 20 na 20 cm jest zdecydowanie za mały by móc swobodny dostęp, zwłaszcza ,że znajdują się tam wszystkie  podłączenia gazów i  prądowe.

- Zamawiający dopuszcza  kolumnę anestezjologiczną w której wymiary pokrywy maskującej są640x640  mm? Kolumna powinna posiadać dostęp serwisowy do okresowych przeglądów ewentualnych napraw a wymiar 20 na 20 cm jest zdecydowanie za mały by móc swobodny dostęp, zwłaszcza ,że znajdują się tam wszystkie  podłączenia gazów i  prądowe.

Pytanie nr 126 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza głowicę kolumny anestezjologicznej jednosłupkową  o kształcie czworoboku ? Jest to rozwiązanie bardziej  ergonomiczne  niż dwa słupki i zajmujące zdecydowanie mniej miejsca na Sali i łatwiejsze w manewrowaniu kolumną przez personel.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 127 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza usytuowanie gniazd elektrycznych po bokach  głowicy kolumny anestezjologicznej?

- Zamawiający nie stawia wymogu w wyżej wymienionym zakresie. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisów w zadaniu nr 4 – w zakresie kolumny anestezjologicznej, anestezjologicznej bez N2O i bez wyciągu gazów i w kolumnie chirurgiczno-anestezjologicznej w części anestezjologicznej w zakresie usytuowania gniazd elektrycznych . Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 128 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę anestezjologiczną w której  ramię przegubowe do pomp jest wymiarów 200x200  ale o większym udźwigu?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną w której ramię przegubowe do pomp jest wymiarów 200x200 o większym udźwigu. Zamawiający dokonał zmian zapisów w zadaniu nr 4 – kolumna anestezjologiczna pkt 13, anestezjologiczna bez N2O i bez wyciągu gazów pkt 13 i w kolumnie chirurgiczno-anestezjologicznej w części anestezjologicznej pkt 21 załącznika nr 6. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 129 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę chirurgiczno-anestezjologiczną z wysięgnikiem ramienia anestezjologicznego równym 600mm i wysięgnikiem ramienia chirurgicznego o łącznym zasięgu ramion 1465 mm( 865+600) co jest zaledwie 35 mm mniej niż wymagana siwz a umożliwia większe obciążenie kolumny sprzętem.

- Zamawiający wymaga kolumny chirurgiczno-anestezjologicznej z dwuczęściowym wysięgnikiem ramienia anestezjologicznego o wymiarach min 600mm + 600mm i wysięgnikiem dwuczęściowym ramienia chirurgicznego o łącznym zasięgu ramion 1460 przy czym jedno z ramion nie jest krótsze niż 600mm W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisów w zadaniu nr 4 – w zakresie wszystkich kolumn w zakresie punktu 4 w kolumnach anestezjologicznej, anestezjologicznej bez N2O bez wyciągu gazów i chirurgicznej oraz w kolumnie chirurgiczno-anestezjologicznej. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 130 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający wprowadzi tolerancję wielkości półek w kolumnie chirurgiczno-anestezjologicznej w pkt 11 (± 50mm ) jak w poprzednich kolumnach ? Wymiar ścisły bez żadnej tolerancji uniemożliwia złożenie ofert konkurencyjnych i może wskazywana konkretnego producenta.

- Zamawiający wprowadzi tolerancję wielkości półek w chirurgiczno-anestezjologicznej w pkt 11 (± 50mm ). W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisów w zadaniu nr 4 – kolumna chirurgiczno-anestezjologiczna w pozycji numer 11 załącznika nr 6. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 131 dotyczy zadania nr 4

Kolumna anestezjologiczna -Czy Zamawiający dopuszcza głowicę kolumny jednosłupkową  o kształcie czworoboku ? Jest to rozwiązanie bardziej  ergonomiczne  niż dwa słupki i zajmujące zdecydowanie mniej miejsca na Sali i łatwiejsze w manewrowaniu kolumną przez personel.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 132 dotyczy zadania nr 4

Pkt 24 Prosimy o wyjaśnienie  wymogu zaoferowania gniazdek energii eklektycznej z trzema bolcami w kolumnie anestezjologicznej i czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie gniazd elektrycznych  z klapką spełniających normy medyczne dla kolumn  medycznych?

- Zamawiający informuje, że wymaga gniazdek energii elektrycznej z trzema bolcami: jeden bolec z uziemieniem ochronnym, drugi zero robocze, trzeci faza. Zamawiający wymaga dla kolumn w zadaniu 4 gniazd bryzgoszczelnych z klapką IP55.

Pytanie nr 133 dotyczy montażu sprzętu

Prosimy o potwierdzenie ,że w miejscu montażu kolumn i lamp istnieje wolna niczym nie osłonięta przestrzeń  o wymiarach ok 70x70 cm.

- Zamawiający informuje, że w miejscu montażu kolumn i lamp istnieje wolna niczym nie osłonięta przestrzeń o wymiarach: dla kolumn 70cm x 70cm, dla lamp 60cm x60cm.

Pytanie nr 134 dotyczy montażu sprzętu

Prosimy o potwierdzenie ,że w miejsce montażu kolumn doprowadzone są wszystkie media (gazy medyczne, kable wysoko i niskoprądowe) wymienione w warunkach technicznych kolumn i lamp.

- Zamawiający w chwili obecnej przeprowadza przebudowę Bloku Operacyjnego, montaż kolumn przewidywany jest w momencie zakończenia prac. Zmawiający potwierdza, że w miejsce montażu kolumn doprowadzone będą wszystkie media (gazy medyczne, kable wysoko i niskoprądowe) wymienione w warunkach technicznych kolumn i lamp.

Pytanie nr 135 dotyczy montażu sprzętu

Prosimy o podanie rodzaju stropu  w pomieszczeniu przeznaczonym do montażu lamp i kolumn

- Zamawiający zamieścił na stronie internetowej załącznik nr 7 - Rysunek poglądowy montażu lamp i kolumn na Bloku Operacyjnym stanowiący odpowiedź na powyższe pytanie .

Pytanie nr 136 dotyczy montażu sprzętu

Czy w przypadku konieczności wzmocnienia stropu pod montaż kolumn i lamp Zamawiający pokryje koszty wzmocnienia?

- Zamawiający informuje, iż w przypadku konieczności wzmocnienia stropu pod montaż kolumn i lamp Zamawiający wykona wzmocnienie na własny koszt.

Pytanie nr 137 dotyczy montażu sprzętu

Prosimy o podanie wysokości od posadzki wykończonej  do sufitu stałego i od posadzki  wykończonej do sufitu podwieszanego.

- Zamawiający zamieścił na stronie internetowej załącznik nr 7 - Rysunek poglądowy montażu lamp na Bloku Operacyjnym stanowiący również odpowiedź na powyższe pytanie.

Pytanie nr 138 dotyczy zadania nr 2

Prosimy o podanie jakiego rodzaju zasilanie awaryjne Zamawiający przewiduje do podłączenia do lamp operacyjnych?

- Zamawiający informuje, iż przewiduje zasilanie awaryjne w postaci UPS i agregatu prądotwórczego.

Pytanie nr 139 dotyczy zadania nr 1

Zwracamy uwagę Zamawiającemu, że przy podanych wymiarach myjni dla każdego chirurga będzie około 400 mm przestrzeni, co uniemożliwi korzystanie z myjni jednocześnie przez wszystkich chirurgów. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy nie ma omyłki w wymiarach dot. zad.1.2?

- Zamawiający dokonał zmian w zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych dotyczących zadania nr 1 myjnie chirurgiczne. Zmieniony załącznik nr 6 został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 140 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający w punkcie nr 1 –myjnia chirurgiczna trzystanowiskowa - dopuści do wykonania myjnię trzystanowiskową o wymiarach 2355x600x1240 mm?

- Zamawiający dokonał zmian w zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych dotyczących zadania nr 1 myjnie chirurgiczne. Zmieniony załącznik nr 6 został umieszczony na stronie Zamawiającego. Wyżej wymieniona myjnia spełnia wymagania Zamawiającego zamieszczone w załączniku nr 6 do SIWZ.

Pytanie nr 141 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający w punkcie nr 1 - myjnia chirurgiczna czterostanowiskowa - dopuści do wykonania myjnię czterostanowiskową o wymiarach 2890x640x1240 mm?

- Zamawiający dokonał zmian w zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych dotyczących zadania nr 1 myjnie chirurgiczne. Zmieniony załącznik nr 6 został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 142 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający w punkcie nr 9 – lampa operacyjna- dopuści do wykonania lampę operacyjną o średnicy pola roboczego w zakresie 240-340 mm?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 143 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający w punkcie nr 11 – lampa operacyjna- dopuści do wykonania lampę operacyjną, której maksymalna wartość natężenia oświetlenia w centralnym punkcie wynosi 130 000 lux dla satelity?

- Zamawiający dopuścił w/lampę operacyjną zgodnie ze zmienionym pkt 11 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych. Zmieniony załącznik do SIWZ nr 6 został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 144 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający w punkcie nr 14 – lampa operacyjna- dopuści do wykonania lampę operacyjną, której zakres rozpiętości zogniskowanej oświetlenia wynosi 70 cm-140 cm?

- Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której zakres rozpiętości zogniskowanej oświetlenia wynosi 70 cm-140 cm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisów w zadaniu nr 2 – lampa operacyjna w pozycji numer 14 załącznika nr 6. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 145 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający w punkcie nr 15 – lampa operacyjna- dopuści do wykonania lampę operacyjną, której temperatura barwowa wynosi 4300 lub 4800 K?

- Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której temperatura barwowa wynosi 4300 lub 4800 K. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisów w zadaniu nr 2 – lampa operacyjna w pozycji numer 15 załącznika nr 6. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 146 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający w punkcie nr 17 – lampa operacyjna- dopuści do wykonania lampę operacyjną, której współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) jest nie gorszy niż 90?

- Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) jest nie gorszy niż 90. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisów w zadaniu nr 2 – lampa operacyjna w pozycji numer 17 załącznika nr 6. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 147 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający w punkcie nr 24 – lampa operacyjna- dopuści do wykonania lampę operacyjną, której rozpraszanie cienia z jedną maską dla kopuły głównej  wynosi 70,8%?

- Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której rozpraszanie cienia z jedną maską dla kopuły głównej  wynosi 70,8%. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisów w zadaniu nr 2 – lampa operacyjna w pozycji numer 24 załącznika nr 6. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 148 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający w punkcie nr 25 – lampa operacyjna- dopuści do wykonania lampę operacyjną, której rozpraszanie cienia z jedną maską i tubą symulującą pole operacyjne dla kopuły głównej wynosi 62,7%?

- Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której rozpraszanie cienia z jedną maską i tubą symulującą pole operacyjne dla kopuły głównej wynosi 62,7%. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisów w zadaniu nr 2 – lampa operacyjna w pozycji numer 25 załącznika nr 6. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 149dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający w punkcie nr 12 – stół operacyjny - dopuści do wykonania stół operacyjny, którego minimalna wysokość bez materaca wynosi 750 mm?

- Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego minimalna wysokość bez materaca wynosi 750 mm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisów w zadaniu nr 3 – stół operacyjny w pozycji numer 12 załącznika nr 6. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 150 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający w punkcie nr 13 –stół operacyjny - dopuści do wykonania stół operacyjny, którego maksymalne obciążenie  w pozycji normalnej wynosi 225 kg?

- Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego maksymalne obciążenie  w pozycji normalnej wynosi 225 kg. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisów w zadaniu nr 3 – stół operacyjny w pozycji numer 13 załącznika nr 6. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 151 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający w punkcie nr 23 –stół operacyjny - dopuści do wykonania stół operacyjny, którego grubość materaca wynosi 55 mm?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 152 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający w punkcie nr 23 – stół operacyjny - dopuści do wykonania stół operacyjny z materacami bezszwowymi,  wyposażony w dodatkowe materace żelowe, które w doskonały sposób chronią przed powstaniem odleżyn?

- Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie posiadania przez stół dodatkowych materacy żelowych. Materace wymagane przez Zamawiającego powinny spełniać wymagania opisane w punkcie 23 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Pytanie nr 153 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający w punkcie nr 27 – stół operacyjny - dopuści do wykonania stół operacyjny, którego blokowanie i odblokowanie kół obsługiwane jest za pomocą dźwigni?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 154 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający w punkcie nr 27 –stół operacyjny - dopuści do wykonania stół operacyjny z przesuwem wdłużnym blatu regulowanym manualnie?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 155 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający w punkcie nr 36 –stół operacyjny - dopuści do wykonania stół operacyjny z pojemnikiem wykonanym ze stali nierdzewnej na odpady ginekologiczne z odpływem bez sitka – mocowany do kolumny stołu?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 156 dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający w punkcie nr 1 – wózek medyczny - dopuści do wykonania wózek medyczny , którego wymiary zewnętrzne wynoszą 715x710 mm?

- Zamawiający zmienił treść SIWZ, usunął zadanie dotyczące wózków medycznych. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 157 dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający w punkcie  nr 2 – wózek medyczny - dopuści do wykonania wózek medyczny , którego wysokość blatu roboczego 985 mm?

- Zamawiający zmienił treść SIWZ, usunął zadanie dotyczące wózków medycznych. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 158 dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający w punkcie nr 15 – wózek medyczny - dopuści do wykonania wózek medyczny, którego blat wykonany jest ze stali nierdzewnej?

- Zamawiający zmienił treść SIWZ, usunął zadanie dotyczące wózków medycznych. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 159dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający w punkcie  nr 16 – wózek medyczny - dopuści do wykonania wózek medyczny , którego fronty wykonane są ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze zielonym?

- Zamawiający zmienił treść SIWZ, usunął zadanie dotyczące wózków medycznych. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 160 dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający w punkcie  nr 19 – wózek medyczny - dopuści do wykonania wózek medyczny z nadstawką z 11 tworzywowymi pojemnikami umieszczonych w dwóch poziomach (6 i 5)

- Zamawiający zmienił treść SIWZ, usunął zadanie dotyczące wózków medycznych. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 161 dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający w punkcie nr 20 – wózek medyczny - dopuści do wykonania wózek medyczny, którego szerokość nadstawki wynosi 610x130 mm?

- Zamawiający zmienił treść SIWZ, usunął zadanie dotyczące wózków medycznych. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 162 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną diodową typu LED o parametrach jak w poniższej tabeli?

| Lp | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwuczaszowa diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości | TAK |  |
| 2. | Czasze z elementami oświetleniowymi emitujące światło białe wykorzystujące diody białe z mieszaniem barw w obrębie tych elementów | TAK |  |
| 3. | Natężenie oświetlenia czaszy głównej – min. 160 000 (lux ) | TAK |  |
| 4. | Natężenie oświetlenia czaszy satelitarnej – min. 120 000 ( lux ) | TAK |  |
| 5. | Odtworzenie barwy światła słonecznego – min. 95 | TAK |  |
| 6. | Temperatura barwowa światła 4300 (K) | TAK |  |
| 7. | Średnica pola bezcieniowego dla czaszy głównej regulowana w zakresie min. 175 do 260 ( mm ) | TAK |  |
| 8. | Średnica pola bezcieniowego dla czaszy satelitarnej regulowana w zakresie min. 160 do 230 ( mm ) | TAK |  |
| 9. | Regulacja średnicy pola centralnym uchwytem czaszy lampy i przyciskami na ramieniu lub czaszy lampy | TAK |  |
| 10. | Przedział roboczy zestawu lamp bez konieczności ogniskowania ( wgłębność oświetlenia ) dla lampy satelitarnej min. 75 cm ( L1 + L2 ) | TAK |  |
| 11. | Regulacja natężenia oświetlenia z panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu lub czaszy lampy w zakresie min. 5-100%, w tym oświetlenie operacyjne min. 30-100% | TAK |  |
| 12. | Pozycjonowanie lampy sterylizowanym uchwytem centralnym lampy i dodatkowo ,,brudnym’’ uchwytem umieszczonym na czaszy lampy | TAK |  |
| 13. | Obrót lampy wokół osi pionowej o 360° | TAK |  |
| 14. | Maksymalny pobór mocy dla obu czasz 90W |  |  |
| 15. | Zasilanie – 230 V ( +/- ) 10% , 50Hz , 24 VDC | TAK |  |
| 16. | Awaryjne zasilanie szpitalne załączane automatycznie | TAK |  |
| 17. | Obudowa lampy umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami | TAK |  |
| 18. | Obudowa lampy przystosowana do współpracy z obiegiem laminarnym | TAK |  |
| 19. | Żywotność układu świetlnego – min. 40.000 ( h ) | TAK |  |
| 20. | Zestaw lampy należy wyposażyć w zapasowe uchwyty sterylizowane do ustawienia czaszy lampy – 5szt. na każdą czaszę | TAK |  |

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ z uwzględnieniem zmian dokonanych w załączniku nr 6 do SIWZ.

Pytanie nr 163 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z ładowarką / transformatorem zewnętrznym?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 164 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół, w którym podstawa, szyny boczne oraz kolumna stołu wykonane są ze stali nierdzewnej ?

- Zamawiający wymaga stołu, zgodnie z parametrami wymienionymi w punktach 2 i 11 zmienionego zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Pytanie nr 165 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o długości 2000 mm ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 166 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o wysokości minimalnej 710 mm ?

- Zamawiający wymaga stołu o wymiarach podanych w punkcie 12 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Pytanie nr 167 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o wysokości maksymalnej 1210 ?

- Zamawiający wymaga stołu o wymiarach podanych w punkcie 12 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Pytanie nr 168 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół, który nie ma możliwości zamiany zagłówka z segmentem nożnym ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 169 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół, w którym blokada zagłówka zwalniana jest poprzez dźwignię umieszczoną z boku zagłówka ?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół, w którym blokada zagłówka zwalniana jest poprzez dźwignię umieszczoną z boku zagłówka. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisów w zadaniu nr 3 – stół operacyjny w pozycji numer 19 załącznika nr 6. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 170 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją kąta podgłówka 40°/90° ?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół z regulacją kąta podgłówka 40°/90°. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisów w zadaniu nr 3 – stół operacyjny w pozycji numer 18 załącznika nr 6. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 171 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o regulacji płyty plecowej 70°/60° ?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół o regulacji płyty plecowej 70°/60°. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisów w zadaniu nr 3 – stół operacyjny w pozycji numer 20 załącznika nr 6. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 172 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół wyposażony w antystatyczne materace jednowarstwowe o grubości 60 mm ?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół wyposażony w antystatyczne materace jednowarstwowe o grubości 60 mm. Uwaga: materac powinien spełniać podstawowe parametry określone w pkt 23 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącego załącznika nr 6 do SIWZ. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisów w zadaniu nr 3 – stół operacyjny w pozycji numer 23 załącznika nr 6. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 173 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół sterowany przy pomocy dwóch sterowników, jeden w postaci pilota przewodowego, drugi w postaci pilota bezprzewodowego na podczerwień ?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w stół zgodnie ze zmienionym załącznikiem nr 6 SIWZ.

Pytanie nr 174 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z centralną blokadą uruchamianą za pomocą dźwigni nożnej ?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 175 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół, który nie posiada na pilocie sygnalizacji zasilania, akumulatorów, stanu blokady kół, oraz przekroczenia limitu ? O stanie naładowania akumulatorów informować będzie wyświetlacz umieszczony na podstawie stołu. O osiągnięciu przez stół pozycji maksymalnej regulacji informować będzie sygnał dźwiękowy. O stanie blokady kół informować będzie położenie dźwigni nożnej.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 176 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół, który w pilocie posiada funkcję pozycji „0” lecz nie posiada funkcji pozycji Flex i pozycji Re-flex ? Oferowany pilot posiadał będzie za to możliwość zapisania 3 dowolnych ustawień stołu , mogą to być pozycje flex i Re-flex , jak także każda inna pozycja stołu. Zapamiętane pozycje będzie można zmieniać w pamięci pilota dowolną liczbę razu.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 177 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół, który posiada prowadnicę na kasetę RTG na całej długości stołu przechodzącej pod leżem ?

- Zamawiający wymaga stołu zgodnie z punktem 9 zestawienia parametrów techniczno- użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Pytanie nr 178 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści lampę, w której regulacja średnicy pola operacyjnego odbywa się poprzez panel sterowania umieszczony na przegubie przy lampie?  A uchwyty sterylne, służą jedynie do pozycjonowania lampy.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 179 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści lampę, której wgłębność oświetlenia wynosi 103 cm ?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania lampę, której wgłębność oświetlenia wynosi 103 cm.

Pytanie nr 180 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści lampę o współczynniku rekonstrukcji koloru czerwonego R9 wynosi 90?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania lampę o współczynniku rekonstrukcji koloru czerwonego R9 wynosi 90. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian zapisów w zadaniu nr 2 – lampa operacyjna w pozycji numer 17 załącznika nr 6. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 181 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający oczekuje  lampy, która jest wyposażona w akumulator wewnętrzny podtrzymujący zasilanie lampy w przypadku awarii zasilania szpitalnego ?

- Zamawiający wyjaśnia, iż nie oczekuje akumulatorów wewnętrznych podtrzymujących zasilanie lampy w przypadku awarii zasilania szpitalnego. Zgodnie ze zmienionym załącznikiem nr 6 do SIWZ pkt 21 lampa powinna posiadać możliwość automatycznego przełączenia na zasilanie awaryjne.

Pytanie nr 182 dotyczy zadania nr 2

Jakie jest napięcie zasilania awaryjnego szpitala 230 czy 24 V ? czy jest ono doprowadzone w miejsce montażu lampy osobnym przewodem ?

- Zamawiający informuje, że posiada zasilanie awaryjne typu 230V. Zasilanie awaryjne będzie doprowadzone osobnym przewodem.

Pytanie nr 183 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści lampę, której rozpraszanie cienia z jedną maską dla kopuły głównej wynosi 51 % a jedną maską i tubą 48 % ?

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 184 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby światło emitowane przez diody LED kierowane było pośrednio poprzez odbicie w technologii odwróconego zwierciadła?

- Zamawiający nie stawia wymagań w w/w zakresie. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie nr 185 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby lampa posiadała min 50000 h żywotności źródła światła ?

- Zamawiający wymaga aby lampa posiadała min 30000 h żywotności źródła światła.

Pytanie nr 186 dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści wózek zgodny z poniższym opisem:

Wózek wykonany z najwyższej jakości materiałów stal malowana proszkowo, charakteryzujących się wysoką wytrzymałością i trwałością, posiadający blat z gładkiego tworzywa ABS, aluminiowe uchwyty oraz praktyczne odbojniki. Wózek posiada funkcję samoczynnego domykania szuflad oraz magnetyczne identyfikatory. Wózek wyposażony w 6 szuflad: trzy o wysokości76mm; dwie o wysokości 155mm Oraz jedna o wysokości234mm; regulowany wieszak na płyny infuzyjne,pojemniki do segregacji leków i akcesoriów (nadstawkę z trzema półkami podzielonymi na 17części), stelaż do mocowania pojemników, pojemnik na rękawiczki ,zamykany kosz na odpady, otwierany nożnie. Wymiary wózka: szerokość 690mm, głębokość 518mm, wysokość 1006mm?

- Zamawiający zmienił treść SIWZ, usunął zadanie dotyczące wózków medycznych. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 187 dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści, aby wózki były koloru niebieskiego?

- Zamawiający zmienił treść SIWZ, usunął zadanie dotyczące wózków medycznych. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 188 dotyczy zadania nr 5

Czy zamawiający wymaga aby wózek posiadał możliwość montowania  rączki  na dowolnym boku, co polepszy jakość pracy użytkownika?

- Zamawiający zmienił treść SIWZ, usunął zadanie dotyczące wózków medycznych. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie zamawiającego.