SPSZOZ/49/2013                        	                              	                Lębork, dn. 09.01.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/99/12

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu medycznego na Blok Operacyjny do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Węgrzynowicza 13. Znak sprawy ZP-PN/99/12

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Lęborku jako Zamawiający wyjaśnia, iż uległy zmianie odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 17 dotyczy zadania nr4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny posiadający następujące parametry:

- Stół operacyjny elektro-hydrauliczny - 5 sekcyjny

- Zgodnie z SIWZ.

- Elektro-hydrauliczna regulacja wysokości bez materacy: 700 do 1060 mm

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół z elektro-hydrauliczną regulacją wysokości bez materacy: 700 do 1060 mm.

- Elektro-hydrauliczna regulacja oparcia pleców: +85° do -35°

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół z elektro-hydrauliczną regulacją oparcia pleców: +85° do -35°.

- Regulacja podgłówka: +50° do -90°

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół z regulacją podgłówka: +50° do -90°.

- Elektro-hydrauliczna regulacja przechyłów bocznych: 20° / 20 °

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół z elektro-hydrauliczną regulacją przechyłów bocznych: 20° / 20 °.

- Elektro-hydrauliczna regulacja pozycji Trendelenburga: 30°

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół z elektro-hydrauliczną regulacją pozycji Trendelenburga: 30°.

- Elektro-hydrauliczna regulacja pozycji anty-Trendelenburga: 30°

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół z elektro-hydrauliczną regulacją pozycji anty-Trendelenburga: 30°.

- Regulacja podnóżków przy pomocy sprężyn gazowych: góra +25° / dół -90°

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół z regulacją podnóżków przy pomocy sprężyn gazowych: góra +25° / dół -90°

- Elektro-hydrauliczna regulacja pozycji flex/reflex

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół z elektro-hydrauliczną regulacją pozycji flex/reflex min. 180°.

- Regulacja pozycji flex za pomocą jednego przycisku

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół z regulacją pozycji flex za pomocą jednego przycisku.

- Regulacja pozycji reflex za pomocą jednego przycisku

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół z regulacją pozycji reflex za pomocą jednego przycisku.

- Elektrohydrauliczna regulacja przesuwu wzdłużnego blatu (sterowana z pilota przewodowego oraz dodatkowego panelu na kolumnie stołu) 250 mm

- Zamawiający wymaga aby regulacja przesuwu wzdłużnego blatu odbywała się za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego. Zamawiający nie wymaga aby wyżej wymieniona regulacja odbywała się przy pomocy dodatkowego panelu na kolumnie stołu. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił pkt 25 i dalsze zestawienia parametrów techniczno-użytkowych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie zamawiającego.

- Sterownie funkcjami stołu za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego

- Zgodnie ze zmienionym punktem 27 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie zamawiającego.

- Możliwość awaryjnego sterowania funkcjami stołu przy pomocy panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu od strony głowy pacjenta, co zapewnia dostęp do niego z obu stron stołu

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Podstawa stołu z wbudowanym ekranem na którym wyświetlane są na bieżąco informacje 
o aktualnym stanie naładowania baterii jak również informacje o poprawnym funkcjonowaniu stołu.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania podstawę stołu z wbudowanym ekranem na którym wyświetlane są na bieżąco informacje o aktualnym stanie naładowania baterii jak również informacje o poprawnym funkcjonowaniu stołu.

- Stół wyposażony w funkcję auto –poziomowania

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół wyposażony w funkcję auto –poziomowania.

- Zasilanie bateryjne wraz z ładowarką wbudowane w podstawę stołu

- Zgodnie z punktem 5 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Stół wyposażony w akumulatory umożliwiające sterowanie stołem w razie zaniku napięcia podstawowego

- Zgodnie z pktem 5 i 6 zestawienia parametrów techniczno-użytkowych.

- Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej

- Zgodnie z punktem 2 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Zasilanie bateryjne 24 V

- Zgodnie z SIWZ

- Mobilna podstawa wyposażona w 4-koła o średnicy 125mm

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania mobilną podstawę wyposażoną w 4-koła o średnicy 125mm.

- Mechaniczny system blokowania stołu, sterowany za pomocą dźwigni nożnej

- Zgodnie z punktem 27 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG na całej długości blatu [bez żadnych poprzeczek zakłócających obraz RTG] oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C

- Zgodnie z punktem 9 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Blat stołu wyposażony w materace przeciwodleżynowe o grubości 60 mm (dokument potwierdzający załączyć do oferty), zdejmowane, antystatyczne, odporne na środki dezynfekcyjne, bez rzepów

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania blat stołu wyposażony w materace przeciwodleżynowe o grubości 60 mm zdejmowane, antystatyczne, odporne na środki dezynfekcyjne, bez rzepów.

- Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji

- Zgodnie z punktem 30 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Udźwig stołu min. 250kg

- Zgodnie z punktem 13 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Świadectwa, certyfikat CE

- Zgodnie z SIWZ .

- Dostęp do części i osprzętu min. 10 lat od zaprzestania produkcji tego modelu

- Zgodnie z SIWZ.

- Rok produkcji 2012 – fabrycznie nowy

- Zgodnie z SIWZ.

Akcesoria:

- Rama anestezjologiczna o regulowanej szerokości, wzmocniona z okrągłym uchwytem montażowym.

- Zgodnie z punktem 32 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Przystawki pod rękę ruchome w dwóch płaszczyznach (góra/dół i na boki) 2 szt.

- Zgodnie z punktem 33 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Podpory do pozycji bocznej, małe - 2 szt.

- Zgodnie z punktem 34 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Podpory do pozycji bocznej, duże - 2 szt.

- Zgodnie z punktem 35 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej, na odpady ginekologiczne, z odpływem, łatwy w montażu/demontażu, z sitkiem - mocowany do kolumny stołu

- Zgodnie z punktem 36 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Podpora kończyny dolnej do pozycji ginekologicznej/urologicznej, typu Goeple - 2 szt.

- Zgodnie z punktem 37 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Wyposażenie wspólne:

- Regulowana podpora głowy w kształcie podkowy -  1 szt.

- Zgodnie z punktem 39 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Wózek na akcesoria, mobilny na czterech kołach z hamulcami  - 1 szt.

- Zgodnie z punktem 40 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Stolik do operacji ręki, mocowany do szyn stołu - 1 szt.

- Zgodnie z punktem 41 zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- Warunki gwarancji: zgodnie z SIWZ

- Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18 dotyczy zadania nr4

Czy Zamawiający wymaga wysokiej klasy stołu operacyjnego posiadającego dodatkowy panel sterowania umieszczony na kolumnie stołu od strony głowy pacjenta co umożliwia dostęp do niego z obu stron stołu?

- Zamawiający zmienił zapisy w załączniku nr 6 dotyczące stołu operacyjnego. Zgodnie ze zmienionym załącznikiem zamawiający wymaga stołu sterowanego przy pomocy panelu sterowania na kolumnie stołu, pilota przewodowego lub pilot bezprzewodowego. Zamawiający wymaga minimum dwa z wyżej wymienionych sposobów sterowania.

Pytanie nr 44 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w dwa panele sterowania: panel sterowania umieszczony w podstawie stołu oraz pilot przewodowy?

- Zamawiający zmienił zapisy w załączniku nr 6 dotyczące stołu operacyjnego. Zgodnie ze zmienionym załącznikiem zamawiający wymaga stołu sterowanego przy pomocy panelu sterowania na kolumnie stołu, pilota przewodowego lub pilot bezprzewodowego. Zamawiający wymaga minimum dwóch  z wyżej wymienionych sposobów sterowania.

Pytanie nr 45 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w dwa panele sterowania: panel sterowania na kolumnie oraz pilot przewodowy?

- Zamawiający zmienił zapisy w załączniku nr 6 dotyczące stołu operacyjnego. Zgodnie ze zmienionym załącznikiem zamawiający wymaga stołu sterowanego przy pomocy panelu sterowania na kolumnie stołu, pilota przewodowego lub pilot bezprzewodowego. Zamawiający wymaga minimum dwóch  z wyżej wymienionych sposobów sterowania.

Pytanie nr 46 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony pilot przewodowy oraz panel na kolumnie z sygnalizacją sieciowego zasilania, naładowania akumulatorów, włączonego zasilania, stanu blokady kół jednak bez sygnalizacji przekroczenia limitów gdyż w oferowanym stole nie ma możliwości wykonania danego ruchu blatu ponad wartość bezpieczną?

- Zamawiający zmienił zapisy w załączniku nr 6 dotyczące stołu operacyjnego. Zgodnie ze zmienionym załącznikiem zamawiający wymaga stołu sterowanego przy pomocy panelu sterowania na kolumnie stołu, pilota przewodowego lub pilot bezprzewodowego. Zamawiający wymaga minimum dwóch  z wyżej wymienionych sposobów sterowania.

Pytanie nr 47 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w pilot przewodowy z sygnalizacją z sygnalizacją sieciowego zasilania, naładowania akumulatorów, włączonego zasilania, stanu blokady bez sygnalizacji przekroczenia limitów oraz dodatkowy panel w podstawie stołu bez wskazanej w SIWZ sygnalizacji?

- Zamawiający zmienił zapisy w załączniku nr 6 dotyczące stołu operacyjnego. Zgodnie ze zmienionym załącznikiem zamawiający wymaga stołu sterowanego przy pomocy panelu sterowania na kolumnie stołu, pilota przewodowego lub pilot bezprzewodowego. Zamawiający wymaga minimum dwóch  z wyżej wymienionych sposobów sterowania.

Pytanie nr 54 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści stół, w którym obsługa funkcji realizowana jest z pilota przewodowego przez układ elektrohydrauliczny: regulacja wysokości, przechyły boczne, Trendelenburg i anty – Trendelenburg, segment pleców, segment podnóżków jednocześnie, segment każdego podnóżka indywidualnie, blokada stołu (podstawy), System jazdy stołu, pozycja „0”, pozycja krzesła?

- Zamawiający zmienił zapisy w załączniku nr 6 dotyczące stołu operacyjnego. Zgodnie ze zmienionym załącznikiem zamawiający wymaga stołu sterowanego przy pomocy panelu sterowania na kolumnie stołu, pilota przewodowego lub pilot bezprzewodowego. Zamawiający wymaga minimum dwóch  z wyżej wymienionych sposobów sterowania. Zamawiający zgadnie z punktem 27,28,29 wymaga aby funkcje wymienione w tych punktach (27,28,29) sterowane były przy pomocy pilota przewodowego lub bezprzewodowego.

Pytanie nr 57 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w alternatywny  panel sterowania na kolumnie który pozwala na regulację stołu podczas całkowitego zaniku zasilania lub w przypadku awarii układu elektrohydraulicznego? System ten  aktywowany jest przez wysunięcie dźwigni pompy nożnej, wybranie funkcji na panelu na kolumnie stołu i dokonanie regulacji pompą nożną.

- Zamawiający zmienił zapisy w załączniku nr 6 dotyczące stołu operacyjnego. Zgodnie ze zmienionym załącznikiem zamawiający wymaga stołu sterowanego przy pomocy panelu sterowania na kolumnie stołu, pilota przewodowego lub pilot bezprzewodowego. Zamawiający wymaga minimum dwóch  z wyżej wymienionych sposobów sterowania.

Pytanie nr 60 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający wymaga stołu z alternatywnym sterowaniem wszystkich funkcji w przypadku awarii układu podstawowego za pomocą układu hydraulicznego sterowanego pedałem nożnym z wyborem funkcji na dodatkowym panelu umieszczonym na kolumnie stołu?

- Zamawiający zmienił zapisy w załączniku nr 6 dotyczące stołu operacyjnego. Zgodnie ze zmienionym załącznikiem zamawiający wymaga stołu sterowanego przy pomocy panelu sterowania na kolumnie stołu, pilota przewodowego lub pilot bezprzewodowego. Zamawiający wymaga minimum dwóch  z wyżej wymienionych sposobów sterowania.

Pytanie nr 69 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną z regulacją wartości natężenia oświetlenia w zakresie 30-100%, z dodatkową funkcją oświetlenia dla zabiegów endoskopowych?

- Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulacją wartości natężenia oświetlenia w zakresie 30-100%.  Zamawiający wymaga, aby lampa posiadała tryb oświetlenia dla potrzeb chirurgii małoinwazyjnej – zgodnie z zał. nr 6.