SPSZOZ/ 1724 /2013                                                    	                                  Lębork, dn. 10.09.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/87/13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę automatycznej myjni endoskopowej do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1-  dotyczy zad. nr 1 poz. nr 13

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, w którym Komora wykonana jest ze stali kwasoodpornej klasy AISI316, co jest rozwiązaniem znacznie przewyższającym jakościowo wymagany przez Zamawiającego parametr.

Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania urządzenie, w którym komora wykonana jest ze stali kwasoodpornej co najmniej klasy AISI316. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w załączniku nr 6 zad. 1 poz. nr 13. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2- dotyczy zad. nr 1 poz. nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „Serwis dostępny w ciągu 24h w dni robocze, urządzenie zastępcze o identycznych parametrach na czas naprawy w okresie gwarancyjnym w ciągu 48h w dni robocze”?

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę zapisu o treści „ Serwis dostępny w ciągu 24h, urządzenie zastępcze o identycznych parametrach na czas naprawy w okresie gwarancyjnym w ciągu 48h” na „Serwis dostępny w ciągu 24h w dni robocze, urządzenie zastępcze o identycznych parametrach na czas naprawy w okresie gwarancyjnym w ciągu 48h w dni robocze”. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w załączniku nr 6 zad. 1 poz. nr 14. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 3- dotyczy rozdz. II SIWZ pkt. 2, „formularz oferty”, §2 ust. 1 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji do 6 tygodni?

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji do 6 tygodni. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w SIWZ. Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została umieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 4- dot. zad. nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby pod koniec cyklu myjnia płukała endoskop 70% alkoholem w celu jego szybszego wysuszenia?

Zamawiający informuje, iż nie wymaga lecz dopuszcza, aby pod koniec cyklu myjnia płukała endoskop 70% alkoholem.

Pytanie nr 5- dot. zad. 1 poz. 11

Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia wyposażona była w drukarkę, informującą o przebiegu cyklu oraz o ewentualnych błędach?

Zamawiający informuje, iż wymaga, aby myjnia wyposażona była w drukarkę. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6 zad. nr 1 poz. nr 11. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 6- dot. zad. nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby każda komora miała własny, niezależny zbiornik na dezynfektand o pojemności min. 15 litrów?

Zamawiający informuje, iż nie wymaga lecz dopuszcza, aby każda komora miała własny, niezależny zbiornik na dezynfektand o pojemności min. 15 litrów.

Z poważaniem