Załącznik nr 6

Zadanie nr 1

AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA - 1 szt.

Producent: ………………………………………

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji 2013 Fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, niewystawowy, kompletny

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| LP. | PARAMETRY | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednoczesne mycie dwóch endoskopów podczas cyklu | TAK |  |
| 2. | Dwie niezależne komory mycia, każda komora mieszcząca jeden endoskop | TAK |  |
| 3. | Ciągła kontrola poziomów środków myjących, dezynfekujących oraz poziomu wody w komorze myjącej | TAK |  |
| 4. | Kontrola przepływu środków myjących, dezynfekujących podczas cyklu | TAK |  |
| 5. | Wolumetryczne dozowanie płynów | TAK |  |
| 6. | Automatyczny test szczelności i ciągła kontrola ciśnienia | TAK |  |
| 7. | Identyfikacja endoskopu | TAK |  |
| 8. | Automatyczne wyłączenie przy przekroczeniu temperatury krytycznej powietrza/wody | TAK |  |
| 9. | Elektroniczne zabezpieczenie przed omyłkowym otwarciem drzwi | TAK |  |
| 10. | Program samo dezynfekcji | TAK |  |
| 11. | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 12. | Obsługa różnych typów endoskopów | TAK |  |
| 13. | Komora mycia wykonana z kwasoodpornego tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków myjących i dezynfekujących używanych w myjni | TAK |  |
| 14. | Serwis dostępny w ciągu 24h, urządzenie zastępcze o identycznych parametrach na czas naprawy w okresie gwarancyjnym w ciągu 48h | TAK |  |
| 15. | Pierwsze uruchomienie | TAK |  |
| 16. | Deklaracja zgodności CE wytwórcy (dla wszystkich klas wyrobu medycznego) | TAK, dołączyć |  |
| 17. | Certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej (dotyczy klas wyrobu medycznego określonych w art. 29 ust. 5 ustawy o Wyrobach Medycznych) | TAK, dołączyć |  |
| 18. | Okres gwarancyjny min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 19. | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego przez min. 8 lat | TAK |  |
| 20. | Bezpłatna instalacja urządzenia | TAK |  |
| 21. | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie | TAK |  |
| 22. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 23. | Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem | TAK |  |
| 24. | Dokumentacja serwisowa dla działu aparatury medycznej | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

....................................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela