Załącznik nr 6

Zadanie nr 1

WAPORYZATOR ARTROSKOPOWY

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ………………………………

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji ……………………………..……

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | PARAMETRY | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| GENERATOR: |
|  | System Bipolarny | TAK |  |
|  | działający na zasadzie energii AC RF | TAK |  |
|  | moc maksymalna | max 260W na 160Ω, 340V, |  |
|  | częstotliwość | 500000Hz |  |
|  | cztery tryby pracy w technice bipolarnej: odparowywania, ablacji, odparowywania mieszanego i osuszania ze wskazywaniem temperatury | TAK |  |
|  | funkcja termal control | TAK |  |
|  | temperatura obkurczania | 65°C |  |
|  | funkcja automatycznego odcięcia zasilania elektrody w pobliżu metalu i ponownego jej załączenia w bezpiecznej odległości | TAK |  |
|  | automatyczne rozpoznawanie domyślnych ustawień elektrody | TAK |  |
|  | wyświetlacz informujący o systemie pracy elektrody (ablacja lub koagulacja lub ablacja z koagulacją) oraz o mocy podawanej w [W] osobno dla ablacji i koagulacji | TAK |  |
|  | sygnalizator usterek | wizualny/dźwiękowy |  |
|  | panel sterowania | TAK |  |
|  | regulacja napięcia | 90-132V wart. skut. 198-264V wart. skut. |  |
|  | zakres roboczy | nominalne 110-120/220-240 V wart. skut. 50/60 Hz |  |
|  | bezpiecznik w obwodzie wejściowym min 6,3A, zwłoczny | TAK |  |
|  | Urządzenie odporne na impulsy defibrylatora | TAK |  |
| PRZEŁĄCZNIK NOŻNY: |
|  | włącznik żółty – ablacja, odparowywanie lub tryb mieszany; włącznik niebieski – koagulacja; | TAK |  |
|  | włącznik menu/reset – kasujący nieprawidłowy stan generatora i umożliwiający zmianę parametrów | TAK |  |
| OBSADA I KABEL: |
|  | Obsada posiada ergonomiczną konstrukcję, która ułatwia wygodne posługiwanie się elektrodą i jej kontrolowanie. Przeznaczona do wielokrotnego użytku. | TAK |  |
|  | - długość | 3,2 m |  |
|  | metoda sterylizacji | Czyszczenie i odkażanie w roztworze HEXANIOS G + R lub równoważnym; Sterylizacja parowa: 134°C - 136°C przez 3-4 min. |  |
| DOSTĘPNE ELEKTRODY: | ablacja/koagulacja |  |
|  | elektroda odsysająca o dużej średnicy – profil 4,0mm | 240W/120W max 260W/160W |  |
|  | elektroda boczna z odsysaniem o małej średnicy – profil 4,0mm | 240W/120W max 260W/160W |  |
|  | elektroda do wygładzania łąkotek z odsysaniem – profil 3,0mm ugięta pod kątem 50° | 60W/45W max 90W/60W |  |
|  | elektroda 3,5 mm o działaniu bocznym | 120W/90W max 180W/120W |  |
|  | elektroda 3,5 mm o działaniu czołowym | 90W/60W max 130W/90W |  |
|  | elektroda 3,5 mm z hakiem 90° - do precyzyjnego cięcia z koagulacją | 120W/90W max 180W/120W |  |
|  | elektroda 3,5 mm o działaniu czołowym lub bocznym z regulowaną temperaturą | 5W/20W max 10W/50W |  |
|  | elektroda 2,3 mm o działaniu bocznym / czołowym / klinowa | 60W/45W max 90W/60W |  |
|  | elektroda 2,3 mm o działaniu bocznym / czołowym / klinowa – z krótką lancą do małych stawów | 60W/45W max 90W/60W |  |
|  | elektroda 2,3 mm thermal control 65°c – do zmiany struktury włókien kolagenowych bez możliwości usunięcia | 65W/40W max 95W/50W |  |
|  | - elektrody w wersji prostej i elastycznej-giętkiej – poz.: 4; 5; 7; - elektrody w wersji ze zintegrowaną rękojeścią i bez – poz.: 1; 3; 4; 6; 8; 9; 10; - długość robocza - średnica trzonu - kąt zginania trzonu - orientacja końcówki aktywnej - jednorazowe, dostarczone sterylne | TAK TAK 9,5 – 16,5 cm 1,5 – 4,5 mm 0 - 30° 0 - 90° TAK |  |

....................................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela