Załącznik nr 6

Producent………….……..….

Typ…………………………..

Model ………………………

Rok produkcji…………..…..

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO

| L.p. | Parametry graniczne | Parametry oferowane TAK/NIE (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2013 |  |
| 2 | Analizator oznaczający retikulocyty |  |
| 3 | Analizator z rozdziałem WBC na 5 populacji (dodatkowo młode niedojrzałe komórki) lub analizator hematologiczny 5diff informujący Użytkownika o obecności niedojrzałych granulocytów i blastów poprzez odpowiednie flagi i alarmy. |  |
| 4 | Wydajność aparatu co najmniej 75 oznaczeń na godzinę |  |
| 5 | Analizator wyposażony w automatyczny podajnik na co najmniej 50 probówek |  |
| 6 | Analizator posiada automatyczną możliwość wyboru trybu oznaczenia próbki CBC lub CBC/DIFF | TAK LUB NIE |
| 7 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim lub tłumaczenie oraz instrukcja obsługi w języku polskim lub z intuicyjnym oprogramowaniem w języku angielskim oraz instrukcja w języku polskim przynajmniej na nośniku elektronicznym |  |
| 8 | Co najmniej 21 parametrów raportowanych na wyniku |  |
| 9 | Różnicowanie WBC- wszystkie parametry oznaczane, nie wyliczane. Wyniki w % oraz # |  |
| 10 | Objętość aspirowanej próbki max.: 155µl- tryb manualny, 250µl- tryb podajnikowy bez uprzedniego rozcieńczenia |  |
| 11 | Liczba odczynników potrzebna do wykonania badań nie większa niż 6 |  |
| 12 | Odczynniki bezcyjankowe |  |
| 13 | Oszczędność odczynników w trybie CBC |  |
| 14 | Liniowość minimalnie do: WBC- 120 103/µL RBC- 7 106/ µL HGB- 19 g/dL HCT- 60% PLT- 1900 103/ µL lub analizator hematologiczny 5diff , w którym wartość HCT jest obliczana wg wzoru: HCT[%]=(RBCxMCV)/10. |  |
| 15 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie |  |
| 16 | Graficzna prezentacja wyników- min. 3 histogramy, 1 skatergram |  |
| 17 | Możliwość wprowadzania danych demograficznych pacjenta |  |
| 18 | Możliwość zdefiniowania różnych zakresów norm w zależności od płci i wieku |  |
| 19 | Dowolność redagowania wydruku wyniku wraz z podaniem odpowiednich wartości referencyjnych dla płci i wieku |  |
| 20 | Zarządzanie odczynnikami- szacowanie przez system zużycia odczynników i możliwość kontroli ilości odczynników w dowolnym czasie |  |
| 21 | UPS, drukarka |  |
| 22 | Oprogramowanie obejmujące system KL (24 serie, wykresy Levey-Jennings, kontrola Bulla-XB), archiwizację wyników pacjenta (10 000 wyników wraz z grafiką) oraz możliwość dowolnej konfiguracji wydruku wyników w zależności od potrzeb laboratorium |  |
| 23 | Dwukierunkowa transmisja z LIS lub analizator hematologiczny 5diff z możliwością jednokierunkowej komunikacji z LIS |  |
| 24 | Automatyczne czyszczenie igły pobierającej (wewnętrzne i zewnętrzne) |  |
| 25 | Wewnętrzny i zewnętrzny czytnik kodów kreskowych |  |
| 26 | Kontrola jakości on-line obejmująca dzienną wewnętrzną i międzylaboratoryjną KJ |  |
| 27 | Podłączenie analizatora do sieci informatycznej szpitala na koszt oferenta |  |
| 28 | Aparat wyposażony w komputer + monitor (17 cali) |  |
| 29 | Urządzenie drukujące, kserujące i skanujące dokumenty |  |
| 30. | Udział w programie szkoleniowym Hematimage (rozmazy) przez okres użytkowania analizatora |  |

Uwaga! Określone parametry graniczne muszą być spełnione, aby oferta została uznana za ważną, nie podlegającą odrzuceniu.

………………………………………………………………

(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)