SPSZOZ/421/2014                                                           	                      	         Lębork, dn. 03.03.2014r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/19/14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie Systemu 
do Ucyfrowienia Pośredniego dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej wraz z archiwizacją i dystrybucją obrazów. Znak sprawy ZP-PN/19/14.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 – dotyczy zapisów załącznika nr 6 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

Pkt. VII.45 Oferowany skaner płyt obrazowych posiada: 						- Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. II a				- Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. II a 									                Zgodnie z obowiązującą ustawą aktualnie wymagane jest zgłoszenie/ powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 
W związku z tym pytamy czy Zamawiający dopuści zmianę powyższego punktu na następujący: Oferowany skaner płyt obrazowych posiada: 							- Powiadomienie /zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w klasie min. II a 						- Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. II a.

- Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę zapisu w pkt. VII ppkt. 45.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w pkt. VII ppkt. 45 załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik nr 6 został zamieszczony na stronie  internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 2 – dotyczy zapisów załącznika nr 6 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

Pkt. VII. 54 Oferowane kasety posiadają: 								- Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. II a 				- Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. II a

Zgodnie z obowiązującą ustawą aktualnie wymagane jest zgłoszenie/ powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 
W związku z tym pytamy czy Zamawiający dopuści zmianę powyższego punktu na następujący: Oferowane kasety posiadają: 									- Powiadomienie /zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w klasie min. II a 						- Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. II a

- Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę zapisu pkt. VII ppkt. 54.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w pkt. VII ppkt. 54 załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik nr 6 został zamieszczony na stronie  internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 3 – dotyczy zapisów załącznika nr 6 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

Pkt. VII. 73 Bezpłatne rekonfiguracje konsoli w zakresie adresacji sieciowej, konfiguracji do komunikacji DICOM. Prosimy o potwierdzenie, że powyższy wymóg dotyczy jedynie okresu gwarancji?

- Zamawiający informuje, że powyższy wymóg dotyczy jedynie okresu gwarancji.

Pytanie nr 4 – dotyczy zapisów załącznika nr 6 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

Pkt. XII. 1 Czas reakcji do 8 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Prosimy o potwierdzenie, iż pod pojęciem reakcji Zamawiający rozumie również kontakt telefoniczny z Użytkownikiem oraz zdalne połączenie ze skanerem.

- Zamawiający informuje, że pod pojęciem reakcji rozumie również kontakt telefoniczny z Użytkownikiem rozwiązujący problem oraz zdalne połączenie ze skanerem.

Pytanie nr 5 – dotyczy zapisów załącznika nr 6 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

Pkt. VII. 76 Wpisywanie do systemu RIS danych o parametrach ekspozycji (kV, mAs, uGy/cm 2, inne wymagane). Czy Zamawiający ma na myśli i wymaga wpisywanie podanych parametrów na stacji technika skanera? System RIS jest oddzielnym systemem.

- Zamawiający informuje, iż ma na myśli i wymaga wpisywanie podanych parametrów na stacji technika skanera oraz wymaga możliwości ich archiwizowania w RIS lub PACS.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w pkt. VII ppkt. 76 załącznika nr 6 do SIWZ. Zmieniony załącznik nr 6 został zamieszczony na stronie  internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 6 – dotyczy zapisów załącznika nr 6 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza aby funkcjonalności oprogramowania diagnostycznego  stacji  lekarskiej (wymagane w rozdziale VIII pkt.33-138 oraz rozdziale IX pkt. 6-46)  realizowane były przy pomocy funkcjonalności oprogramowania PACS?

- Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. IX ppkt. 7 wymaga aby dla stacji RTG oprogramowanie stanowiło wolnostojącą stację diagnostyczną. Dla stacji lekarskich opisywanych w pkt. VIII wymagana jest taka konfiguracja oprogramowania, aby możliwe było wykorzystanie wszystkich funkcji dla oprogramowania diagnostycznego opisanych w ppkt. 33-138, również w przypadku całkowitej awarii serwera systemu PACS, tak aby możliwa była na stacjach diagnostycznych z obrazami pomocniczymi 
z zewnętrznych nośników płyt.

Pytanie nr 7 – dotyczy zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ROZDZIAŁ III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW - B . WARUNKI PRZEDMIOTOWE – ust. 1 pkt. 2):

„2) szczegółowy opis oferowanego systemu potwierdzający, że zaoferowany system jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, zawierający nazwę producenta, nazwę produktu lub nr-u katalogowego, tak by możliwa była jego identyfikacja. Do oferty należy dołączyć katalog lub foldery oferowanego systemu. W przypadku, gdy oryginalny katalog (folder) producenta jest w innym języku niż język polski, prosimy dołączenie tłumaczenia folderu oferowanego systemu. W przypadku, gdyby załączone do oferty katalogi (foldery) nie prezentowały identycznego produktu jak oferowany na Załączniku nr 6 należy tę rozbieżność wskazać i oświadczyć, czy zaoferowany produkt spełnia wymogi określone w SIWZ.”

Czy Zamawiający dopuści dla potwierdzenia spełnienia, że zaoferowany system jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie? Jednocześnie prosimy o wykreślenie z pkt. 2) zdania ostatniego, ponieważ może się on okazać niemożliwy do spełnienia. Standardowe ulotki, foldery, katalogi produktowe z reguły nie zawierają wszystkich parametrów technicznych. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie oświadczenia Wykonawcy, że zaoferowany produkt spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

- Zamawiający informuje, że zmienia zapisy Rozdziału III, Część B, ust. 1 pkt 2) na następujący: "Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany produkt spełnia wszystkie wymagania SIWZ oraz oferowane parametry wyszczególnione w Zestawieniu wymaganych parametrów techniczno-użytkowych - Załącznik nr 6".

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w rozdziale III, Część B, ust. 1 pkt 2) SIWZ. Zmieniona Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 8 – dotyczy zapisów załącznika nr 5 „Arkusz asortymentowo-cenowy”

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację przez wykonawcę Załącznika nr 5 do SIWZ „Arkusz asortymentowo – cenowy” w zakresie ilości (powielania) pozycji? Obecne brzmienie załącznika nie pozwala np. na rozróżnienie stawek podatku VAT (8% i 23%) ani na wyodrębnienie poszczególnych pozycji systemu do ucyfrowienia pośredniego dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej wraz z archiwizacją i dystrybucją obrazów. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał danych takich jak w formularzu asortymentowo-cenowym, tj:

J.m.

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

VAT

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

Nazwa producenta

Kraj pochodzenia

Oferowany model / Nr katologowy – jeśli dotyczy

dla następujących pozycji, zgodnych z Zestawieniem wymaganych parametrów techniczno–użytkowych (Załącznik Nr 6 do SIWZ), tj. dla:

- System RIS/PACS/WEB

- Integracja systemów RIS/HIS

- Skaner płyt obrazowych 1 szt.

- Lekarska stacja diagnostyczna  2 komplety

- Lekarska stacja diagnostyczna dedykowana do RTG 1 komplet

- Sprzęt komputerowy niezbędny do prawidłowego funkcjonowania systemów RIS/PACS/WEB

- Serwis systemów RIS/PACS/WEB

- Serwis skanera CR

z możliwością wydzielenia odrębnych stawek podatku VAT, jeśli okaże się to konieczne.

- Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę struktury arkusza asortymentowo-cenowego tak by możliwe było rozróżnienie stawek podatku VAT (8% i 23%). Jednocześnie Zamawiający informuje, że wymaga podania łącznej wartości netto oraz wartości brutto za cały przedmiot zamówienia.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w zadaniu nr 1 załącznika nr 5 do SIWZ. Zmieniony załącznik nr 5 został zamieszczony na stronie  internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 9 – dotyczy zapisów Projektu umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ

Dot. § 4 ust. 1 punkty (zmiana zapisów na następujące):

10) czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych w okresie gwarancji (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) nie dłuższy niż 8 godzin od momentu potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania zgłoszenia przez użytkownika - pracownika Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 – dotyczy zapisów Projektu umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ

Dot. § 4 ust. 1 punkty (zmiana zapisów na następujące):

11) czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych w okresie gwarancji (rozumiane jako przyjazd serwisu) nie dłuższy niż 48 72 godziny od momentu zgłoszenia przez użytkownika - pracownika Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11 – dotyczy zapisów Projektu umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ

Dot. § 4 ust. 1 punkty (zmiana zapisów na następujące):

12) czas reakcji dotyczący naprawy – 8 godzin w dni robocze od momentu potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania zgłoszenia przez użytkownika – pracownika Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12 – dotyczy zapisów Projektu umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ

Dot. § 4 ust. 1 punkty (zmiana zapisów na następujące):

13) czas naprawy gwarancyjnej (rozumianej jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) nie dłużej niż 16 24 godziny w dni robocze od momentu reakcji na zgłoszenie przez użytkownika – pracownika Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 – dotyczy zapisów Projektu umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ

Dot. § 4 ust. 1 punkty (zmiana zapisów na następujące):

14) W przypadku gdy przewidywany czas koniecznej naprawy przekracza 24 godziny, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia i zainstalowania na czas naprawy urządzenia zastępczego, o parametrach nie gorszych.

- Zamawiający informuje, że podany zapis jest treścią SIWZ.

Pytanie nr 14 – dotyczy zapisów Projektu umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ

Dot. § 4 ust. 1 punkty (zmiana zapisów na następujące):

15) Czas reakcji na awarię/uszkodzenie Skanera CR nie dłuższy niż 8 godzin w dni robocze od momentu potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania zgłoszenia przez użytkownika – pracownika Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15 – dotyczy zapisów Projektu umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ

Dot. § 4 ust. 1 punkty (zmiana zapisów na następujące):

16) Czas naprawy do 4 dni roboczych (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności urządzenia/oprogramowania).

- Zamawiający informuje, że podany zapis jest treścią SIWZ.

Pytanie nr 16 – dotyczy zapisów Projektu umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ

Dot. § 4 ust. 1 punkty (zmiana zapisów na następujące):

17) W przypadku gdy przewidziany czas koniecznej naprawy przekroczy 24 72 godziny Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia i zainstalowania na czas naprawy urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 – dotyczy zapisów Projektu umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ

Dot. § 4 ust. 1 punkty (zmiana zapisów na następujące):

18) w przypadku 3 – krotnej naprawy tego samego elementu, podzespołu, modułu, sprzętu lub oprogramowania, który spowodował utratę funkcji użytkowej przedmiotu umowy, Wykonawca bezpłatnie wymieni element, podzespół, moduł, sprzęt lub oprogramowanie na nowy, wolny od wad -  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tej okoliczności.

- Zamawiający informuje, że podany zapis jest treścią SIWZ.

Pytanie nr 18 – dotyczy zapisów Projektu umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ

Dot. § 4 ust. 1 punkty (zmiana zapisów na następujące):

19) minimum 8 5 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19 – dotyczy zapisów Projektu umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ

Dot. § 4 ust. 1 punkty (zmiana zapisów na następujące):

20) przy dostawie systemu instrukcję obsługi sporządzoną w języku polskim do wszystkich urządzeń w formie drukowanej oraz elektronicznej na CD oraz paszporty techniczne.

- Zamawiający informuje, że podany zapis jest treścią SIWZ.

Pytanie nr 20 – dotyczy zapisów Projektu umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ

Dot. § 4 ust. 1 punkty (zmiana zapisów na następujące):

21) szkolenie użytkowników z zakresu dostarczonych urządzeń i oprogramowania po 14 dniach od instalacji systemu – 1 dzień przez 8 godzin.

- Zamawiający informuje, że podany zapis jest treścią SIWZ.

Pytanie nr 21 – dotyczy zapisów Projektu umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ

Dot. § 4 ust. 1 punkty (zmiana zapisów na następujące):

22) szkolenie użytkowników i administratorów z zakresu dostarczonych urządzeń i oprogramowania bezpośrednio po instalacji systemu – 3 dni robocze po 8 godzin;

- Zamawiający informuje, że podany zapis jest treścią SIWZ.

Pytanie nr 22 – dotyczy zapisów Projektu umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ

Dot. § 4 ust. 1 punkty (zmiana zapisów na następujące):

23) rękojmię za wady fizyczne i prawne.”

- Zamawiający informuje, że podany zapis jest treścią SIWZ.

Pytanie nr 23 – dotyczy zapisów Projektu umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ

Dot.  § 7 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:

„1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,1% wartości brutto towarów niedostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki;

2) za odmowę dostarczenia zamówionego towaru w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy;

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto zamówienia.

1a Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwłokę Zamawiającego w dokonaniu czynności odbioru zrealizowanego przedmiotu umowy powyżej 3 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, naliczając wcześniej karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki;

2) za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia, liczoną od dnia następnego, po dniu w którym zapłata miała być dokonana w wysokości 0,1% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki;

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej i udowodnionej szkody w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgodny na powyższą zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji w §7 ust. 1 pkt. 3) na następującą treść: „z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto zamówienia”.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający informuje, iż dokonał zmian 
w projekcie umowy w §7 ust. 1 pkt. 3). Zmieniony projekt umowy został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 24 – dotyczy zapisów Projektu umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ

Dot.  § 7 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:

Jednocześnie prosimy o wykreślenie ust. 3 ze względu na zapisy, które mogą być interpretowane w różny sposób. Prosimy o zastąpienie dotychczasowej treści ust. 3 następująca treścią:

3.	W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia umowy w zakresie :

1)	jakości towaru

2)	terminów przydatności do użycia

3)	terminowości dostaw

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

„3. Jeżeli zwłoka w realizacji przedmiotu zamówienia przekroczy 14 dni, po bezskutecznym, dwukrotnym wezwaniu, wysłanym w odstępie 7 dni, Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10% wartości brutto zamówienia.”

- Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę zapisów umowy o następującej treści: „Jeżeli zwłoka w realizacji przedmiotu zamówienia przekroczy 14 dni, po bezskutecznym, dwukrotnym wezwaniu, wysłanym w odstępie 7 dni, Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i naliczyć karę umowną w wysokości 10% wartości brutto zamówienia”.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający informuje, iż dokonał zmian 
w projekcie umowy w §7 ust. 3. Zmieniony projekt umowy został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 25 – dotyczy zapisów Projektu umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ

Dot.  § 7 : Oraz o dodanie ust. 4 o następującej treści:

„4. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto zamówienia.”

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26 – dotyczy zapisów Projektu umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ

Dot. § 8 – prosimy o modyfikację tego ustępu poprzez dodanie ust. 3 o następującej treści:

„3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: terminu realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

- ze względu na procedury niezależne od Wykonawcy w szczególności podatkowe, celne, trwające dłużej niż terminy określone przepisami

- przekroczenie czasu zwykłego cyklu produkcyjnego u producenta sprzętu specjalistycznego.

- ze względu na niezależne od Wykonawcy przekroczenie terminów uzyskania niezbędnych pozwoleń na użytkowanie sprzętu.

- zakupu towaru o tych samych parametrach lecz niższej lub tej samej cenie, jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta lub zastanie dopuszczony do obrotu nowy, równoważny produkt o niższej lub tej samej cenie,

- zmiany wynikającej z nowelizacji przepisów prawa,

- zmiany w zakresie przedmiotowym: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania, produkt zamienny, w sytuacji gdy: wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony, wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową ( w cenie nie wyższej niż pierwotny produkt )

- zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonane prace dodatkowe,  wynikłe w trakcie realizacji zamówienia publicznego, a niemożliwe do przewidzenia w momencie składania oferty przetargowej lub wynikające z działania „siły wyższej”,

- zmiany terminu wykonania zamówienia publicznego,

- zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy,

- wydłużenia w uzasadnionych przypadkach terminu realizacji umowy,

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą, która jest niekorzystna dla Zamawiającego.”

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.