Załącznik nr 6

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY ZMIENNOCIŚNIENIOWY  –  8 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji 2013-2014r.

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | PARAMETRY | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materac powietrzny przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn wszystkich stopni. | Tak |  |
|  | Materac o budowie monolitycznej wykonany z elastycznego nie usztywnianego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie; zbudowany z 14-16 zespolonych nierozłącznie ze sobą na całej długości komór, w sposób zapobiegający ich rozsuwaniu się i stykaniu ciała pacjenta z podłożem. Materac kładziony na standardowy materac szpitalny. | Tak |  |
|  | Materac wyposażony w sekcję statyczną pod głową pacjenta – 2-3 komory stale napełnione powietrzem | Tak |  |
|  | Komory rurowe wygięte w kształcie litery V w płaszczyźnie poziomej, celem rozłożenia sił tarcia i poprzecznie tnących oddziaływujących na ciało leżącego pacjenta oraz zwiększenia powierzchni kontaktowej komór celem osiągnięcia niższego średniego ciśnienia powierzchniowego w stosunku do komór prostych. | Tak |  |
|  | Materac dostosowany do wymiarów łóżka : długość całkowita łóżka – 2100 mm (+/- 50 mm) , szerokość całkowita łóżka 1020 mm (+/- 50 mm) | Tak |  |
|  | Wysokość materaca min. 10-13 cm | Tak |  |
|  | Komory poprzeczne umieszczone w kilkunastu rzędach, powinny napełniać się i opróżniać na przemian co druga. | Tak |  |
|  | Materac wyposażony w: funkcję stabilnego zagłówka funkcję transportową funkcję szybkiego spuszczania powietrza tzw. CPR wyłogi mocujące półprzepuszczalny pokrowiec przepuszczający parę wodną, a zatrzymujący ciecze, wykonany z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo. Zdjęcie pokrowca ma umożliwić łatwy, bezpośredni dostęp do poliuretanowej powierzchni komór materaca celem mycia lub dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Limit wagi pacjenta – min. 120 kg | Tak |  |
|  | Pompa z manualną regulacją ciśnienia w zakresie od 25-35 do 80-100 mm Hg (± 5 mm Hg) | Tak |  |
|  | Wydajność pompy nie mniejsza niż 6,5 l/min. | Tak |  |
|  | Czas trwania pełnego cyklu do 10 min (± 2 min.) | Tak |  |
|  | Pompa wyposażona: we wskaźniki sygnalizujące: pracę materaca, brak właściwego ciśnienia w szybkozłączki w filtr przeciwpyłowy w zaczepy do zawieszania na ramie łóżka | Tak |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji. | Tak |  |

..................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela