Załącznik nr 6

Pompa pulsacyjna jednokanałowa do przetaczania krwi noworodkom – 1 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji 2014r.

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | PARAMETRY | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry podaży |
|  | Minimalny zakres szybkości podaży ml/h 1,0-999 ml/h | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości podaży co 0,1 ml/zakresie w zakresie od 1,0 do 99,9 ml/h. | Tak |  |
|  | Praca pompy w minimum dwóch trybach: | Tak |  |
|  | - wybór prędkości podaży, | Tak |  |
|  | - wybór objętości do podania i czasu, w jakim ma być ona podana (automatyczne wyliczanie prędkości podaży) | Tak |  |
|  | Dokładność podaży min. ± 5% przy szybkości 25 ml/h | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany szybkości podaży bez konieczności zatrzymania pracy pompy | Tak |  |
|  | Programowanie objętości całej infuzji | Tak |  |
|  | Ciśnienie okluzji – podać wartości [mm Hg] – min 3 poziomy | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania ciśnienia okluzji | Tak |  |
|  | Możliwość pracy z detektorem kropli | Tak |  |
|  | Możliwość zablokowania ustawionych parametrów podaży | Tak |  |
|  | Możliwość monitorowania objętości całej infuzji | Tak |  |
|  | Możliwość podaży krwi i preparatów krwiopochodnych oraz cytostatyków | Tak |  |
|  | Możliwość pracy z zestawami do leków światłoczułych | Tak |  |
|  | Możliwość pracy z zestawami do podaży lipidów. | Tak |  |
|  | Szybkość podaży dawki uderzeniowej (bolus) [ml/h] programowana przez użytkownika – zakres min 1,0-999 ml/h | Tak |  |
|  | Objętość dawki uderzeniowej (bolusa) od 0 do min 99 ml/h co 1 ml. | Tak |  |
|  | Kontrola osiągniętej dawki uderzeniowej (bolusa) w czasie infuzji | Tak |  |
|  | Maksymalna objętość antybolusa po zwolnieniu okluzji – 0,6 ml | Tak |  |
|  | Wykrywanie pęcherzyków powietrza w drenie | Tak |  |
|  | Ustawianie przez użytkownika wielkości wykrywanych pęcherzyków powietrza – min.4 wielkości, w zakresie od 50 do 500 µl | Tak |  |
|  | Uruchamianie alarmu powietrza w drenie w przypadku przekroczenia zakumulowanej objętości pęcherzyków powietrza nie więcej niż 500 µl w czasie nie dłuższym niż 15 minut | Tak |  |
|  | Możliwość programowania infuzji podstawowej i dodatkowej | Tak |  |
|  | Funkcja wypełniania i przepłukiwania przewodu infuzyjnego | Tak |  |
|  | Funkcja KVO (utrzymania drożności naczyń po zakończeniu infuzji) | Tak |  |
| System zabezpieczeń |
|  | Autokontrola urządzenia w trakcie pracy | Tak |  |
|  | Alarm wyczerpania baterii | Tak |  |
|  | Rozróżniane alarmy okluzji: | Tak |  |
|  | - drożności drenu między pojemnikiem z płynem infuzyjnym a pompą | Tak |  |
|  | - okluzji pomiędzy pompą a pacjentem | Tak |  |
|  | Alarm zatrzymania pompy | Tak |  |
|  | Alarm wykrywanie pęcherzyków powietrza w drenie | Tak |  |
|  | Alarm niewłaściwego zamocowania zestawu do przetoczeń i użycia niewłaściwego zestawu | Tak |  |
|  | Regulacja głośności alarmów | Tak |  |
|  | Podtrzymywanie pamięci zdarzeń w pompie nie podłączonej do zasilania 220-240 V przez okres min 6 m-cy | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Masa - do 1,6 kg | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie układu mechanicznego i sterującego przed przypadkowym zalaniem | Tak |  |
|  | Wbudowany zasilacz sieciowy | Tak |  |
|  | Zasilanie bateryjne – praca min 10h przy prędkości podaży 25 ml/h | Tak |  |
|  | Wbudowany uchwyt do mocowania pompy do statywu | Tak |  |
|  | Wbudowany uchwyt ułatwiający przenoszenie pompy | Tak |  |
|  | Wbudowany, zatrzaskowy system mocowania do stacji dokującej | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy pompy z systemami zarządzania infuzją | Tak |  |
|  | Wbudowany interfejs na podczerwień IrDA oraz RS232 do dwustronnej komunikacji z systemem zarządzającym infuzją oraz innym pompami | Tak |  |

..................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela