Załącznik nr 6

Mikroskop laboratoryjny z kamerą i oprogramowaniem – 1 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji 2014r.

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | PARAMETRY | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mikroskop laboratoryjny z kamerą i oprogramowaniem, w zestawie obiektywy – 10x, 20x, 40x, 100x | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | Tak |  |
|  | Ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami regulacji przesuwu preparatów, wyskalowanym pokrętłem regulacji oświetlenia, współosiowa śruba mikro i makro z wbudowanym regulatorem siły nacisku dla śruby makro. Układ blokady wysokości stolika w lewym pokrętle śruby mikro/makro – śruba ogniskowa mikro i makro. Stabilna baza mikroskopu, masa całkowita powyżej 7 kg | Tak |  |
|  | Optyka w systemie korekcji do nieskończoności. Długość optyczna obiektywów co najmniej 45 mm. | Tak |  |
|  | Wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz halogenowy lub ledowy o mocy 6V 30W. Oświetlenie wg. Systemu Kohlera. Wbudowana, regulowana, irysowa przesłona polowa oświetlenia. Dostęp do żarówki od spodu mikroskopu zabezpieczony przed niepożądanym wymontowaniem. | Tak |  |
|  | Kondensor dla kontrastu fazowego, zawierający pierścienie fazowe PH1/PH2/PH3, przysłonę do ciemnego (dla obiektywów aż do NA 0,65) i jasnego pola. | Tak |  |
|  | Uchwyt rewolwerowy-pochylony do tyłu, dla co najmniej 5 obiektywów z wbudowaną w statyw mikroskopu szczeliną na analizator. | Tak |  |
|  | Wbudowany stolik mechaniczny o wymiarach co najmniej 182 ( 10 mm x 130 ( 10 mm o trwałej powłoce, bez szyny zębatkowej, z rolkowym mechanizmem przesuwu po prawej stronie, z uchwytem na dwa preparaty, przesuw na osiach X i Y umożliwiający obserwację całej powierzchni jednego lub dwóch szkiełek preparatowych, zakres przesuwu co najmniej 75 mm na 50 mm. | Tak |  |
|  | Nasadka okularowa-trinokularowa o stałym kącie nachylenia 30 stopni o polu widzenia nie mniej niż FN=20, z regulacją rozstawu okularów w zakresie 48-75. Wbudowany pierścień korekcji dioptryjnej w zakresie co najmniej +/- 5 dioptrii z możliwością adaptacji kamery. | Tak |  |
|  | Zestaw obiektywów kontrastowo-fazowych: 10x, 20x 40x, 100x – obiektyw plan-achromatyczny powiększenie 10x, o aperturze numerycznej nie mniejszej niż NA=0,10 o odległości czołowej nie mniejszej niż 10,5 mm, obiektyw plan-achromatyczny powiększenie 20x, o aperturze numerycznej nie mniejszej niż NA=0,40 o odległości czołowej nie mniejszej niż 1,2 mm. Obiektyw plan-achromatyczny powiększenie 40x o aperturze numerycznej nie mniejszej niż NA=0,65 o odległości czołowej nie mniejszej niż 0,6 mm. Obiektyw plan-achromatyczny powiększenie 100x o aperturze numerycznej nie mniejszej niż NA=1,25 o odległości czołowej nie mniejszej niż 0,13 mm. | Tak |  |
|  | Filtr światła dziennego | Tak |  |
|  | Kamera cyfrowa, oprogramowanie kamery i mikroskop musza pochodzić od tego samego producenta. Kamera cyfrowa o rozdzielczości minimum 3 MPix, wielkość elementu światłoczułego nie mniej niż 0,5 cala, połączenie z komputerem za pomocą portu USB lub HDMI lub Firewire, z czasem odświeżania minimum 10 klatek na sekundę przy maksymalnej rozdzielczości, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym podgląd obrazów na żywo, wykonywanie zdjęć, nagrywanie sekwencji video, pomiary m.in. odległości, kąta. Zapis obrazu m.in. w formatach: tiff, jpg, avi, vsi. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy: | Tak |  |
|  | 1. w wyposażenie do badań w świetle spolaryzowanym | Tak |  |
|  | 2. w przystawkę konsultacyjną dla drugiego obserwatora | Tak |  |
|  | 3. w przystawkę fluorescencyjną | Tak |  |
|  | 4. w moduł z wbudowaną podświetlaną strzałką wskaźnikową, ruchomą w całym polu widzenia okularów/kamery, z wbudowanymi: regulatorem położenia strzałki, ze zmieniaczem kolorów strzałki (zielony, czerwony), z wbudowanym zasilaczem sieciowym, przystawkę rysunkową | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: | Tak |  |
|  | 1. kabel zasilający | Tak |  |
|  | 2. lampa halogenowa lub ledowa 6V 30W | Tak |  |
|  | 3. pokrowiec ochronny | Tak |  |
|  | 4. syntetyczny olejek immersyjny, pojemnik minimum 8 ml. | Tak |  |

..................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela