SPSZOZ/263/2013 	                                                           	                      Lębork, dn. 11.02.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/01/13

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę diatermii elektrochirurgicznej z modułem zamykania naczyń wraz z oprzyrządowaniem do SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/01/13.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1  - dotyczy zadania nr 1 pozycji nr 8 i 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia z dźwiękową i wizualną sygnalizacją awarii 
z wyświetleniem opisu awarii i archiwizowaną historią błędów? Ułatwia to natychmiastowe rozpoznanie problemu.

- Zamawiający wymaga do zaoferowania urządzenie zgodne z pkt. 8 i 9 do SIWZ. Wyżej wymienione urządzenie spełnia wymagania Zamawiającego.

Pytanie nr 2  - dotyczy zadania nr 1 pozycji nr 10 i 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z:

- czterema  gniazdami uniwersalnymi pozwalającymi na podłączenie zarówno akcesoriów mono jak 
i bipolarnych oraz narzędzi do zamykania naczyń

- gniazdem elektrody neutralnej?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 - dotyczy zadania nr 1 pozycji nr 15

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego doboru parametrów pracy z maksymalną mocą wyjściową 350W (+/-10%) w trybie standardowego cięcia  monopolarnego  oraz w specjalistycznych trybach cięcia monopolarnego?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 - dotyczy zadania nr 1 pozycji nr 16

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia posiadającego płynną regulację mocy maksymalnej z krokiem co 1W w zakresie 1-20W oraz z krokiem co 5W w zakresach powyżej 20W? Regulacja mocy co 1W jest niezbędna w niskich zakresach, natomiast w wyższych zakresach mocy regulacja z krokiem 1W powoduje wydłużenie czasu niezbędnego do ustawienia pożądanej wartości mocy maksymalnej.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 - dotyczy zadania nr 1 pozycji nr 26

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu umożliwiającego uruchomienie wewnętrznego modułu argonowego bez potrzeby zakupu dodatkowych narzędzi?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 - dotyczy zadania nr 1 pozycji nr 30

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  wielorazowego  instrumentu do zamykania naczyń 
dł. 280mm, końcówka robocza lekko zakrzywiona z kablem 5m?.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wielorazowy  instrument do zamykania naczyń dł. 280mm, końcówka robocza lekko zakrzywiona z kablem 5m.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił załącznik nr 5 poz. 5 oraz załącznik nr 6 zadanie nr 1 poz. 30 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 7 - dotyczy zadania nr 1 pozycji nr 35

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie uchwytu monopolarnego przystosowanego do systemu rozpoznawania narzędzi, z nierozłącznym kablem o długości 4m?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 - dotyczy zadania nr 1 pozycji nr 37

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody bierne jednorazowego użytku pokryte  wysokiej jakości hydrożelem przewodzącym, który gwarantuje prawidłowe przyleganie do ciała pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, dzielone, powierzchnia przewodzenia: 110  cm2 , powierzchnia całkowita: 170 cm2, z pierścieniem bezpieczeństwa gwarantującym równomierny rozkład prądu na elektrodzie, kompatybilne z oferowaną diatermią?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 - dotyczy zadania nr 1 pozycji nr 38

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monopolarny kabel do narzędzi laparoskopowych, 4mm, dł. 5m, kompatybilny z oferowaną diatermią?

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania monopolarny kabel do narzędzi laparoskopowych, 4mm, dł. 5m, kompatybilny z oferowaną diatermią.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił załącznik nr 5 poz. 13 oraz załącznik nr 6 zadanie nr 1 poz. 38 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie Zamawiającego.