Zadanie nr 1								        	        Załącznik nr 6

Diatermia elektrochirurgiczna z modułem zamykania naczyń – 1 szt.

Producent...................................

Kraj pochodzenia.......................

Oferowany model......................

Rok produkcji............................

# ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

|  | NAZWA PRODUKTU - parametry | Wymagane wartości/ parametry/ warunki | Parametry oferowane TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | DIATERMIA ELEKTROCHIRURGICZNA Z MODUŁEM ZAMYKANIA NACZYŃ |
| 1. | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej w zależności od właściwości fizykochemicznych tkanek, wielkości i kształtu elektrody tnącej, sposobu prowadzenia cięcia, koagulacji. | TAK |  |
| 2. | Jednostka sterująca z wielokolorowym wyświetlaczem TFT o przekątnej min 6’’, obrazującym parametry urządzenia, służącym do komunikacji użytkownik-aparat. | TAK |  |
| 3. | Różna sygnalizacja dźwiękowa aktualnego trybu pracy dla cięcia i koagulacji mono i bipolarnej. | TAK |  |
| 4. | Odporność urządzenia na impuls defibrylacji. | TAK |  |
| 5. | Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej o niezależnej orientacji. | TAK |  |
| 6. | Automatyczna kontrola funkcji urządzenia po załączeniu do sieci i podczas zabiegu. | TAK |  |
| 7. | Możliwość zapamiętania min. 90 programów przez jednostkę sterującą i zapisania ich pod wieloznakową nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim. | TAK |  |
| 8. | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetleniem kodu błędu. | TAK |  |
| 9. | Kody błędu z opisem tekstowym w języku polskim i możliwość ich zapamiętania. | TAK |  |
| 10 | Ilość gniazd przyłączeniowych: monopolarne – min. 1; bipolarne – min. 1; zamykania naczyń – 1; neutralne – 1 | TAK |  |
| 11. | Gniazdo monopolarne uniwersalne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczką 3-bolcową i 1-bolcowych o średnicach 4 i 5 mm. | TAK |  |
| 12. | Minimum 8 efektów (głębokości) koagulacji możliwe do uzyskania podczas cięcia dostępnych dla co najmniej trzech rodzajów cięcia monopolarnego. | TAK |  |
| 13. | Możliwość uruchamiania funkcji monopolarnych i bipolarnej przy użyciu jednego włącznika nożnego. | TAK |  |
| 14. | Funkcja cięcia i koagulacji bipolarnej do pracy w środowisku ciekłym. | TAK |  |
| 15. | Maksymalna moc wyjściowa cięcia monopolarnego do 300 ± 10 [W] dostępna dla różnych rodzajów cięcia monopolarnego. | TAK |  |
| 16. | Manualne ograniczenie mocy maksymalnej z możliwością regulacji co 1W w pełnym zakresie pracy dla cięcia, koagulacji mono- i bipolarnej. | TAK |  |
| 17. | Minimum 3 tryby – rodzaje cięcia monopolarnego. | TAK |  |
| 18. | Minimalna moc znamionowa koagulacji monopolarnej 200 ± 10 [W] | TAK |  |
| 19. | Minimum trzy rodzaje/tryby koagulacji monopolarnej: (delikatna, intensywna i bezkontaktowa) | TAK |  |
| 20. | Aktywacja funkcji monopolarnych: pedał podwójny i/lub przyciski na uchwycie. | TAK |  |
| 21. | Minimalna moc wyjściowa koagulacji bipolarnej 120 ± 10 [W]. | TAK |  |
| 22. | Aktywacja funkcji bipolarnej: pedał i/lub funkcja auto-start. | TAK |  |
| 23. | Możliwość samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do co najmniej 0,1 sekundy. | TAK |  |
| 24. | Moduł lub urządzenie do zamykania naczyń o średnicy do min. 7mm z funkcją auto-stop. | TAK |  |
| 25. | Moc modułu lub urządzenia do zamykania naczyń, regulowana automatycznie minimum 300 ± 10 [W]. | TAK |  |
| 26. | Możliwość podłączenia, zintegrowania przystawki argonowej oraz ewakuatora dymu z pola operacyjnego. | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE |
| 27. | Włącznik nożny, podwójny z przyciskiem do zmiany programu - 1 sztuka | TAK |  |
| 28. | Włącznik nożny pojedynczy – 1 sztuka | TAK |  |
| 29. | Wielorazowy instrument do zamykania naczyń o średnicy do 7mm dł. 200-210mm, końcówka robocza mocno zakrzywiona, o równej szerokości z przeżłobieniem i kablem dł. min. 4m – 2 kpl. | TAK |  |
| 30. | Instrument do zamykania naczyń o średnicy do 7mm, dł. 270-280mm, końcówka robocza lekko zakrzywiona z kablem 4m – 2pkl. | TAK |  |
| 31. | Wielorazowy instrument laparoskopowy do zamykania naczyń o średnicy do 7mm dł. 340mm, średnica 5mm, końcówka robocza żebrowana z kablem dł. min 4m – 2 kpl. | TAK |  |
| 32. | Wielorazowy instrument laparoskopowy tnąco – koagulujący dł. 350mm, średnica 5mm, końcówki delikatne – 2 kpl. | TAK |  |
| 33. | Kabel do instrumentu laparoskopowego tnąco-koagulującego, dł. min. 4m – 2 szt. | TAK |  |
| 34. | Kabel bipolarny kompatybilny z histeroskopem firmy STORZ | TAK |  |
| 35. | Uchwyt monopolarny wraz z kablem długości minimum 4m – 5 szt. | TAK |  |
| 36. | Elektroda monopolarna długość części tnącej 17-18 mm – (op. po 5 szt.) – 2 op. | TAK |  |
| 37. | Jednorazowa elektroda bierna dwudzielna z pierścieniem ekwipotencjalnym 22-23cm2 o łącznej powierzchni 83-85cm2 – (op. 50 szt.) – 2 op. | TAK |  |
| 38. | Monopolarny kabel do narzędzi laparoskopowych, 4mm, dł. 4m – 2 szt. | TAK |  |
| 39. | Elektroda bierna wielorazowa duża z kablem o długości min. 4m (do dezynfekcji) – 1 kpl. | TAK |  |
| 40. | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej – 1 szt. | TAK |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO |
| 41. | Okres gwarancyjny min. 36 miesiące | TAK |  |
| 42. | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego przez min. 8 lat | TAK |  |
| 43. | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych min. 1 przegląd/rok | TAK |  |
| 44. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji maks. 48 godzin | TAK |  |
| 45. | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji maks. 30 dni | TAK |  |

………………………………………………………….                                                    Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela