Załącznik nr 6

Zadanie nr 2

KARDIOMONITOR NA ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY  - 1 szt.

Producent:		 ………………………….

Kraj pochodzenia:	……………………….….

Oferowany model:	…………………….…….

Rok produkcji :		2014 Fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, niewystawowy, kompletny

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp | PARAMETRY | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE TAK/NIE (PODAĆ OPIS) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 5kg | TAK |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia | TAK |  |
|  | Kardiomonitor odporny na zalanie wodą- stopień ochrony IPX1 lub lepszy | TAK |  |
|  | Łatwa, intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy pokrętła, przycisków | TAK |  |
|  | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD, aktywną matrycą TFT, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczość co najmniej 800x600 pikseli | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych | TAK |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: co najmniej 120-godzinne LUB zapis trendu wszystkich parametrów tabelarycznych i graficznych z min. 96 godz. | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 12 godzin krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| Pomiar EKG |
|  | Zakres częstości rytmu serca w trybie pracy dla noworodków: minimum 15÷350bpm; dla dorosłych 15÷300bpm | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej 2 wybranych odprowadzeń EKG. Dołączony odpowiedni przewód EKG. | TAK |  |
|  | Prędkości kreślenia: do wyboru co najmniej 3 | TAK |  |
|  | Wzmocnienie x0,125; x0,5; x1; x2; x4; Auto LUB wzmocnienie krzywej EKG minimum x0,25; x0,5; x1,0; x2; x4,0 | TAK |  |
|  | Przewód EKG z gniazdami do 3 jednorazowych elektrod noworodkowych z kabelkiem połączeniowym | TAK |  |
| Pomiar oddechów (RESP) |
|  | Impedancyjna metoda pomiaru | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy w trybie pracy dla noworodków: minimum 5-150 oddechów /min; dla dorosłych: minimum 5-120 oddechów /min | TAK |  |
|  | Prędkość kreślenia: do wyboru co najmniej 2 | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzenia | TAK |  |
| Pomiar saturacji (SpO2) |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷300/min | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3% | TAK |  |
|  | Dołączony czujnik SpO2 na palec i przewód połączeniowy. Dla dorosłych i dla dzieci | TAK |  |
| Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP): |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: w trybie pracy dla noworodków: minimum 10÷130 mmHg | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu mierzonego wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem: co najmniej 40÷240 bpm. Wyświetlanie wartości częstości pulsu obok wartości ciśnienia | TAK |  |
|  | Tryby pomiaru ręczny i AUTO (zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷240 minut) | TAK |  |
|  | Do monitora dołączona rura połączeniowa do mankietów noworodkowych i do mankietów dla dzieci i dorosłych | TAK |  |
| Pomiar temperatury (TEMP): |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷50˚C | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wyświetlania co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | TAK |  |
|  | Dołączony do monitora czujnik temperatury powierzchniowy, noworodkowy i czujnik temperatury powierzchniowy, dla dzieci/dorosłych | TAK |  |
| 3-stopniowy system alarmów wszystkich parametrów |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów | TAK |  |
|  | Możliwość czasowego zawieszenia alarmów | TAK |  |
|  | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych i nerkowych | TAK |  |
| Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, umieszczonego w kardiomonitorze wymienialnego przez użytkownika |
|  | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej), przy monitorowaniu EKG,SpO2 oraz NIBP (pomiar NIBP co 15 min. ): nie krótszy niż 4 godziny | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 4 godziny | TAK |  |
| Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci |
|  | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do monitora sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych | TAK |  |
| Pozostałe wymagania techniczne |
|  | Złącze USB z możliwością przenoszenia danych na komputer | TAK |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora | TAK |  |
| Pozostałe wyposażenie |
|  | Mankiet jednorazowy noworodkowy, obwód ramienia 4,3-8 cm, 5 szt. | TAK |  |
|  | Mankiet jednorazowy noworodkowy, obwód ramienia 5,8-10,9 cm, 5 szt. | TAK |  |
|  | Mankiet jednorazowy noworodkowy, obwód ramienia 7,1-13,1 cm, 5 szt. | TAK |  |
|  | Mankiet jednorazowy niemowlęcy, obwód ramienia 10-19 cm, 5 szt. | TAK |  |
|  | Komplet 3 mankietów wielorazowych dla dorosłych, bez lateksu: duży, średni, mały | TAK |  |
|  | 2 mankiety wielorazowe: pediatryczny i niemowlęcy, bez lateksu | TAK |  |
|  | 50 elektrod EKG noworodkowych, niewidocznych dla RTG, z kablem zakończonym wtykiem kompatybilnym z przewodem EKG z gniazdami do 3 jednorazowych elektrod noworodkowych | TAK |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat | TAK |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem | TAK |  |
|  | Dokumentacja serwisowa dla działu aparatury medycznej | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wytwórcy (dla wszystkich klas wyrobu medycznego) | TAK, dołączyć |  |
|  | Certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej (dotyczy klas wyrobu medycznego określonych w art. 29 ust. 5 ustawy o Wyrobach Medycznych) | TAK, dołączyć |  |
|  | Okres gwarancyjny min. 24 miesiące | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

....................................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela