Załącznik nr 6

Zadanie nr 1

KARDIOMONITOR  - 5 szt.

Producent:		 ………………………….

Kraj pochodzenia:	……………………….….

Oferowany model:	…………………….…….

Rok produkcji :		2014 Fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, niewystawowy, kompletny

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp | PARAMETRY | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE TAK/NIE (PODAĆ OPIS) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Monitor przenośny o wadze maksymalnej 3.5 kg ±10% wraz z akumulatorami | TAK |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia | TAK |  |
|  | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD, z podświetleniem LED, o przekątnej nie mniejszej niż 12 cali i rozdzielczości minimum 800x600 pikseli | TAK |  |
|  | Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków i poprzez ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych | TAK |  |
|  | Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednocześnie na ekranie. Duże, czytelne znaki. | TAK |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów co najmniej 120-godzinne LUB pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych z 120 godzin w rozdzielczości 1min, 5min, 10 min,30 min, 60 min, pamięć z ostatniej godziny w rozdzielczości 1 lub 5 sekund oraz zapis „full disclosure „ z ostatnich 30 minut 1 krzywej EKG | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 12 godzin krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 100 odcinków krzywych dynamicznych związanych ze zdarzeniami alarmowymi | TAK |  |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (SpO2); Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD). | TAK |  |
| Pomiar EKG |
|  | Zakres częstości rytmu serca minimum 15÷300 uderzeń/min | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3 i 5 elektrodowego | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości rytmu nie gorsza niż ± 1% | TAK |  |
|  | Prędkości kreślenia minimum 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG | TAK |  |
|  | Wzmocnienie krzywej EKG minimum x0,125; x0,25; x0,5; x1,0; x2; x4,0; auto | TAK |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w zakresie minimum od -1,5 do +1,5 mV w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie | TAK |  |
|  | Analiza zaburzeń rytmu, z rozpoznawaniem następujących zaburzeń: Bradykardia, Tachykardia, Asystolia, Tachykardia komorowa, Migotanie komór, Stymulator nie przechwytuje, Stymulator nie generuje impulsów, Salwa komorowa, PVC/min wysokie | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w złącze wyjścia sygnału analogowego EKG oraz sygnału do synchronizacji defibrylatora | TAK |  |
| Pomiar oddechów (RESP) |
|  | Impedancyjna metoda pomiaru | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru minimum 5÷120 oddechów /min | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru minimum ± 2 oddechy /min | TAK |  |
|  | Prędkość kreślenia minimum 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s | TAK |  |
|  | Sygnalizacja braku połączenia elektrod | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzenia | TAK |  |
| Pomiar saturacji (SpO2) |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷250/min | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3% | TAK |  |
|  | Funkcja pomiaru saturacji i nieinwazyjnego ciśnienia na jednej kończynie bez wywoływania alarmu | TAK |  |
| Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia minimum 15÷250 mmHg | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu minimum 40÷200 bpm | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru minimum ± 5mmHg | TAK |  |
|  | Tryb pomiaru: automatyczny, ręczny | TAK |  |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie automatycznym minimum 1÷360 minut | TAK |  |
|  | Funkcja pomocy przy nakłuciu żyły – pompowanie mankietu i trzymanie ciśnienia przez określony czas (staza) | TAK LUB NIE |  |
| Pomiar temperatury |
|  | Zakres pomiarowy minimum 25÷42˚C | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru minimum ± 0,1˚ | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości – dwóch temperatur ciała i temperatury różnicowej | TAK |  |
| Pozostałe wymagania techniczne |
|  | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń farmakologicznych, nerkowych LUB kardiomonitor bez funkcji obliczeń nerkowych | TAK |  |
|  | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor | TAK |  |
|  | Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora, przy monitorowaniu wszystkich mierzonych parametrów (pomiar NIBP co 15 min.) minimum 2 godziny | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% pojemności maksimum 5 godzin | TAK |  |
|  | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci | TAK |  |
|  | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą | TAK |  |
|  | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez korzystania ze stacji centralnej | TAK |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora | TAK |  |
|  | Urządzenie odporne na zalanie wodą – klasa ochrony co najmniej IPX1 | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w gniazdo USB do przenoszenie danych pacjenta do komputera | TAK |  |
| Alarmy |
|  | 3-stopniowy system alarmów wszystkich parametrów | TAK |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów | TAK |  |
|  | Wybór czasu zawieszenia alarmów | TAK |  |
|  | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta | TAK |  |
| Wyposażenie wspólne dla 5 monitorów |
|  | Kabel EKG 5-końcówkowy z odłączanymi pojedynczo 5 końcówkami – 5 szt. | TAK |  |
|  | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP – 5 szt. | TAK |  |
|  | Mankiety dla dorosłych do pomiaru NIBP, duży – 3 szt. | TAK |  |
|  | Mankiety dla dorosłych do pomiaru NIBP, średni – 5 szt. | TAK |  |
|  | Mankiety dla dorosłych do pomiaru NIBP, mały – 2 szt. | TAK |  |
|  | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips, z kablem połączeniowym – 5 szt. | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury powierzchniowy – 5 szt. | TAK |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat | TAK |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem | TAK |  |
|  | Dokumentacja serwisowa dla działu aparatury medycznej | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wytwórcy (dla wszystkich klas wyrobu medycznego) | TAK, dołączyć |  |
|  | Certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej (dotyczy klas wyrobu medycznego określonych w art. 29 ust. 5 ustawy o Wyrobach Medycznych) | TAK, dołączyć |  |
|  | Okres gwarancyjny min. 24 miesiące | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

....................................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela