SPSZOZ/ 1861/2014                                                   	                                                 Lębork, dn. 09.10.2014r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/83/14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Rehabilitacji Narządu Ruchu oraz Działu Fizjoterapii w SPS ZOZ w Lęborku.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 24 Urządzenie do aktywnej i pasywnej terapii ruchowej kończyn dolnych i górnych z biofeedbackiem

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy urządzenie do terapii ruchowej kończyn dolnych i górnych produkcji niemieckiej z Biofeedbackiem, które jest wyposażone w monitor dotykowy, składający się z wyświetlacza pokazującego wszystkie tryby pracy urządzenia, oraz specjalnie skonstruowanych dotykowych przycisków służących do ustawiania żądanych funkcji. Konstrukcję monitora dotykowego zaprojektowano w oparciu o wieloletnie doświadczenia pracy z osobami starszymi, poruszającymi się na wózkach inwalidzkich oraz wszystkimi pacjentami poudarowymi.

- Zamawiający informuje, iż nie stawia wymogu w w/w zakresie a tym samym dopuszcza do zaoferowania w/w monitor dotykowy.

Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 24 Urządzenie do aktywnej i pasywnej terapii ruchowej kończyn dolnych i górnych z biofeedbackiem, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy urządzenie do terapii ruchowej kończyn dolnych i górnych z Biofeedbackiem, które ze względu na dobro i jakość prowadzonej terapii neurologicznej, kardiologicznej i ortopedycznej nie posiada funkcji oglądania telewizji?

Wieloletnie badania firmy wykluczyły w urządzeniu tę funkcję, potwierdzając jednocześnie ważność prowadzonej terapii przy jednoczesnych systematycznie wyświetlających się wynikach prowadzonej terapii (Biofeedback ). Stosowana dodatkowa funkcja oglądania telewizji na tak małym ekranie, powoduje nie tylko to, że pacjent podczas ćwiczeń przestaje koncentrować się na terapii, ale nie ma jednoczesnej możliwości analizy danych i

parametrów treningowych.

- Zamawiający informuje, iż rezygnuje z  wymogu posiadania funkcji oglądania telewizji.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający usunął pozycję 9 „Funkcja oglądania telewizji”  z Załącznika nr 6 Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

- Zamawiający informuje również, iż rezygnuje z  wymogu posiadania funkcji sterowania głosem. W związku z powyższym Zamawiający usunął pozycję 10 „Funkcja sterowania głosem”  z Załącznika nr 6 Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 6 Stepper profesjonalny z pomiarem pulsu, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie profesjonalnego urządzenia o wymiarach 125 x 98 x 159 cm?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania Stepper profesjonalny z pomiarem pulsu o wymiarach 125 x 98 x 159 cm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy SIWZ. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 4 – dotyczy zadania nr 6 Stepper profesjonalny z pomiarem pulsu, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia z własnym generatorowym zasilaniem co jest rozwiązaniem lepszym niż adapter AC?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania Stepper profesjonalny z pomiarem pulsu z własnym generatorowym zasilaniem. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy SIWZ. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 5 – dotyczy zadania nr 1 Bieżnia

Prosimy o dopuszczenie bieżni, która prawidłowe wymiary posiada następujące 207 x 88 x 136 cm a po złożeniu 106 x 88 x 190 cm. Bieżnia spełnia wymagania SIWZ.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania bieżnię o wymiarach 207 x 88 x 136 cm a po złożeniu 106 x 88 x 190 cm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy SIWZ. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 6 – dotyczy zadania nr 7  Step

Czy Zamawiający dopuszcza step posiadający 3 stopnie: 11, 16 i 21 cm o wymiarach 110 x 41 cm.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy Zadania  nr 22 – Aparat 3-kanałowy do elektroterapii i terapii ultradźwiękowej

Czy Zamawiający dopuści aparat o poniższych parametrach:

Aparat do elektroterapii i ultradźwięków

Dwa obwody do elektroterapii, możliwość ustawienia różnych wartości prądowych

Elektroterapia prądami :

-IONO - program przeznaczony do jonoforezy (jednokierunkowy prąd średniej częstotliwości 8000Hz o współczynniku wypełnienia 95%);

-Prądy diadynamiczne - (MF, DF, CP, LP oraz programy łączone);

-Prądy Traeberta – impuls prostokątny ( 2 ms – impuls  ;  5 ms – przerwa)

-Prąd Faradyczny - (jednokierunkowy impuls, zakres regulacji częstotliwości: 1-100Hz,  9 programów terapeutycznych);

-Prąd Kotz'a - (prąd średniej częstotliwości 1000-2500Hz modulowany do częstotliwości od 50 do 80Hz);

-Prąd TENS - (dwukierunkowy symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50 - 600µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, TENS tradycyjny, modulowany częstotliwością, modulowany amplitudą, TENS typu "BURST");

-Dwupolowy premodulowany prąd średniej częstotliwości (interferencyjny) - (częstotliwość nośna 4000Hz, zakres regulacji częstotliwości: 5-200Hz,);

-Czteropolowy prąd średniej częstotliwości  (interferencyjny) - (częstotliwość nośna 4000Hz, zakres regulacji częstotliwości: 5-200Hz);

-impulsy trójkątne, impulsy prostokątne – (jednokierunkowy prąd wykorzystywany do stymulacji z możliwością  regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 1-1000µs, przerwy 1-5s),

-Stymulacja niską częstotliwością „Muscle - (dwukierunkowy prąd, symetryczny impuls prostokątny z możliwością  regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50 - 600µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, dostępnych 28 programów o różnym zastosowaniu terapeutycznym, np. wzmacniającym, rozluźniającym, poprawiającym ukrwienie, rekrutującym selektywnie włókna mięśniowe, stymulującym naprzemiennie dwie przeciwstawne grupy mięśniowe tzw. tonoliza);

-Prądy niskiej częstotliwości tzw. stymulacja urologiczna - (dwukierunkowy, symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50 - 600µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, dostępnych 26 programów o różnym zastosowaniu terapeutycznym, np. w stanach nietrzymania moczu na skutek parcia, wysiłkowego lub mieszanego nietrzymania mocz, pochwicy);

-HV stymulacja wysokonapięciowa

3 rodzaje trybów pracy:

•elektroterapia

•ultradźwięki

•tryb pracy mieszanej (skojarzonej)

Bank minimum 173 gotowych programów terapeutycznych w tym minimum 30 programów ultradźwiękowych

Możliwość tworzenia sekwencji – kilku zabiegów po sobie (np. diadynamicznych DF, CP, LP)

Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych

Ekran ciekłokrystaliczny

Urządzenie może pracować w trybie ciągłym lub przerywanym (zakres regulacji współczynnika wypełnienia od 10% do 100%). Głowica może pracować środowisku wodnym i w przypadku braku sprzęgania pomiędzy ciałem pacjenta a powierzchnią aplikatora sygnalizuje ten stan w sposób dźwiękowy i wizualny. Maksymalna wartość natężenia dla pracy ciągłej wynosi 2W/cm2 , natomiast dla pracy impulsowej 3W/cm2 .

Wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym

Kartoteka pacjenta zawierająca: dane osobowe, rodzaj schorzenia, skalę bólu (VAS), spis zabiegów wykonanych, możliwość przejścia do zabiegu z kartoteki pacjenta (sumowanie liczby zabiegów pacjenta)

13 rodzajów prądu

Szybki wybór najczęściej używanych programów (z menu głównego jako ulubione)

Możliwość współpracy z aparatami do terapii podciśnieniowej

Mikroprocesorowe sterowanie aparatu

Głowica ultradźwiękowa 5cm2 / 1MHz

Komplet akcesoriów

•4 elektrody silikonowo-węglowe dwustronne 6x12 cm z dwoma wejściami na pin 4 i 2 mm z możliwością przecięcia i dopasowania rozmiaru

•2 Pasy na rzep do mocowania elektrod 10x100 cm

•2 Pasy na rzep do mocowaina elektrod 10x50 cm

•Podkłady pod elektrody 6x12cm – 4 szt.

•Komplet przewodów

•Żel do ultradźwięków

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 – dotyczy Zadania nr 25 – Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej, pozycja 14,15

Czy Zamawiający dopuści szynę spełniającą wymogi SIWZ o lepszych parametrach, tj. zakresie ruchu w stawie biodrowym 7-115 stopni oraz prędkości ruchu 0,8-3,5/sekundę?

- Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania Szyny  do  ćwiczeń biernych kończyny dolnej z regulacją zakresu ruchu w stawie biodrowym w zakresie minimum od 0 stopni do 115 stopni (w pozycji leżącej). W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy SIWZ. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania Szyny  do  ćwiczeń biernych kończyny dolnej z zakresem regulacji prędkości ruchu od 32°/minutę do 170°/minutę z jednoczesnym zachowaniem stopniowego zwalniania ostatnich 5° przed i po osiągnięciu punktu granicznego ustawionego zakresu ruchu. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy SIWZ. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 9 – dotyczy Zadania nr 25 – Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej, pozycja 2 i 13

Czy  Zamawiający  dopuści  szynę  do  ćwiczeń biernych kończyny dolnej umożliwiającą  dodatkowo  mobilizację  stawu skokowego ruchem aktywnym począwszy od dowolnie wybranej pozycji zgięcia grzbietowo podeszwowego w  pełnym,  nieograniczonym  zakresie  kątowym z jednoczesną regulacją pozycji  inwersji  i  ewersji  stawu skokowego leczonego pacjenta oraz pełną  regulacją  wysokości  oparć  kończyny  i  układem kinematycznym gwarantującym fizjologiczny przebieg ruchu?

- Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania Szyny  do  ćwiczeń biernych kończyny dolnej umożliwiającą mobilizację  stawu skokowego ruchem aktywnym począwszy od dowolnie wybranej pozycji zgięcia grzbietowo podeszwowego w  pełnym,  nieograniczonym  zakresie  kątowym z jednoczesną regulacją pozycji  inwersji  i  ewersji  stawu skokowego leczonego pacjenta oraz pełną  regulacją  wysokości  oparć  kończyny  i  układem kinematycznym gwarantującym fizjologiczny przebieg ruchu. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy SIWZ. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 10 – dotyczy Zadania nr 25 – Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej, pozycja 3

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy intencją Zamawiającego jest możliwość zmiany parametrów w trakcie ćwiczeń bez potrzeby czekania na koniec zaprogramowanego czasu ćwiczenia? Każda inna interpretacja tego wymagania prowadzi do niebezpiecznej dla pacjenta sytuacji mogącej doprowadzić w skrajnych przypadkach do uszkodzeń stawów.

- Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania Szyny do  ćwiczeń biernych kończyny dolnej

z możliwością zmiany parametrów w trakcie ćwiczeń bez potrzeby czekania na koniec zaprogramowanego czasu ćwiczenia. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy SIWZ. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 11 – dotyczy Zadania nr 25 – Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z regulacją zakresu ruchu w stawie kolanowym w zakresie minimum od –10 stopni do 120 stopni?

Taka regulacja umożliwia rehabilitację szerokiego zakresu pacjentów (dzieci i dorosłych) bez konieczności montowania dodatkowych przystawek.

- Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania Szyny  do  ćwiczeń biernych kończyny dolnej z regulacją zakresu ruchu w stawie kolanowym w zakresie minimum od –10 stopni do 120 stopni. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy SIWZ. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 12 – dotyczy Zadania nr 25 – Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z regulacją zakresu ruchu w stawie biodrowym w zakresie minimum od 0 stopni do 115 stopni (w pozycji leżącej)?

Taki zakres regulacji jest znacznie szerszy od wymaganego, a więc lepszy.

- Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania Szyny  do  ćwiczeń biernych kończyny dolnej z regulacją zakresu ruchu w stawie biodrowym w zakresie minimum od 0 stopni do 115 stopni (w pozycji leżącej). W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy SIWZ. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 13 – dotyczy Zadania nr 25 – Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem regulacji prędkości ruchu od 32°/minutę do 170°/minutę z jednoczesnym zachowaniem stopniowego zwalniania ostatnich 5° przed i po osiągnięciu punktu granicznego ustawionego zakresu ruchu?

Taka charakterystyka ruchu szyny ułatwia określenie bezbólowego zakresu ruchu dla danego pacjenta i zapewnia bezpieczeństwo i komfort podczas osiągania punktów ekstremalnych poszerzanego zakresu ruchu.

- Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania Szyny  do  ćwiczeń biernych kończyny dolnej z zakresem regulacji prędkości ruchu od 32°/minutę do 170°/minutę z jednoczesnym zachowaniem stopniowego zwalniania ostatnich 5° przed i po osiągnięciu punktu granicznego ustawionego zakresu ruchu. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy SIWZ. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 14 – dotyczy Zadania nr 25 – Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymaganej sile z jednoczesną jej regulacją w 25 stopniowym zakresie?

Dzięki temu parametrowi techniczno-użytkowemu pacjent może być włączony w proces leczenia: w określonych przez terapeutę kątach zakresu ruchu pacjent ma za zadanie wywierać przeciwstawną dla ruchu dostosowaną do pacjenta siłę określoną wcześniej przez terapeutę, co spowoduje automatyczne odwrócenie kierunku ruchu. W ten sposób bierna terapia CPM zostaje wzbogacona o element aktywny mobilizujący pacjenta do udziału w ćwiczeniu.

- Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania Szyny  do  ćwiczeń biernych kończyny dolnej o sile z jaką aparat pokonuje napotkany opór 0 – 40 kg z jednoczesną jej regulacją w 25 stopniowym zakresie. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy SIWZ. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 15 – dotyczy Zadania nr 25 – Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o parametrach zasilania 100 – 240V / 50 – 60Hz, stanowiący zakres znacznie szerszy od wymaganego, a pozostający w zgodzie z obowiązującymi przepisami i wyrobach medycznych?

- Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania Szyny  do  ćwiczeń biernych kończyny dolnej o parametrach zasilania 100 – 240V / 50 – 60Hz. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy SIWZ. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 16 – dotyczy Zadania nr 25 – Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej, pozycja 19

Czy Zamawiający wymaga urządzenie z możliwością współpracy z kartami pamięci załączonymi w komplecie do dostarczonego urządzenia w ilości 5 szt. w pełni zdolnymi do resetowania i wielokrotnego użycia?

- Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania Szyny  do  ćwiczeń biernych kończyny dolnej z

możliwością współpracy z kartami pamięci załączonymi w komplecie do dostarczonego urządzenia w ilości 5 szt. w pełni zdolnymi do resetowania i wielokrotnego użycia. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy SIWZ. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 17 – dotyczy Zadania nr 25 – Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o klasie bezpieczeństwa IIa będącej wyższą od wymaganej?

Urządzenia Klasy II charakteryzują się zastosowaniem izolacji wzmocnionej, która zapewnia zarówno ochronę przed dotykiem bezpośrednim, jak i pośrednim, a co za tym idzie nie jest konieczne połączenie obudowy urządzenia z przewodem ochronnym uziemiającym i można zasilać urządzenia tej klasy np. przez kable dwużyłowe ze złączami IEC C7, co stanowi wartość lepszą od wymaganej.

Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania Szyny  do  ćwiczeń biernych kończyny dolnej  o klasie bezpieczeństwa IIa. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy SIWZ. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 18 – dotyczy Zadania nr  8 – Fotel do pionizacji chorych

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o parametrach;
Waga kg  60
Wysokość siedziska nad podłogą mm  480
Wysokość całkowita mm  1100
Wysokość oparcia mm  700
Szerokość zewnętrzna mm  950
Szerokość siedziska wewnątrz mm  560
Głębokość całkowita mm  900
Głębokość siedziska wewnątrz mm  520
Głębokość w pozycji rozłożonej mm 1680
Wysokość podłokietników nad podłogą 650

Max obciążenie 130 kg

Masaż Shiatsu o 3 stopniach intensywności, bez podgrzewanego odcinka  lędźwiowego, bez kół.

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania Fotel do pionizacji chorych o w/w parametrach, ale wymaga fotel wyposażony w  4 kółka. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy SIWZ. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, również iż rezygnuje z  wymogu posiadania  podgrzewanego odcinka  lędźwiowego. W związku z powyższym Zamawiający usunął pozycję 12 „Podgrzewany odcinek  lędźwiowy” z Załącznika nr 6 Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 19 – dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni dla zadanie nr 8?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20 – dotyczy Zadania nr  22 – Aparat 3-kanałowy do elektroterapii i terapii ultradźwiękowej, pozycja 8

Czy przez hasło mobilność Zamawiający rozumie stolik mobilny do aparatu, czy tylko przenośność i praca na akumulatorze?

- Zamawiający informuje, iż pod hasłem mobilność Zamawiający rozumie stolik mobilny do aparatu. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapisy SIWZ. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 21 – dotyczy Zadania nr  8 – Fotel do pionizacji chorych

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pionizacji chorych o parametrach;

szerokość całkowita - 81 cm

szerokość siedziska - 45 cm

wysokość całkowita 112 cm

wysokość siedziska od podłogi - 46 cm

głębokość siedziska - 50 cm

wysokość oparcia - 75 cm

waga - 57 kg

max waga pacjenta - 150 kg

wysokość podłokietnika - 18 cm

głębokość całego fotela 92 cm

długość po rozłożeniu - 172 cm

zasilanie 230V

tapicerka skaj lub materiałowa

fotel sterowany elektrycznie, część podnóżka zmienia swoją pozycję automatycznie podczas odchylania oparcia, cztery koła jezdne dwa z blokadą, brak podgrzewania odcinka lędźwiowego i masażu

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22 – dotyczy Zadania nr  8 – Fotel do pionizacji chorych

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pionizacji chorych o parametrach;

szerokość całkowita - 79 cm

szerokość siedziska - 45 cm

wysokość całkowita 109 cm

wysokość siedziska od podłogi - 50 cm

głębokość siedziska - 53 cm

wysokość oparcia - 65 cm

waga - 58 kg

max waga pacjenta - 150 kg

wysokość podłokietnika - 18 cm

głębokość całego fotela 92 cm

długość po rozłożeniu - 172 cm

zasilanie 230V

tapicerka skaj lub materiałowa

fotel sterowany elektrycznie, część podnóżka zmienia swoją pozycję automatycznie podczas odchylania oparcia, cztery koła jezdne dwa z blokadą, brak podgrzewania odcinka lędźwiowego i masażu

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.