Zadanie nr 1									           Załącznik nr 6

Zestaw artroskopowy – 1 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji 2014r.

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | PARAMETRY | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Endoskopowa kamera wysokiej rozdzielczości – 1 szt. |
|  | Głowica kamery wyposażona w min. jeden przetwornik 1/3” wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS | Tak |  |
|  | Rozdzielczość kamery min 1920x1080, progresywny skan obrazu | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznych ustawień parametrów dla zaawansowanych technik wideochirurgicznych w zakresie różnych specjalizacji zabiegowych typu laparoskopia, histeroskopia, artroskopia, endoskopy giętkie. | Tak |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji ostrości, jasności i nasycenia | Tak |  |
|  | Konsola kamery wyposażona w min. 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1920x1080p) oraz jedno analogowe | Tak |  |
|  | Wyjście cyfrowe DVI – 2 szt. | Tak |  |
|  | Wyjście analogowe S-Video | Tak |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. | Tak |  |
|  | Zoom optyczny min 14-28 mm | Tak |  |
|  | Zoom cyfrowy min. 1,8x | Tak |  |
|  | Przyciski sterujące na głowicy kamery – 4, z możliwością sterowania rejestratora cyfrowego, źródła światła, balans bieli, menu kamery oraz możliwością przypisania różnych funkcji do poszczególnych przycisków | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | Tak |  |
|  | Przewód głowicy kamery – min. 3 m. | Tak |  |
|  | min. 2 rodzaje głowic kamery: stało ogniskowa, zmienno ogniskowa | Tak |  |
|  | Monitor medyczny – 1 szt. |
|  | Rozdzielczość obrazu min. 1920x1080 Full HD | Tak |  |
|  | Matryca monitora LCD z podświetleniem LED | Tak |  |
|  | Przekątna ekranu min. 26”, ekran panoramiczny, antyrefleksyjny | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski | Tak |  |
|  | Kontrast min 1000:1 | Tak |  |
|  | Jasność nominalna min. 500 cd/m2 | Tak |  |
|  | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie) | Tak |  |
|  | Wejścia sygnałowe: DVI (min. 1), SDI (min. 1), RGB, VGA, Composide S-Video (min. 1) | Tak |  |
|  | Źródło światła LED – 1 szt. |
|  | Moc żarówki LED około 200W | Tak |  |
|  | Żywotność min. 15.000 godzin pracy | Tak |  |
|  | Wyświetlacz LCD prezentujący poziom natężenia światła | Tak |  |
|  | Natężenie światła regulowane z panelu urządzenia | Tak |  |
|  | Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery. | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej. | Tak |  |
|  | Światłowód autoklawowalny, średnica 4,8 – 5,00 mm długość 2,5 – 3 m – 2 szt., zgodny ze standardem Full HD | Tak |  |
|  | Uniwersalne złącze do światłowodów różnych producentów | Tak |  |
|  | Wózek aparaturowy medyczny pod zestaw endoskopowy – 1 szt. |
|  | Wózek jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół | Tak |  |
|  | Minimum 3 półki z regulowaną wysokością | Tak |  |
|  | Listwa zasilająca z min. 6gniazdami | Tak |  |
|  | Uchwyt do światłowodu | Tak |  |
|  | Uchwyt na głowicę kamery | Tak |  |
|  | Możliwość montażu dodatkowego uchwytu monitora po lewej lub prawej stronie wózka | Tak |  |
|  | Wieszak na worki z płynem do irygacji | Tak |  |
|  | Możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy. | Tak |  |
|  | Blokada kół min. 2 kół jezdnych | Tak |  |
|  | Wózek aparaturowy wyposażony w szufladę | Tak |  |
|  | Kable zasilające do wózka | Tak |  |
|  | Cyfrowy Rejestrator Medyczny – 1 szt. |
|  | Minimum jeden cyfrowy kanał wideo w rozdzielczości Full HD 1920x1080 pikseli | Tak |  |
|  | Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy (zapis automatyczny), płyta (CD lub DVD), pamięć USB, lokalizacje sieciowe | Tak |  |
|  | Streaming: przesyłanie obrazu wideo poprzez sieć | Tak |  |
|  | Możliwość zapisu dźwięku i komentarzy głosowych | Tak |  |
|  | Możliwość nagrywania sekwencji wideo w formatach : MPEG 2 (Full HD), możliwość wykonywania zdjęć w formatach: JPEG, Bitmap (Full HD) | Tak |  |
|  | Wbudowany twardy dysk o pojemności minimum 500 Gb | Tak |  |
|  | Min jedno wejście cyfrowe oraz jedno wyjście cyfrowe do przesyłania sygnału w rozdzielczości Full HD | Tak |  |
| S | System operacyjny nie starszy niż Windows XP | Tak |  |
|  | Menu w języku polskim | Tak |  |

..................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela