#### Załącznik nr 6

Zadanie nr 1

##### Aparat do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych

Producent...................................

Kraj pochodzenia.......................

Oferowany model......................

Rok produkcji: 2014 rok

# ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Parametry graniczne | Warunek graniczny | Parametry oferowane: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ilość miejsc inkubacyjno – pomiarowych w aparacie min. 120 | TAK (podać) |  |
| 2. | Interfejs użytkownika do komunikacji z aparatem. (wbudowany lub zewnętrzny komputer z dotykowym monitorem LCD min. 17”). | TAK (podać) |  |
| 3. | 1. Oprogramowanie aparatu umożliwiające raportowanie oraz drukowanie danych dla poszczególnych prób zawierające: Imię i Nazwisko pacjenta Identyfikator Szpitala Identyfikator Oddziału stanu butelki (wynik „+”, wynik „-”butelka anonimowa). Długość protokołu inkubacji Datę i godzinę zgłoszenia wyniku przez system. 2. Możliwość wykonywania analiz statystycznych dla otrzymywanych wyników. | TAK (podać) |  |
| 4. | Komputer z oprogramowaniem oparty na platformie Windows (min. Windows XP). | TAK (podać) |  |
| 5. | Możliwość archiwizacji danych na nośnikach zewnętrznych - płyty CD, lub pamięci USB. | TAK (podać) |  |
| 6. | Możliwość podłączenia do systemu urządzeń peryferyjnych ułatwiających wprowadzanie danych (mysz optyczna, klawiatura zewnętrzna). | TAK (podać) |  |
| 7. | Odczyt badanych (monitorowanych) próbek w aparacie poprzez system fotodetektorów min. co 10 min. | TAK (podać) |  |
| 8. | Aparat wyposażony w moduł dwukierunkowej transmisji umożliwiający podłączenie oraz wymianę danych z siecią laboratoryjną szpitala – LIS. | TAK |  |
| 9. | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych (dostępna opcja wprowadzania butelek z uszkodzonym kodem kreskowym). | TAK (opisać) |  |
| 10. | Natychmiastowa sygnalizacja próby dodatniej – sygnał dźwiękowy i świetlny. | TAK (podać) |  |
| 11. | Możliwość podłączenia zdalnego alarmu (poprzez dodatkowy port). | TAK (podać) |  |
| 12. | Zmiana czasu inkubacji na życzenie operatora dla danego rodzaju podłoży dla pojedynczej butelki | TAK (podać) |  |
| 13. | Dostępna opcja blokady przez system uszkodzonych stacji (pojedynczej celi lub grupy stacji inkubacyjnych). | TAK (opisać) |  |
| 14. | Dostępne podłoża standardowe do hodowli drobnoustrojów tlenowych oraz beztlenowych. | TAK (podać) |  |
| 15. | Dostępne podłoża do hodowli drobnoustrojów w próbkach pacjentów poddanych antybiotykoterapii – podłoża z inhibitorem stosowanych antybiotyków. | TAK (podać) |  |
| 16. | Dostępne podłoża do hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów w próbkach pediatrycznych oraz płynie mózgowo-rdzeniowym (mała ilość materiału - 0,5 -5 ml). - dołączyć materiały informacyjne producenta. | TAK (opisać) |  |
| 17. | Dostępne podłoża do hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów sfagocytowanych – podłoża dla drobnoustrojów beztlenowych z czynnikiem lizującym umożliwiającym uwolnienie drobnoustrojów z leukocytów oraz neutralizującym wpływ elementów morfotycznych krwi na wyniki fałszywie dodatnie - dołączyć opis produktu(ulotkę) z opakowania producenta. | TAK (opisać) |  |
| 18. | Możliwość hodowli drożdżaków i grzybów na wybiórczych (selektywnych) podłożach z antybiotykami hamującymi wzrost bakterii (zminimalizowanie czasu hodowli tych drobnoustrojów (nawet do 44h) - możliwość wykrycia równolegle przebiegającej bakteriemii i fungemii). | TAK (opisać) |  |
| 19. | Podłoża dostosowane do próżniowego pobierania krwi bezpośrednio do butelek za pomocą zestawów - (standardowy uchwyt dostosowany do średnicy probówek w systemie próżniowym + igła motylkowa z wężykiem). Brak konieczności stosowania dodatkowych przekładek adaptujących z szerokich uchwytów do standardu dostosowanego do pobierania krwi do probówek analitycznych - możliwość pobrania krwi i wykonania kilku badań z jednego wkłucia, eliminacja ryzyka zakłucia igłą personelu szpitalnego. | TAK (opisać) |  |
| 20. | Możliwość opóźnionego wkładania butelek do aparatu (do 48 h) bez uszczerbku na wykrywalności drobnoustrojów - dołączyć deklarację producenta. | TAK (podać) |  |
| 21. | Możliwość ocen preparatów bezpośrednich z pozytywnych oraz podejrzanych hodowli - brak substancji interferujących i zaciemniających preparat. | TAK (opisać) |  |
| 22. | Podłoża do systemu z możliwością przechowywania w temperaturze pokojowej | Tak (opisać) |  |
| 23. | Aparat wyposażony w UPS stabilizujący oraz utrzymujący napięcie w przypadku awarii sieci energetycznej. | TAK (podać) |  |
| 24. | Stół pod aparat. | TAK |  |
| 25. | Drukarka laserowa do wydruku wyników badań oraz zestawień. | TAK (podać) |  |
| 26. | Bezpłatne przeprowadzenie szkoleń personelu z obsługi aparatu po instalacji. | TAK |  |
| 28. | Instrukcja obsługi urządzenia oraz opisy podłoży w j. polskim wraz z dostawą aparatu. | TAK |  |
| 29. | Bezpłatny serwis w okresie obowiązywania umowy – min. 1 przegląd w roku | TAK |  |
| 30. | Termin ważności podłoży min. 6 m-cy | TAK (podać) |  |

Spełnienie warunków granicznych (punkty 1-25) należy dodatkowo potwierdzić materiałami informacyjnymi oraz procedurami diagnostycznymi producenta - kopie  dołączyć do oferty.

Niespełnienie  któregokolwiek z parametrów skutkuje odrzuceniem oferty przetargowej.

Oferowane podłoża wraz z systemem muszą być kompatybilne z aparatem BD Bactec 9050, który jest w posiadaniu Zamawiającego.

……………………………                                              Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela