SPSZOZ/    59       /2015                                                           	                                      Lębork, dn. 07.01.2015 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/98/14

Dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę płaszczy artroskopowych oraz optyk artroskopowych i histeroskopowych do SPS ZOZ  w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/98/14.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający przewiduje w rozliczeniu oddać stare optyki. Może to mieć duży wpływ na cenę z oferty.

- Zamawiający informuje, że przewiduje w rozliczeniu oddać stare optyki.

Pytanie nr 2 dotyczy Zadania nr 2

W SIWZ Zamawiający wymaga aby optyka była kompatybilna z płaszczem histeroskopowym firmy Karl Storz, w związku z tym Zamawiający musi dopuścić optyki o rzeczywistej długości roboczej 302mm. Optyki firmy Karl Storz tzw. 30 cm realnie mają długość rzeczywistą 302 mm, a opisywane są jako 30 cm. W związku z powyższym aby przetarg mógł zakończyć się pozytywnie, bez podważania jego wyników zgodnych z opisem jaki Zamawiający zamieścił w SIWZ optyka proponowana musi mieć długość roboczą 302mm. Jako dowód wraz z powyższym pismem zamieszczamy zdjęcia potwierdzające opisaną sytuacje.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy Zadania nr 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 20 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy Zadania nr 1 i 2

Prosimy o wydłużenie czasu reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym z 48h do 72h. Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy Zadania nr 1 i 2

Prosimy o wydłużenie czasu usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw w przypadku kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów w okresie gwarancyjnym z max. do 7 dni roboczych do 14 dni.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy Zadania nr 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści oferowanie optyki artroskopowej z półostrym konikalnym obturatorem o długości 18cm, kompatybilnej z płaszczem artroskopowym f. STORZ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

- Zamawiający informuje, że wymaga optyki artroskopowej kompatybilnej z płaszczem artroskopowym firmy Conmed Linvatec.

Pytanie nr 7 dotyczy Zadania nr 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści oferowanie płaszcza atroskopowego kompatybilnego do optyki f. Storz? Pozostałe parametry zgodnie SIWZ.

- Zamawiający informuje, że wymaga płaszcz artroskopowy  kompatybilny z  optyką artroskopową firmy Conmed Linvatec

Pytanie nr 8 dotyczy SIWZ

Czy ze względu na fakt, że przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 3 jest optyka, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez wykazanie co najmniej 2 dostaw optyk o wartości brutto min. 5 050,00 zł brutto każda dostawa?

- Zamawiający informuje, że uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez wykazanie co najmniej 2 dostaw optyk o wartości brutto min. 5 050,00 zł brutto każda dostawa.

Pytanie nr 9 dotyczy Zadania nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie optyki o długości 283,2 mm i średnicy 4,05 mm?

- Zamawiający informuje, że wymaga optyki histeroskopowej kompatybilnej z płaszczem histeroskopowym diagnostycznym 5,5 mm firmy Olympus A4761.

Pytanie nr 10 dotyczy SIWZ

Czy ze względu na fakt, że kryterium oceny ofert dopuszcza możliwość zaoferowania dostawy w ciągu 72h, nastąpiła omyłka w SIWZ Rozdział II pkt 5 (gdzie na sztywno został podany termin 48 godzin)?

            - Zamawiający informuje, że termin dostawy wynosi: do 48 godzin oraz od 48 godzin do 72 godzin.  W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisów w SIWZ Rozdział II pkt 5. Zmieniona SIWZ została umieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 11 dotyczy Zadania nr 2

Czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający w Zadaniu nr 2 dopuści równoważne rozwiązanie: Optyka histeroskopowa, full HD, autoklawowalna, średnica 4 mm, długość 302 mm, kąt 12 stopni?.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 dotyczy SIWZ

Czy w związku z tym, że jesteśmy firmą dopiero wchodzącą na polski rynek, Zamawiający dopuści na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykazanie się 2 dostawami sprzętu medycznego oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku na kwoty odpowiednio 2.667.876 EURO i 5.680.851 EURO?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.