## Załącznik nr 6

## Zadanie nr 1

KRIOKOMORA DLA 2-3 OSÓB – szt. 1

Wykonawca/Producent	 ........................................

Nazwa-model/typ	.........................................

Numer katalogowy	.........................................

Kraj pochodzenia	.........................................

Rok produkcji 2015       ........................................

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowa - 2-3 osobowa – możliwość jednoczesnego korzystania z zabiegu przez maksymalną, fabrycznie dopuszczoną ilość osób, składająca się z kabiny wstępnej (przedsionka) i kabiny głównej (zabiegowej) wraz z aneksem technicznym. Usytuowana w pomieszczeniu o wymiarach: długość 422 cm, szerokość 399 cm, wysokość 280 cm. Rzut poziomy pomieszczenia – Załącznik nr 10 | TAK |  |
|  | Dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i spełniająca aktualne wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia. Kriokomora wyposażona w dostawiany podest z balustradą umożliwiający wjazd wózkiem inwalidzkim do kriokomory. | TAK |  |
|  | Wymagane certyfikaty: zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych, znak zgodności CE z dyrektywą MDD42/93/EEC, Deklaracja zgodności. | TAK |  |
|  | Kriokomora wyposażona w dotykowy panel sterujący - minimum 15 cali. Sterowanie mikroprocesorowe. Sterowanie za pomocą przycisków dotykowych. | TAK |  |
|  | Komora zabiegowa wyposażona w panoramiczną, podgrzewaną (niezamarzającą) szybę pozwalającą na wzrokowy kontakt pacjenta z obsługą kriokomory, o powierzchni min. 1,2m2 | TAK |  |
|  | System zasilania kriokomory oparty na bezpośrednim wtrysku gazu do wnętrza komory zabiegowej. Nie dopuszcza się układu wymiennikowego. | TAK |  |
|  | Zasilanie - 230V 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne (UPS) pozwalające na dokończenie zabiegu | TAK |  |
|  | Czynnik roboczy: syntetyczne powietrze LAir (22% O2 ±2% + 78%N2 ±2%) | TAK |  |
|  | System elektroniczny umożliwiający pozostawienie wymrożonej kriokomory w trybie podtrzymania temperatury w przedziale (– 60°C: – 100°C) (oczekiwanie na następną grupę pacjentów) | TAK |  |
|  | System pomiaru temperatury w kriokomorze min. 2 niezależne czujniki znajdujące się na rożnych wysokościach. Wynik z pomiaru temperatury prezentowany na monitorze dotykowym | TAK |  |
|  | Kriokomora zbudowana z izolowanych ścian, od góry zamknięta sufitem. | TAK |  |
|  | Podłoga kabiny wstępnej i zabiegowej na tym samym poziomie | TAK |  |
|  | Ściany wewnętrzne kriokomory wykonane z drewna | TAK |  |
|  | Zakres regulacji temperatury w komorze zabiegowej – nie mniej niż od -110ºC do -160ºC | TAK |  |
|  | Podłoga komory zabiegowej i przedsionka wykonana z materiału antypoślizgowego zgodnie z wymaganiami Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącymi obiektów przeznaczenia publicznego o charakterze medycznym. Nie dopuszcza się zastosowania podłogi z drewna. | TAK |  |
|  | Programowalny czas zabiegu w przedziale 1-3 minuty | TAK |  |
|  | Komunikacja głosowa obsługi z pacjentem - interkom | TAK |  |
|  | Wizualizacja temperatur zabiegowych na panelu dotykowym. | TAK |  |
|  | Wizualizacja daty na panelu dotykowym | TAK |  |
|  | Wizualizacja czasu zabiegu na panelu dotykowym | TAK |  |
|  | Licznik zabiegów. Wizualizacja na panelu dotykowym | TAK |  |
|  | Bezobsługowa, automatyczny system osuszający kriokomorę (stan procesu widoczny na monitorze dotykowym) | TAK |  |
|  | Programowalny przez obsługę czas osuszania | TAK |  |
|  | Zapisywanie historii zabiegów oraz wyświetlanie na panelu dotykowym | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania 300 zabiegów bez przerw na rozmrażanie/osuszanie | TAK |  |
|  | Komunikaty ostrzegawcze o prawidłowych i nieprawidłowych parametrach zabiegowych (początek zabiegu, koniec zabiegu, początek i koniec wychładzania) | TAK |  |
|  | Przycisk awaryjny we wnętrzu kriokomory oraz bezpieczne otwieranie drzwi od wewnątrz | TAK |  |
|  | Sorpcyjny Osuszacz wilgoci zainstalowany w pomieszczeniu kriokomory o parametrach minimalnych: Powietrze procesowe- Znamionowy przepływ powietrza (m³/h) -300, Dostępne ciśnienie statyczne (Pa) – 200; Temperatura pracy: °C -20 – +40; Poziom dźwięku podczas pracy: 70 dB; Regulator ścienny | TAK |  |
|  | 120 kompletów damskich do kriokomory i 120 kompletów męskich do kriokomory po 20szt w rozmiarach S, M, L, XL, XXL, XXXL o minimalnych parametrach: Spodenki bawełniane – bawełna 100%- dotyczy kompletu męskiego; Skarpetki – dziane ze 100% akrylu lub akrylu z udziałem bawełny; Rękawiczki pięciopalczaste – dziane ze 100% akrylu lub akrylu z udziałem bawełny; Półmaska ochronna na twarz, trójwarstwowa z metalowym motylkiem na nos; Strój dwuczęściowy „TOP” – dzianina frotte (100% bawełna) – dotyczy kompletu damskiego; Wszystkie elementy kompletu wpisane do zgłoszenia kompletu w Urzędzie Wyrobów Medycznych (dołączyć wpis) | TAK |  |
|  | 40 sztuk drewniaków do kriokomory w rozmiarach od 36 do 46 o minimalnych parametrach: Drewniane spody, Cholewka z naturalnej skóry, Antypoślizgowa zelówka | TAK |  |
| Roboty budowlane Wykonawca uwzględni wykonanie poniżej opisanych robót budowlanych |
|  | Zamawiający wyposaży pomieszczenie kriokomory w zasilanie 230V. Wykonanie w pomieszczeniu instalacji elektrycznej niezbędnej do działania kriokomory (od rozdzielnika wskazanego przez Zamawiającego) | TAK |  |
|  | Wykonanie wszelkich niezbędnych podłączeń elektrycznych dla zbiornika z gazem kriogenicznym (od rozdzielnika wskazanego przez Zamawiającego) | TAK |  |
|  | Wykonanie instalacji kriogenicznej od zbiornika z gazem do kriokomory zgodnie z załącznikami: nr 11 na którym pokazano lokalizację zbiornika gazu oraz jego odległość od budynku do którego trzeba doprowadzić gaz nr 12 na którym pokazano planowaną trasę przebiegu instalacji z gazem wewnątrz budynku z określeniem szacunkowej długości | TAK |  |
|  | Wykonawca sporządzi dla planowanych do wykonania robót budowlanych (określonych w punktach 32-34) schemat dla tych instalacji. |  |  |
| Pozostałe |
|  | Szkolenie personelu (certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) przez Wykonawcę | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na oferowane urządzenie – min. 36 m-cy. | TAK |  |
|  | Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat | TAK |  |
|  | Instrukcja używania w języku polskim | TAK |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca  dołączy szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

....................................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela