SPSZOZ/      1263     /2015                                                           	                                             Lębork, dn. 02.07.2015 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/45/15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Magazynu Techniczno - Medycznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Znak sprawy ZP-PN/45/15

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 10 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz.4 zestawu serwet uniwersalnych, o następującym składzie i parametrach:

Wykonany z laminatu min. 2-warstwowego o gramaturze w strefie krytycznej - włóknina 23 g/m2, folia PE 40 mikronów, odporności na rozerwanie na sucho/mokro: min. 88/61 kPa w strefie krytycznej, odporności na przenikanie płynu: min. 100cm H2O, zestaw pakowany próżniowo celem zmniejszenia niezbędnej powierzchni magazynowej,  osłona na stolik mayo wykonana z mocnej folii o grubości min. 60 mikronów z warstwą chłonną z wiskozowej wyściółki o gramaturze min. 27g/m2 ?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania obłożenia pola operacyjnego do laparotomii o w/w składzie i parametrach.

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 10

Czy na dowód potwierdzenia wymagań w zakresie właściwości przedmiotu Zamówienia ściśle określonych w Zadaniu nr 10 Zamawiający wymaga załączenia dokumentacji technicznej ( np. kart technicznych wyrobu ) zawierającej  wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795? Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziału nr 5.2 oraz 7 normy. ( tj. powinny  posiadać identyfikację zastosowanych metod oraz wyniki badań w rozróżnieniu na strefę krytyczną i mniej krytyczną wyrobu, wyszczególnione w rozdz. 4 (Tablice nr 1- dot. fartuchów chirurgicznych, Tablica 2 – dot. odłożeń chirurgicznych  i Tablica 3- dot. ubrań chirurgicznych).

- Zamawiający informuje, iż wymaga załączenia dokumentacji technicznej (np. kart technicznych wyrobu ) zawierającej  wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany zapisu w Arkuszu asortymentowo – cenowym Załączniku nr 5 do SIWZ. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 8 pozycja 1

Czy Zamawiający w zadaniu 8 w pozycji 1 dopuści szczotkę o długości narzędzia 180cm o średnicach dostępnych: 3/3, 5/6, 5/5 przy szczoteczkach z główkami o długości 20mm?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 8 pozycja 2

Czy Zamawiający w zadaniu 8 w pozycji 2 dopuści szczotkę o długości narzędzia 230cm o średnicach od 5/5 oraz 5/7 taperowane przy szczoteczkach z główkami o długości 20mm?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy zadania nr 8 pozycja 2

Czy Zamawiający w zadaniu 8 w pozycji 3 dopuści szczotka do czyszczenia zaworów endoskopu, jednorazowego użytku, dwustronna szczotka z wyciorami o średnicach 5 i 12 mm?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy zadania nr 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koperty szare w rozmiarze 35x35 cm?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 5 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę 3-częściową z folii polietylenowej na ramię C RTG:

- część górna o wym. 100 cm  x 160 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

- część dolna o wym. 80 cm x 150 cm  o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

- 2 x taśma przylepna o wym. 3 cm x 100 cm

Produkt posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG  do wklejenia w  karcie pacjenta.  Osłona pakowana podwójnie. Wewnętrzne opakowanie - torebka papierowa lub woreczek foliowy. Opakowanie zewnętrzne PAPIER - FOLIA. Sterylizowana radiacyjnie.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 dotyczy zadania nr 5 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści osłony na nogi w rozmiarze 30x80 cm, spełniającą pozostałe wymagania w siwz?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania osłony na nogi w rozmiarze 30x80 cm, spełniające pozostałe wymagania w SIWZ.

Pytanie nr 9 dotyczy zadania nr 5 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści osłony na nogi w rozmiarze 120x70 cm, spełniającą pozostałe wymagania w siwz?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania osłony na nogi w rozmiarze 120x70 cm, spełniające pozostałe wymagania w SIWZ.

Pytanie nr 10 dotyczy zadania nr 10 pozycja 1-6:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobów biozgodnych według wytycznych  normy PN EN ISO 10993-5:2009 i PN EN ISO 10993-10:2009. Dzięki czemu Zamawiający uzyskuje pewność, że wyroby biozgodne nie wykazują działania cytotoksycznego, drażniącego i uczulającego, co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa operatorów i pacjentów. Czy na potwierdzenie należy załączyć oświadczenie o biozgodności?

- Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania wyroby biozgodne według wytycznych  normy PN EN ISO 10993-5:2009 i PN EN ISO 10993-10:2009.

Pytanie nr 11 dotyczy zadania nr 10 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw  do obłożenia pola operacyjnego do operacji endoprotezy stawu biodrowego jałowy o składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 260x240 |  |  | WYCIĘC. U | 100x20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 240x150 |  |  |  |  |
| pokrowiec na nogę | 1 | L2 | 120x37 |  |  |  |  |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1 | PE - 1K | 40x30 |  |  |  |  |
| taśma medyczna | 6 | Spunlace | 50x9 |  |  |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |  |  |  |  |

Osłona na stolik MAYO z warstwą chłonną 85 x 76 cm, folia PE 45 mikronów, włóknina wiskozowa 24 g/m2, gramatura obłożenia 56 g/m2, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 150/150kPa ?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12 dotyczy zadania nr 10 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw  do obłożenia pola operacyjnego do operacji endoprotezy stawu biodrowego jałowy o składzie:

| serweta | 1 | L2 | 260x240 |  |  | WYCIĘC. U | 100x20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta | 1 | L2 | 240x150 |  |  |  |  |
| serweta | 1 | L2 | 90x75 |  |  |  |  |
| serweta | 3 | TMS | 250x160 |  |  |  |  |
| pokrowiec na nogę | 1 | L2 | 120x37 |  |  |  |  |
| kieszeń na płyny z kształtką | 2 | PE - 1K | 40x30 |  |  |  |  |
| taśma medyczna | 7 | Spunlace | 50x9 |  |  |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |  |  |  |  |

Osłona na stolik MAYO z warstwą chłonną 85 x 76 cm, folia PE 45 mikronów, włóknina wiskozowa 24 g/m2, gramatura obłożenia 56 g/m2, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 150/150kPa ?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 dotyczy zadania nr 10 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do obłożenia pola operacyjnego do operacji ginekologicznych (histeroskopia) jałowy o składzie:

| serweta z otworem i przylepcem | 1 | L2 | 200x180 | PROST. | 20x10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta przeznaczona pod pośladki | 1 | L2 | 90x75 |  |  |
| pokrowiec na nogę | 2 | L2 | 120x75 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14 dotyczy zadania nr 10 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do obłożenia pola operacyjnego do rekonstrukcji ACL (artroskopia) o składzie:

| serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów | 1 | L2 | 320x240 | OKRĄG | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pokrowiec na nogę | 1 | L2 | 75x37 |  |  |
| taśma medyczna | 2 | Spunlace | 50x9 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

SERETA NA STOLIK – szer. warstwy chłonnej 66 cm,

Osłona na stolik MAYO z warstwą chłonną 85 x 76 cm, folia PE 45 mikronów, włóknina wiskozowa 24 g/m2, gramatura obłożenia 73 g/m2, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 108/95 kPa

Serweta główna chłonna na całej powierzchni o chłonności  min. 570%, odporność na przenikanie płynu: 250 H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 150/150 kPa?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15 dotyczy zadania nr 10 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści obłożenie pola operacyjnego do laparotomii jałowe, o składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 240x150 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | L2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16 dotyczy zadania nr 10 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów brzuszno-kroczowych o składzie:

| serweta z zintegrowanymi nogawicami oraz ekranem anestezjologicznym; w górnej części otwór na brzuch 30x34cm wypełniony folia chirur., w częsci dolnej otwór 15x10cm z klapką 30x20cm, taśma przylepna w części brzusznej | 1 | L3 | 260x240 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta przeznaczona pod pośladki | 1 | L2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |
| kieszeń na płyny | 1 | PE - 2K | 42x35 |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 |

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 dotyczy zadania nr 10 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cesarskiego cięcia o składzie:

| serweta T z workiem, folią chirurgiczną | 1 | L3 | 325x250 | PROST. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| czapeczka dla noworodka | 1 |  | 12x10 |  |
| kocyk dla noworodka | 1 | flanela | 160x75 |  |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 |  |
| taśma medyczna | 2 | Spunlace | 50x9 |  |

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18 dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 na 30 dni?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19 dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający może określić min. procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający wykorzysta 80% ilości produktów określonych w zadaniu. Pozostałe 20% ilości produktów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.

Pytanie nr 20 dotyczy wzoru umowy

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

  - Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada danego asortymentu w ramach trwania umowy przetargowej, jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu odpowiednik po cenie nie wyższej niż obowiązująca cena przetargowa lub zwrócić różnicę jeżeli asortyment zostanie zakupiony przez Zamawiającego u innego dostawcy.

Pytanie nr 21 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuści realizowanie dostaw  do godz. 15.00 (par. 2 ust. 2)?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 22 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna określona w par. 7 ust. 2 wynosiła  5%  wartości brutto niezrealizowanego zamówienia ?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 23 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

- Zamawiający informuje, iż w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto umowy, odpowiednio do wprowadzonej zmiany – podwyższeniu lub obniżeniu, natomiast cena netto umowy pozostanie bez zmian.

Pytanie nr 24 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 25 dotyczy zadania nr 10

Czy Zamawiający wymaga dla odłożeń serwety na stolik Mayo, składanej teleskopowo, co umożliwia zakładanie serwety w sposób bezpieczny przez jedną osobę?

  - Zamawiający informuje, iż nie wymaga dla odłożeń serwety na stolik Mayo, składanej teleskopowo.

Pytanie nr 26 dotyczy zadania nr 10 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jałowego zestawu do chirurgii biodra, z kieszenią na instrumenty chirurgiczne  - zestaw wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m², spełniające wymagania normy PN EN 13795 : 2011. Odporność materiału na przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro 180/170kPa.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm

- 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U"

- 1 serweta samoprzylepna o wymiarach min. 170x300cm

- 1 serweta o min. wym. 150x150cm

- 1 serweta o min. wym. 75x90cm

- 1 osłona na kończynę o min. wym. 35x120cm

- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm

- 4 ręczniki 30x40cm

- 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30 x 40 cm

- 1 serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 27 dotyczy zadania nr 10 pozycja 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jałowego zestawu chirurgicznego do zabiegów ginekologicznych- serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m².

Skład :

- 1 czerwona  osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm,

- 1 serweta główna wzmocniona  o min. wym. 290x312cm,  ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem

- 1 samoprzylepna serweta do zakrycia okolic odbytu z przeźroczystego PE

- 1 serweta pod pośladki PE+PP 75x90cm

- 1  taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm

- 2 ręczniki 30x40cm

- 1 serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 28 dotyczy zadania nr 10 pozycja 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jałowego zestawu chirurgicznego do zabiegów ginekologicznych - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m².

Skład :

- 1 serweta główna o min. wym. 290x312cm,  ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem oraz torbą do zbiórki płynów z sitem i zaworkiem spustowym.

- 1 serweta pod pośladki 75x90cm

- 1  taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace  9x50cm

- 2 ręczniki 30x40cm

- 1 serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 29 dotyczy zadania nr 10 pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jałowego zestawu chirurgicznego do artroskopii stawu kolanowego, kieszeń na instrumenty chirurgiczne, dren – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy  - min. 200 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro 180/170kPa.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, o grubości folii 0,065 mm, ze wzmocnieniem włókninowym 60x85cm o gram. 40 g/m²

- 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca 2 elastometryczne otwory, torba do zbiórki płynów z zaworkiem spustowym oraz uchwytem mocującym(„rzep”)

- 1 serweta pod kończynę o wymiarach min. 150x150cm

- 1 osłona na kończynę o min. wym. 25x80cm

- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm,

- 2 ręczniki 30x40cm

- 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne

- 1 dren

- 1 serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 30 dotyczy zadania nr 10 pozycja 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jałowego zestawu obłożenia pola operacyjnego - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m².

Skład:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm

- 1 górna  samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm

- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 170x175cm

- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm

- 1  taśma samoprzylepna wykonana z włókniny  Spunlace  9x50cm

- 4 ręczniki 30x40cm

- 1 serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x190 cm.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 31 dotyczy zadania nr 10 pozycja 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jałowego zestawu brzuszno – kroczowego  -  wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² .

Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm,

- 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 230x260 cm  posiadająca zintegrowane nogawice, 2  okna : jama brzuszna – przylepne  i  okolice krocza - nieprzylepne okno  oraz 3. uchwyty do mocowania kabli i drenów

- 2 ręczniki 30x40cm

- 1 serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 32 dotyczy zadania nr 10 pozycja 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jałowego zestawu do cięcia cesarskiego wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m², wyrób zgodny z normą EN 13795:2011.

Skład:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m².

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,  wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm.

- 1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przylepnym oknem całkowicie wypełnionym folią chirurgiczną o wym. 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm , 2. zaworami i  kształtownikiem,

- 1 serweta do owinięcia noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m²o wym. 90x100cm

- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,

- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68gsm

- Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SIWZ.

Z poważaniem