# Zadanie nr 1									           Załącznik nr 6

Analizator do badań koagulologicznych

Producent...................................

Typ…………………………….

Model………………………….

Kraj pochodzenia.......................

Rok produkcji: ………………..

ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH

| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane PODAĆ/OPISAĆ(podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwa automatyczne analizatory koagulogiczne, podstawowy i back up, których łączna długość nie może przekraczać 120 cm z uwagi na możliwości lokalowe Zamawiającego | Tak |  |
| 2. | Wydajność aparatu w zakresie: Testów PT – co najmniej 40 na godzinę Testów APTT – co najmniej 40 na godzinę | Tak | Podać wydajność |
| 3. | Praca metodą mikro, pojedyncze testy | Tak |  |
| 4. | Możliwość ilościowego oznaczania D-dimerów metodą immunologiczną | Tak |  |
| 5. | D-dimery o liniowości pomiaru nie mniej niż 4 000 ng/ml bez rozcieńczania. | Tak | Podać wartość |
| 6. | Oznaczenia parametrów krzepnięcia metodami chromogenną oraz wykrzepialną (optyczna na zasadzie nefelometrii) | Tak |  |
| 7. | Automatyczne pobieranie i utylizacja pojedynczych kuwet (nie dyski i paski) | Tak |  |
| 8. | Tronboplastyka ludzka pochodzenia łożyskowego, ISI 1,0(0,1 | Tak |  |
| 9. | Fibrynogen met. Claussa bez wstępnego rozcieńczenia materiału badanego | Tak |  |
| 10. | D-dimery, z certyfikatem FDA potwierdzającym przydatność w wykazaniu zatorowości płucnej i zakrzepicy żył głębokich | Tak |  |
| 11. | Drukarka umożliwiająca wydruk bezpośrednio po zakończeniu badania | Tak |  |
| 12. | Współpraca z siecią informatyczną – dwukierunkowa komunikacja | Tak |  |
| 13. | Podłączenie do sieci informatycznej Asseco | Tak |  |
| 14. | Czytnik kodów kreskowych | Tak |  |
| 15. | Udział w zewnętrznych programach koagulologicznych (Riqas) | Tak |  |
| 16 | Oferent zapewni biurko/stół laboratoryjny mieszczący oba analizatory | Tak |  |

| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane TAK / NIE | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość prac bezpośrednio z probówek tj. bez konieczności przenoszenia osocza do kubeczków |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 2. | Możliwość oznaczania PT, PTT, TT, Fibrynogenu i AT III w jednym biegu aparatu i czasie oznaczenia do 15 minut. |  | 10 pkt < 10min 5 pkt 10 – 15min 0 pkt > 15 min |
| 3. | Chłodzenie odczynników |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 4. | Monitoring zużycia odczynników |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 5. | Możliwość wprowadzenia własnej kontroli |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 6. | Automatyczna kalibracja |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 7. | Automatyczne rozcieńczanie próbek, kalibratorów |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 8. | Podgląd krzywych reakcyjnych |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 9. | Pojemność bazy danych wyników pacjentów – minimum 300 |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 10. | Możliwość identyfikacji próbek pacjentów przy pomocy czytnika barkodów |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |

…………………………………………………

Podpis i pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy