## Załącznik nr 6

## Zadanie nr 10, cz. 1

Pompa infuzyjna - szt. 5

Wykonawca/Producent .................................................

Nazwa-model/typ .........................................................

Numer katalogowy .......................................................

Kraj pochodzenia .........................................................

Rok produkcji  .............................................................

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | waga w zakresie 2 – 2,5 kg | TAK |  |
| 2. | zasilanie AC 230V, 50 Hz, akumulatorowe, pompa z II klasą ochrony przed porażeniem elektrycznym typu CF. | TAK |  |
| 3. | automatyczne przechodzenie zasilania sieciowego na bateryjne bez przerywania pracy pompy | TAK |  |
| 4. | łatwa obsługa, wytrzymała konstrukcja odporna na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 5. | współpraca ze strzykawkami 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml producentów krajowych i zagranicznych | TAK |  |
| 6. | automatyczne rozpoznawanie typu i rozmiaru strzykawki | TAK |  |
| 7. | Bolus: - automatyczny - Manualny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h - Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1 - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu. - Emergency - manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości i prezentacją wartości na ekranie urządzenia | TAK |  |
| 8. | możliwość stosowania dawki bolusowej z dużą szybkością w dowolnym czasie infuzji | TAK |  |
| 9. | infuzja w różnych jednostkach wagowych i objętościowych na min/godz. /24h dopuszcza się dostarczenie pompy z następującymi jednostkami masowymi: ng, μg, mg, U, kU, mmol, mol, Kmol, cal i kcal – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę) | TAK |  |
| 10. | szybkość dozowania wlewu 0,1 – 99,9 ml/godz. | TAK |  |
| 11. | możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
| 12. | dokładność dozowania +/- 3% objętości przetoczonej dopuszcza dostarczenie pompy o dokładności infuzji ±1%. | TAK |  |
| 13. | możliwość pracy poza siecią zasilającą, czas pracy przy zasilaniu z akumulatora – 4 godz. ( przy pracującym 1 torze infuzji z maksymalną wydajnością ) | TAK |  |
| 14. | funkcja KVO i Stand-By | TAK |  |
| 15. | Rozbudowany system alarmów dźwiękowych i świetlnych występujących podczas: przekroczenie limitu ciśnienia infuzji, koniec wlewu ,przerwa w zasilaniu sieciowym, aktywna funkcja BOLUS, aktywna funkcja KVO, niski poziom naładowania akumulatora, pusta strzykawka | TAK |  |
| 16. | czytelność informacji o parametrach pracy – stan pracy określany dużymi wyświetlaczami widzianymi z daleka, duży i czytelny wyświetlacz graficzny, | TAK |  |
| 17. | zabezpieczenie pompy przed przypadkowymi zmianami ustawień | TAK |  |
| 18. | odporna na urazy mechaniczne i środki dezynfekcyjne, łatwa w montażu na stojaku lub łóżku chorego, wymaga się uchwytu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK |  |
| 19. | umożliwia infuzję w ml/min, ml/h, ml/24h, dopuszcza się urządzenie umożliwiające infuzję w różnych jednostkach wagowych i objętościowych w ml/h, µg/h, mg/h, µg/kg/h, mg/kg/h, µg/kg/min, mg/kg/min. | TAK |  |
| 20. | możliwość wyliczenia szybkości dozowania z objętości i czasu podaży | TAK |  |
| 21. | możliwość zapamiętania do 120 nazw leków i wyświetlania jednej z nich w czasie infuzji, dopuszcza się do zaoferowania urządzenie z możliwością zapamiętania do 50 nazw leków wyświetlania jednej z nich w czasie infuzji. | TAK |  |
| 22. | szybkie wprowadzanie danych przy pomocy klawiatury numerycznej. dopuszcza się pompę z czytelną klawiaturą symboliczną ułatwiającą programowanie pompy | TAK |  |
| 23. | rejestr zdarzeń. | TAK |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca  dołączy szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

.................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela