Załącznik nr 6 do SIWZ (ZMIENIONY)

Producent  ........................................................................................................................

Nazwa / typ / model .........................................................................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt  fabr. nowy) ...............................

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA

System do szybkiej  identyfikacji  i oceny lekowrażliwości.

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: podać parametry oferowane (nr strony w ofercie). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat najnowszy technologicznie z oferty danego producenta, nie starszy niż 2012r. lub aparat 5-cio letni, używany, po kompleksowym przeglądzie oraz z pełną gwarancją w okresie obowiązywania umowy. | Tak, podać |  |
| 2. | Ilość miejsc pomiarowych min. 60 | Tak, podać |  |
| 3. | Automatyczny system wykonujący szybkie testy identyfikacyjne oraz oznaczający wrażliwość na antybiotyki drobnoustrojów Gram (-) oraz Gram (+), identyfikacja grzybów. | Tak, podać |  |
| 4. | System wykonujący wszystkie niezbędne testy do uzyskania jednoznacznego, finalnego wyniku identyfikacji, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych testów "off-line" potwierdzających ostateczny wynik identyfikacji do gatunku lub rodzaju. | Tak, podać |  |
| 5. | Możliwość wykonywania testów identyfikacji i lekowrażliwości na łączonych lub rozdzielnych modułach testowych. | Tak, podać |  |
| 6. | Odczyt testów lekowrażliwości oparty o system podwójnych wskaźników - min. 2 różne uzupełniające się metody detekcji (wzrost masy bakteryjnej – pomiar gęstości inokulum bakterii, intensywność metabolizmu bakterii). - dołączyć dokumenty potwierdzające. | Tak, podać |  |
| 7. | Możliwość wykonania testu identyfikacji i lekowrażliwości z próbki/zawiesiny bakterii o gęstości 0,25 i 0,5 McFarlanda | Tak, podać |  |
| 8. | Możliwość wykonania procedury inokulacji testów do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości bezpośrednio z pozytywnych podłoży hodowlanych (skrócenie czasu diagnostyki o min. 24 godziny). | Tak, podać |  |
| 9. | Możliwość podawania wyniku testu lekowrażliwości w postaci wartości MIC w oparciu o podwójne (geometrycznie wzrastające) rozcieńczenia dla wszystkich leków na modułach testowych, bez omijania stężeń pośrednich – zgodnie z zaleceniami CLSI oraz EUCAST. – dołączyć szczegółowe opisy testów do oznaczania lekowrażliwości wraz z zaznaczonymi stężeniami. | Tak, podać |  |
| 10. | Możliwość wykrywania mechanizmów oporności z uwzględnieniem MRS (S.aureus, CN Staphylococcus), HLAR, ESBL ("Fenotypowy test potwierdzający" na każdym panelu G(-)), hiperprodukcja chromosomalnych β-laktamaz u Klebsiella oxytoca – Hyper K1 (OXY), oporność enterokokków na glikopeptydy - VRE (VanA, Van B), MLSb, BL, oporności gronkowców na glikopeptydy (VISA, VRSA), podjerzenie KPC oraz MBL. | Tak, podać |  |
| 11. | Aparat wyposażony w system eksperckim weryfikujący oraz nadzorujący poprawność uzyskiwanych wyników badań (zgodność identyfikacji z lekowrażliwością, zgodność w obrębie grup leków, interpretacja wg. najnowszych zaleceń EUCAST v. min 3.0. | Tak, podać |  |
| 12. | Podłączenie analizatora do sieci informatycznej laboratorium – opcjonalnie. | Tak, podać |  |
| 13. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu. | Tak, podać |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |