# Załącznik nr 6

# Zadanie nr 1

# Parametry analizatora hematologicznego

CECHY APARATU

Producent…………….

Typ……………………..

Model …………………

Rok produkcji: nie starszy niż 2015

Zestawienie parametrów granicznych analizatora

| Lp. | Wymagania techniczne analizatora, których spełnienie jest koniecznie wymagane | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2015 lub 2016 r. | Tak |  |
| 2 | Analizator min 20 parametrowy typu 3-diff z różnicowaniem krwinek białych na 3 populacje: granulocyty, monocyty i limfocyty, wyrażone w wartościach względnych (%) oraz bezwzględnych (liczbowych) | Tak |  |
| 3 | Rozdział wszystkich populacji WBC w oparciu o bezpośredni pomiar każdej frakcji bez wyliczeń statystycznych | Tak |  |
| 4 | Objętość aspirowanej próbki max 10 µl krwi pełnej | Tak |  |
| 5 | Automatyczne mycie igły pobierającej krew | Tak |  |
| 6 | Ilość odczynników wymagana do pełnej analizy - maksymalnie 3 | Tak |  |
| 7 | Wydajność aparatu nie mniej niż 60 oznaczeń/godzinę | Tak |  |
| 8 | Zintegrowany z analizatorem ekran dotykowy pozwalający na odczyt wyniku wraz z histogramami bez konieczności sporządzania wydruku | Tak |  |
| 9 | Wydruk wyniku na zewnętrznej drukarce komputerowej | Tak |  |
| 10 | Analizator wyposażony w zewnętrzny czytnik kodów kreskowych. | Tak |  |
| 11 | Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli laboratoryjnej Standlab | Tak |  |
| 12 | Możliwość podłączenia analizatora do lokalnej sieci komputerowej na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 13 | Oprogramowanie własne analizatora oraz instrukcja obsługi w języku polskim obejmujące wszystkie procedury w tym techniczno-eksploatacyjne oraz moduł kontroli jakości z obliczeniami statystycznymi i wykresami Levy-Jenningsa | Tak |  |
| 14 | Możliwość definiowania przez operatora 20 różnych zestawów wartości referencyjnych | Tak |  |
| 15 | Wewnętrzna baza danych zawiera min. 1500 wyników z histogramami | Tak |  |
| 16 | Złącze USB umożliwiające archiwizację wyników pacjentów wraz z histogramami na zewnętrznym nośniku typu pendrive | Tak |  |
| 17 | Rozbudowany system flag i alarmów | Tak |  |
| 18 | Monitorowanie zużycia odczynników z możliwością ich swobodnej wymiany | Tak |  |
| 19 | Minimalne zakresy liniowości pomiaru dla parametrów: WBC do 100 x 103/mm3 RBC do 8 x 106/mm3 HGB do 24 g/dl HCT do 70% PLT do 2000 x 103/mm3 | Tak |  |
| 20 | Wymagana min. dot. precyzji (% CV) dla oznaczanych parametrów: WBC <2,5% RBC <2,0 % HGB <1,5% HCT <2,0% PLT <5,0% LYM% <5,0% MON% <10,0% GRA% <3,0% | Tak |  |
| 21 | Znak CE na urządzenie | Tak |  |
| 22 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak |  |
| 23 | Odczynniki całkowicie bezcyjankowe | Tak |  |
| 24 | Producent analizatora i dystrybutor posiada udokumentowane ISO 13485 | Tak |  |
| 25 | Autoryzowany serwis przez producenta aparatu | Tak |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru.

Na potwierdzenie, że zaoferowany aparat jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy szczegółowy opis oferowanego aparatu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry                       i funkcje Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

……………………………………………………………                                              Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela