## Załącznik nr 5

Urządzenie do wykonywania biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią – szt. 1

Wykonawca/Producent .................................................

Nazwa-model/typ .........................................................

Numer katalogowy .......................................................

Kraj pochodzenia .........................................................

Rok produkcji 2016

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | Podać/określić/słowem „tak” potwierdzić spełnienie parametru | Ocena w punktach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do biopsji mammotomicznej. Jednostka modułu kontrolnego z wbudowaną pompą próżniową i elektroniką kontrolno- sterującą do biopsji próżniowej z automatycznym przesuwem pobieranych fragmentów tkankowych w pojemnik umożliwiający wzrokową kontrolę poszczególnych wycinków oraz funkcją przepłukiwania loży biopsji. | Tak |  | n.d. |
| 2. | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016 | Tak |  | n.d. |
| 3. | Zasilanie sieciowe 230V, +/-10% 50Hz | Tak |  | n.d. |
| 4. | Opcja podtrzymania stałego podciśnienia celem zapewnienia czystości sondy i loży biopsyjnej w czasie przerwy w zabiegu | Tak |  | n.d. |
| 5. | Obsługa urządzenia przy pomocy interfejsu na ekranie dotykowym monitora w języku polskim | Tak |  | n.d. |
| 6. | Dwa tryby prędkości pracy noża | Tak |  | n.d. |
| 7. | Regulowana siła ssania | Tak |  | n.d. |
| 8. | Możliwość podłączenia igieł biopsyjnych w rozmiarze co najmniej 10G i 8G | Tak |  | n.d. |
| 9. | Możliwość podania znieczulenia w trakcie biopsji bez konieczności wyciągania igły z piersi | Tak |  | n.d. |
| 10. | Siła próżni modułu kontrolnego co najmniej 18,5-26 inHg | Tak |  | n.d. |
| 11. | System rotacyjny noża tnącego | Tak |  | n.d. |
| 12. | Prędkość rotacyjna noża tnącego: min. 873 obrotów na minutę | Tak |  | n.d. |
| 13. | Regulowana głośność i jasność ekranu modułu kontrolnego | Tak |  | n.d. |
| 14. | Zintegrowany z igłą system zarządzania próbkami składający się z co najmniej 12 komór na pobrane próbki | Tak |  | n.d. |
| 15. | Podgląd ostatnio pobranej próbki celem kontroli wizualnej oraz możliwość wyboru jednego z czterech miejsc podglądu | Tak |  | n.d. |
| 16. | Możliwość natychmiastowego zatrzymania noża tnącego w każdym momencie biopsji | Tak |  | n.d. |
| 17. | Regulacja wielkości komory biopsyjnej w tej samej igle bez wyjmowania igły z piersi: komora pełna, komora 18 mm i komora 12 mm | Tak |  | n.d. |
| 18. | Skalpelowy system wprowadzania igły | Tak 10 pkt. Nie 0 pkt. |  |  |
| 19. | Sterowanie ruchem noża biopsyjnego za pomocą dwóch opcji do wyboru : przycisków nożnych lub pilota ręcznego i bezpośrednio na uchwycie rękojeści. | 2 zakresy - 10 pkt. 1 zakres - 0 pkt. |  |  |
| 20. | Moduł kontrolny wspomagany dwiema liniami podciśnienia: osiową i boczną. | 2 zakresy - 10 pkt. 1 zakres - 0 pkt. |  |  |
| 21. | Igły biopsyjne w rozmiarach 8G (15 szt.) i 10G (15 szt.) | Tak |  | n.d. |
| 22. | Znaczniki tkankowe 8G (15szt), 10G (15szt.) | Tak |  | n.d. |
| 23. | Pojemnik próżniowy- 20szt. | Tak |  | n.d. |
| 24. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia. | Tak |  | n.d. |
| 25. | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  | n.d. |
| 26. | W okresie gwarancji przeglądy okresowe bezpłatne wraz z wymianą części zużywalnych (nie dotyczy materiałów zużywalnych wykorzystywanych przy wykonywaniu biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią) przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej, | Tak |  | n.d. |
| 27. | Dostępność wyposażenia i części zamiennych minimum 6 lat | Tak |  | n.d. |
| 28. | Bezpłatne szkolenie personelu Zamawiającego, na koszt własny, dla lekarzy, personelu medycznego, oraz pracowników Działu Technicznego (dla pracowników Działu Technicznego szkolenie podstawowe techniczne) udokumentowane stosownym zaświadczeniem potwierdzonym podpisem uczestników. | Tak |  | n.d. |
| 29. | Instrukcje obsługi w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim, kartę eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny) dołączoną do dostawy, z dokonanym wpisem do paszportu technicznego o stanie urządzenia i rozpoczęciu eksploatacji (wymagane przy dostawie sprzętu) | Tak |  | n.d. |
| 30. | Wyświetlanie kodu błędu urządzenia na wyświetlaczu aparatu w przypadku awarii. | Tak |  | n.d. |
| 31. | Czas dostawy sprzętu od momentu podpisania umowy max. 8 tygodni | 4-8 tygodni – 0 pkt. do 4 tygodni –10 pkt. |  |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, dołączy, na wezwanie, szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |