CECHY SYSTEMU:

Producent: …………………………..……………..….

Typ: ……………………………….….……..…….…..

Model:  ……………………………..…………………

Rok produkcji: ……………………..…...……………..

Zestawienie warunków granicznych

Zintegrowanego systemu immuno – biochemicznego.

| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zintegrowany system immuno-biochemiczny umożliwiający wykonanie badań z tej samej próbki, bez potrzeby manualnego przenoszenia próbki między modułami – biochemicznym i immunochemicznym. | Tak |  |
| 2. | System wolnostojący i jego części składowe, rok produkcji nie starszy niż 2012. | Tak |  |
| 3. | Zasilacz UPS jako wyposażenie systemu. | Tak |  |
| 4. | Stacja uzdatniania wody jako wyposażenie systemu – jeśli jest wymagana do pracy systemu. | Tak |  |
| 5. | Oferent jest zobowiązany do podłączenia oferowanego sprzętu ze szpitalnym systemem informatycznym InfoMedica (dwustronna komunikacja). | Tak |  |
| 6. | System wyposażony w komputery zewnętrzne. | Tak |  |
| 7. | Barkodowa identyfikacja odczynników, próbek. | Tak |  |
| 8. | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału w systemie zintegrowanym. | Tak |  |
| 9. | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora w temperaturze zgodnej z rekomendacjami producenta. | Tak |  |
| 10. | Automatyczne wykonywanie oznaczeń pilnych przed rutynowymi. | Tak |  |
| 11. | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów eksploatacyjnych w analizatorach. | Tak |  |
| 12. | Ilość pozycji dla próbek badanych minimum 150, z możliwością ciągłego ich dostawiania. | Tak |  |
| 13. | Wydajność łączna części biochemicznej minimum 600 oznaczeń/h wraz z ISE Wydajność części immunochemicznej minimum 150 oznaczeń/h. | Tak |  |
| 14. | Oferent zabezpiecza wszelkie konieczne do wykonania badań kalibratory, materiały kontrolne, materiały zużywalne (kuwety, naczynka, końcówki itp. w zależności od wymagań systemu) w ilości zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi oferowanych systemów analitycznych. | Tak |  |
| 15. | Program wewnętrznej kontroli jakości i wiarygodności wyników w oparciu o reguły Westgarda, opracowanie statystyczne wyników, graficzna prezentacja wyników na monitorze analizatora, archiwizacja wyników kontroli z możliwością wydruku raportów. | Tak |  |
| 16. | Gotowość do pracy 24 godz. na dobę. | Tak |  |
| 17. | Bezobsługowe elektrody do oznaczania Na, K – wymieniane niezależnie. | Tak |  |
| 18. | W przypadku wprowadzonych w trakcie umowy testów nowych oraz zastępowanych nowszymi adaptacjami, możliwość wykorzystania ich w aparacie i systemie. | Tak |  |
| 19. | Oferent zapewni w czasie umowy przetargowej udział w programie zewnętrznej oceny jakości badań laboratoryjnych kontroli międzynarodowej: RIQAS dla: Chemia kliniczna co 2tyg.; Białka specyficzne co 2 tyg.; Hb glikowana 1 x w mies; Cardiac 2 x mies; Immunologia Immunologia oznacz. Specjalistyczne Labquality dla: bilirubina noworodkowa – 3 x w roku alkohol, toxoplazmoza, CMV, Hbs-antygen, a-HCV, a-HBs, a-HIV; - 1 x w roku. | Tak |  |
| 20. | Bezpłatny serwis techniczny i aplikacyjny przez cały okres trwania umowy – wszystkie koszty związane z naprawami, wymianą podzespołów, okresowych przeglądów technicznych oraz wszystkie części i akcesoria nieuwzględnione w arkuszu asortymentowo-cenowym. | Tak |  |
| 21. | Instalacja, wkomponowanie w pracownię Laboratorium, uruchomienie analizatora i szkolenie personelu laboratoryjnego w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników na koszt oferenta. | Tak |  |
| 22. | Wymagany system / rozwiązanie zabezpieczające zastępcze (awaryjne) wykonywanie w siedzibie zamawiającego metodą chemiluminescencji następujących testów: troponina, TSH i prokalcytonina i HCG. | Tak |  |
| 23. | Wymagany backup do badań biochemicznych pracujący na tych samych odczynnikach co analizator podstawowy. | Tak |  |
| 24. | Konserwacja, wymiana filtrów w stacji uzdatniania wody zgodnie z zaleceniami producenta na koszt oferenta. | Tak |  |
| 25. | Monitor komputerowy z ramieniem. | Tak |  |
| 26. | Odbiór opakowań po substancjach zaklasyfikowanych jako niebezpieczne na koszt oferenta. | Tak |  |
| 27. | Prokalcytonina firmy Brahms | Tak |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, dołączy, na wezwanie, szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany będziet potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

| Lp. | Parametry oceniane | Punktacja | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czas konserwacji codziennej systemu | do 20 min – 10 pkt, do 30 min- 5 pkt, pow. 30 min – 0 pkt |  |
| 2. | Maksymalny czas uzyskania wyniku immunochemicznego | do 30 min – 10 pkt; do 40 min – 5 pkt; pow. 40 min – 0 pkt; |  |
| 3. | Czas uzyskania wyniku Troponiny | do 12 min – 12 pkt, do 20 min – 6 pkt, pow. 20 min – 0 pkt |  |
| 4. | Czujnik poziomu cieczy, skrzepu, spienienia próbki i odczynnika (moduł biochemiczny) | TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| 5. | Kalibracja i rekalibracja przy użyciu nie więcej niż dwóch kalibratorów | 2 kalibratory - 10 pkt, 2-4 kalibratorów – 5 pkt powyżej 4 – 0 pkt. |  |
| 6. | Eliminacji kontaminacji - jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników. | TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| 7. | Odczynniki do TSH, FT4, FT3 posiadające określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych. | TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |