Załącznik nr 5

Producent………….……..….

Typ…………………………..

Model ………………………

Rok produkcji…………..…..

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO

| L.p. | Parametry graniczne | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat nie starszy niż z 2013 roku. Analizator, odczynniki, materiały kontrolne posiadają znak CE | TAK |  |
| 2 | Analizator z rozdziałem WBC na 5 populacji (dodatkowo młode niedojrzałe komórki oraz możliwość oznaczania i raportowania na wyniku frakcji atypowych limfocytów) oraz retikulocyty | TAK |  |
| 3 | Możliwość zgłoszenia awarii 24 godziny na dobę 365 dni w roku | TAK |  |
| 4 | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego)-maksimum 24 godz. od zgłoszenia Czas trwania naprawy -nie dłuższy niż 3 dni. | TAK |  |
| 5 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim lub z intuicyjnym oprogramowaniem w języku angielskim oraz instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 6 | Analizator posiada automatyczną możliwość wyboru trybu oznaczenia próbki CBC lub CBC/DIFF | TAK |  |
| 7 | Różnicowanie WBC- wszystkie parametry oznaczane, nie wyliczane. Wyniki w % oraz # | TAK |  |
| 8 | Objętość aspirowanej próbki max.: 100 µl | TAK |  |
| 9 | Szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i interpretacji wyników | TAK |  |
| 10 | Odczynniki bezcyjankowe, pozbawione substancji toksycznych wymagających dodatkowej procedury utylizacyjnej, takich jak glikol etylenowy i metanol. | TAK |  |
| 11 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie | TAK |  |
| 12 | Wykonywanie badań w systemie automatycznym z podajnikiem i manualnie. | TAK |  |
| 13 | Możliwość dostawiania próbek do podajnika w trakcie pracy analizatora | TAK |  |
| ​​14 | Automatyczne mieszanie próbek przed aspiracją w trybie pracy z podajnikiem | TAK |  |
| 15 | Zarządzanie odczynnikami- szacowanie przez system zużycia odczynników i możliwość kontroli ilości odczynników w dowolnym czasie | TAK |  |
| 16 | UPS | TAK |  |
| 17 | Analizator wyposażony w system kontroli jakości z możliwością graficznej prezentacji wyników | TAK |  |
| 18 | Ilość zaoferowanej krwi kontrolnej uwzględnia termin trwałości po otwarciu probówki | TAK |  |
| 19 | Dwukierunkowa transmisja z LIS | TAK |  |
| 20 | Automatyczne czyszczenie igły pobierającej (wewnętrzne i zewnętrzne) | TAK |  |
| 21 | Wewnętrzny i zewnętrzny czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 22 | Kontrola jakości on-line obejmująca dzienną wewnętrzną i międzylaboratoryjną KJ | TAK |  |
| 23 | Podłączenie analizatora do sieci informatycznej szpitala na koszt oferenta | TAK |  |
| 24 | Aparat wyposażony w komputer + monitor | TAK |  |
| 25 | Urządzenie drukujące, kserujące i skanujące dokumenty | TAK |  |
| 26 | Udział w programie szkoleniowym Hematimage (rozmazy) przez okres użytkowania analizatora, kontroli Labqality (OB,retikulocyty) | TAK |  |
| 27 | Akredytowany serwis producenta analizatora potwierdzony certyfikatem. Bezpłatny serwis gwarancyjny przez cały okres trwania umowy. Bezpłatny serwis gwarancyjny uwzględniający dojazd serwisanta, koszty naprawy, wymiany podzespołów i części oraz walidację analizatora i UPS zakończone wystawieniem zaświadczenia o stanie technicznym urządzenia przez cały okres trwania umowy. | TAK |  |
| 28 | Wykonawca zapewni, przynajmniej jeden raz w roku dla nowego analizatora i dwa razy w roku dla używanego ,wykonanie okresowych przeglądów i konserwacji wraz z UPS na własny koszt przez czas trwania umowy. | TAK |  |
|  | PARAMETRY OCENIANE | TAK |  |
| 29 | Retikulocyty oznaczane metodą automatyczną lub półautomatyczną | TAK | Metoda automatyczna -10 pkt metoda półautomatyczna-0 pkt |
| 30 | Wydajność aparatu co najmniej 70 oznaczeń na godzinę | TAK | 70 oznaczeń na godzinę-0 pkt >70 oznaczeń na godzinę- 10 pkt |
| 31 | Możliwość wykonywania oznaczeń CBC w płynach z jam ciała | TAK | 5 pkt |
| 32 | Sygnalizacja niskiego poziomu odczynników oraz wypełnienia pojemnika na odpady | TAK | 5pkt |
| 33 | Możliwość pracy z użyciem probówek różnego typu | TAK | 5 pkt |
| 34 | Automatyczny podajnik dostosowany do różnego typu zamkniętych systemów pobierania krwi. | TAK | 50 próbek-5 pkt mniej niż 50-0 pkt |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów granicznych analizatora spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, dołączy, na wezwanie, szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

………………………………………………………………

(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)