## Załącznik nr 6

APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY Z KOAGULACJĄ ARGONOWĄ

PRZEZNACZONY DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM – 1 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | PARAMETRY | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| DANE TECHNICZNE |
|  | Urządzenie przeznaczone do cięcia i koagulacji oraz koagulacji argonowej w zabiegach endoskopowych. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. | TAK |  |
|  | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz +/- 10%. | TAK |  |
|  | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe. Klasa I CF. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów. | TAK |  |
|  | Aparat z wewnętrznym modułem argonowym (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania. | TAK |  |
|  | Wewnętrzny układ symulujący podłączenie pacjenta, który każdorazowo po włączeniu aparatu testuje kalibrację toru mocy, gwarantując prawidłowy dobór mocy podczas zabiegu. | TAK |  |
|  | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego. | TAK |  |
|  | Czytelny kolorowy, ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy 5,7’’. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji jasności ekranu w 10-o stopniowej skali. | TAK |  |
|  | Komunikacja w języku polskim. | TAK |  |
|  | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. | TAK |  |
|  | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem oraz komunikatem na ekranie. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w 2 niezależne wyjścia z rozpoznawaniem podłączonych instrumentów: dla narzędzi argonowych dla narzędzi mono / bipolarnych nieargonowych. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – 4 poziomy (bez możliwości całkowitego wyciszenia). | TAK |  |
|  | Widok aktualnie aktywowanego trybu pracy na ekranie głównym aparatu. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja akustyczna aktywowanego trybu pracy. | TAK |  |
|  | Aktywacja funkcji cięcia, koagulacji oraz plazmy argonowej przy użyciu jednego 3-przyciskowego włącznika nożnego. | TAK |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. | TAK |  |
|  | Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na butlę argonową (5L / 10L) oraz koszykiem na akcesoria. | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim. | TAK |  |
| PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA |
|  | Aparat wyposażony w system automatycznego doboru mocy wyjściowej cięcia i koagulacji w zależności od parametrów tkanki, szybkości cięcia oraz elektrody. | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej cięcia endoskopowego w zakresie 0-400W. | TAK |  |
|  | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia i koagulacji monopolarnej. | TAK |  |
|  | Minimum 4 tryby cięcia, w tym tryby do zabiegów polipektomii, papillotomii oraz mukozektomii. | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej w zakresie 0-160W. | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej endoskopowej w zakresie 0-40W. | TAK |  |
|  | Minimum 2 rodzaje koagulacji monopolarnej w tym koagulacja przeznaczona do zabiegów endoskopowych | TAK |  |
|  | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego rodzaju koagulacji monopolarnej kontaktowej | TAK |  |
|  | Koagulacja plazmą argonową z mocą do 40W | TAK |  |
|  | Min. 2 rodzaje koagulacji plazmą argonową w tym koagulacja pulsacyjna | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu. | TAK |  |
|  | Informacja o podłączonym instrumencie widoczna na aktywnym panelu sterowania. | TAK |  |
|  | Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla plazmy argonowej. | TAK |  |
|  | Regulacja przepływu argonu w zakresie od 0,5 do 2,5l/min. z krokiem co 0,1 l/min. | TAK |  |
|  | Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed aktywacją plazmy argonowej. | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE |
|  | Włącznik nożny 3-przyciskowy do aktywacji cięcia, koagulacji i plazmy argonowej) – 1 szt. | TAK |  |
|  | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego - 50szt. | TAK |  |
|  | Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wielorazowy kabel do podłączenia elektrody argonowej giętkiej dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi –1 szt. | TAK |  |
|  | Wielorazowa elektroda argonowa giętka, długość 2.2m, średnica 2.3mm, w komplecie z adapterem do czyszczenia -1 szt. | TAK |  |
|  | Butla argonowa 5L – 1szt. | TAK |  |
|  | Reduktor argonowy – 1szt. | TAK |  |
|  | Wielorazowy kabel do podłączenia pętli do polipektomii/papillotomii dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi –1 szt. | TAK |  |
| SERWIS I GWARANCJA |
|  | Gwarancja na aparat min. 36 miesięcy | TAK |  |
|  | Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Bezpłatne szkolenie użytkowników poświadczone certyfikatem | TAK |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty

....................................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela