SPSZOZ/        707       /2013                        	                              	                	Lębork, dn. 19.04.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/UE/24/13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywną dostawę odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu immunochemiczno – biochemicznego do Laboratorium Analitycznego SPS ZOZ w Lęborku.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający wyjaśnia, iż uległy zmianie odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1 dotyczy załącznika nr 5

Czy Zamawiający wymaga ujęcia w ofercie naczynek do zawieszania surowicy? Jeśli tak, to w jakiej ilości?

- Zamawiający wymaga ujęcia w ofercie naczynek do zawieszania surowicy w ilości 2000 szt. Ponadto Zamawiający informuje, ze obecnie pracuje w systemie bezpiecznym pobierania krwi firmy Sarstedt.

Pytanie nr 2 dotyczy załącznika nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza, aby przy kalkulowaniu ilości opakowań kalibratorów do oznaczeń immunochemicznych uwzględnić porcjowanie i mrożenie kalibratorów, o ile taka praktyka nie jest wyraźnie wykluczona w informacji producenta dotyczącej danego kalibratora?

- Zamawiający dopuszcza, aby przy kalkulowaniu ilości opakowań kalibratorów do oznaczeń immunochemicznych uwzględnić porcjowanie i mrożenie kalibratorów, o ile taka praktyka nie jest wyraźnie wykluczona w informacji producenta dotyczącej danego kalibratora.

Pytanie nr 3 dotyczy załącznika nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza, aby przy kalkulowaniu ilości opakowań odczynników uwzględnić możliwość wykorzystania odczynnika do daty ważności po upływie jego gwarantowanego okresu stabilności na pokładzie, dla testów, dla których taka możliwość jest przewidziana?

- Zamawiający dopuszcza, aby przy kalkulowaniu ilości opakowań odczynników uwzględnić możliwość wykorzystania odczynnika do daty ważności po upływie jego gwarantowanego okresu stabilności na pokładzie dla testów, dla których taka funkcjonalność jest dostępna w oprogramowaniu analizatora i jest zgodna z zapisami Instrukcji obsługi

Pytanie nr 4 dotyczy załącznika nr 5 - Odczynniki do badań biochemicznych - pkt 32

Czy Zamawiający dopuści zamiast testu UIBC, równoważny test IBCT / TIBC - Całkowita zdolność wiązania żelaza?

Opierając się na danych literaturowych można z pewnością powiedzieć, że testy te mają równocenną wartość diagnostyczną w kontekście oceny metabolizmu żelaza w organizmie. Zarówno UIBC jak i TIBC można obliczyć mając oznaczoną wartość stężenia w surowicy jednego z nich oraz stężenia żelaza w/g poniższych wzorów:

UIBC = TIBC – Fe

TIBC = UIBC + Fe

Wyliczeń tych dokonuje automatycznie analizator i na wyniku raportowany jest parametr oczekiwany przez użytkownika.

Dodatkowo należy nadmienić, że omawiany test występuje w przetargach, jako parametr z możliwością alternatywnego zaoferowania jako TIBC lub UIBC ze względu na:

- równoważną wartość diagnostyczną

- brak w ofercie głównych graczy rynkowych możliwości oferowania obu parametrów (Abbott - UIBC, Roche - UIBC, Johnoso&Johnson - TIBC, Siemens - TIBC, Beckman Coulter- UIBC na analizatorach serii AU i TIBC na analizatorach linii UniCel)

- możliwość raportowania na wyniku dowolnego parametru (TIBC lub UIBC) bez względu na to czy oznaczano tylko jeden z w/w testów.

- test UIBC nie stanowi produktu innowacyjnego i nie wykazuje żadnych cech przewagi nad wartością testu TIBC.

Utrzymanie w SIWZ wymogu zaoferowania tylko testu do oznaczania UIBC uniemożliwia złożenie oferty wielu potencjalnym Oferentom, bez podstaw merytorycznych i ekonomicznych. Powoduje to nieuzasadnione ograniczenie konkurencyjności postępowania.

- Zamawiający dopuszcza test TIBC zamienny dla UIBC .

Pytanie nr 5 dotyczy załącznika nr 5 - Odczynniki do badań biochemicznych - zapis pod Tabelą

Prosimy o wyjaśnienie z jaką częstotliwością Zamawiający zamierza wykonywać kontrolę parametrów: IgA, IgG, IgM, Transferyny, UIBC, Etanolu, HbA1C.

- Zamawiający zamierza wykonywać kontrolę parametrów: HbA1C – 2 razy w tygodniu 1 poz. naprzemiennie; IgA, IgG, IgM, transferyny, UIBC/TIBC, etanolu – 1 x w tygodniu 1 poziom.

Pytanie nr 6 dotyczy wzoru umowy Par. 1 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „ Z zastrzeżeniem, że zmniejszenie w stosunku do ilości podanych w formularzu asortymentowo-cenowym nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa opcji zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyka jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy”. Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).

- Zamawiający informuje, że podając ilości wyrobów w Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 5, przewiduje tym samym całkowite ich wykorzystanie.

Pytanie nr 7 dotyczy wzoru umowy Par. 2 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego zapisu? Zamawiający jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za ich utylizację.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 dotyczy wzoru umowy Par. 4 ust. 3, par. 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby za datę zapłaty przyjęto dzień uznania środków na koncie Wykonawcy?

Spełnienie świadczenia pieniężnego następuje, gdy majątek wierzyciela powiększa się o wartość odpowiadającą wartości zobowiązania, co potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z 12 lipca 1996 r. (sygn. akt II CRN 79/96), zgodnie z którym: "(..) w rozliczeniach bezgotówkowych za chwilę otrzymania zapłaty przez wierzyciela uważać trzeba chwilę uznania jego rachunku bankowego".

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 dotyczy wzoru umowy Par. 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności na 30 dni? Zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych  (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2003 r.) jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku - do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

  - Zgodnie z ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2003.139.1323.z późn. zm.) jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego (art. 5 ustawy). Wyłącznie przez strony tego obowiązku jest nieważne (art. 9 ustawy). Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach określających termin zapłaty dłuższy niż 30 dni.

Z powyższego wynika, iż ustalenie terminu dłuższego niż 30 dni nie jest przez prawo zakazane, jednak w takim przypadku dłużnik musi liczyć się z obowiązkiem zapłaty odsetek ustawowych na zasadach określonych w przytoczonym przepisie.

Zmiana w przypadku dostawy objętej przedmiotowym przetargiem terminu płatności z 90 dni na 30 dni nie jest, więc z punktu widzenia prawa konieczna, jednak w takim przypadku (o ile dostawca dostarczy towar i przedłoży fakturę) należy liczyć się z obowiązkiem zapłaty odsetek ustawowych już od 31 dnia.

Pytanie nr 10 dotyczy Par. 6 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: W przypadku opóźnień w płatnościach Zamawiającego o okres przekraczający 60 dni od daty wymagalności Wykonawca uprawniony jest do cesji wierzytelności, pod warunkiem poinformowania Zamawiającego o zamiarze dokonania cesji, co najmniej na 14 dni przed dokonaniem cesji wierzytelności.

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie nr 11 dotyczy Par. 7 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu na 3 dni robocze?

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie nr 12 dotyczy Par. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie przysługiwało po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy, z wyznaczeniem dodatkowego minimum 2-dniowego terminu?

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie nr 13 dotyczy Par. 9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia „Wykonawca płaci Zamawiającemu” na „Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty”?

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie nr 14 dotyczy Par. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”?Kara umowna ma  na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna oraz prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń. Ponadto, w razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych na podstawie par. 9 ust.2

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie nr 15 dotyczy Par. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do żądania zapłaty kar umownych przysługiwało w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do ich naliczenia?

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie nr 16 dotyczy Par. 10 ust. 2 pkt 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia na: „W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w zakresie zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według nowej stawki. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.”

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie nr 17 dotyczy informacji i wymagań dodatkowych oraz Załącznika nr 5.

Czy Zamawiający dopuści naprzemienne przechowywanie odczynników po otwarciu na pokładzie analizatora i w lodówce poza analizatorem? Takie rozwiązanie zapobiegnie stratom odczynnikowym i pozwoli na optymalne skalkulowanie oferty.

- Zamawiający dopuszcza naprzemienne przechowywanie odczynników po otwarciu na pokładzie analizatora i w lodówce poza analizatorem.

Pytanie nr 18 dotyczy Załącznika nr 5 Lp.6. i pozostałe załączniki w których mowa o Anty-HIV (combo).

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli możliwość oznaczania HIV testem jakościowym IV generacji; który oznacza zarówno antygen p24 oraz przeciwciała przeciwko HIV-1 i HIV-2.

- Zamawiający ma na myśli możliwość oznaczania HIV testem jakościowym IV generacji , który, oznacza  zarówno antygen p24 oraz przeciwciała przeciwko HIV-1 i HIV-2

Pytanie nr 19 dotyczy Załącznika nr 5 Lp.7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenia oferty na BNP lub NT-proBNP?  Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zarówno BNP jak i NT-proBNP są klinicznie równocenne w diagnostyce kardiologicznej.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania  BNP lub NT-proBNP.

Pytanie nr 20 dotyczy Lp.17.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli oznaczanie prokalcytoniny na oferowanym systemie w pełni automatyczną metodą ilościową.

- Zamawiający ma na myśli oznaczanie procalcytoniny w pełni automatyczną metodą ilościową.

Pytanie nr 21 dotyczy Lp.23.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby jakość oferowanego testu do oznaczania troponiny była zgodna z  zaleceniami i wymogami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (błąd precyzji dla 99 percentyla stężeń u osób zdrowych był nie większy niż 10% CV)?

- Zamawiający wymaga testu do oznaczania troponiny zgodnie z zaleceniami i wymogami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego  (błąd precyzji dla 99 percentyla  stężeń u osób zdrowych był nie większy  niż 10%CV).

Pytanie nr 22 dotyczy Załącznika nr 5.Częstotliwości wykonywania badań kontrolnych.

Prosimy o wyjaśnienie czy dla parametrów: anty-HBc, anty-HBs, anty-HCV, anty-HIV (combo), HBs-antygen, Zamawiający zakłada wykonanie oznaczeń kontrolnych na dwóch poziomach po każdej kalibracji?

- Zamawiający zamierza wykonywać kontrolę parametrów: Anty-HBc po kalibracji 2 x w mies.każdy poziom, Anty-HBs po kalibracji 2 x w mies.każdy poziom, Anty-HCV po kalibracji 2 x w mies.każdy poziom, Anty-HIV (combo) po kalibracji 2 x w mies.każdy poziom, Hbs-antygen po kalibracji 2 x w mies.każdy poziom.

Pytanie nr 23 dotyczy parametrów ocenianych. Lp.4.

Prosimy o odstąpienie od oceny wskazanego wymogu, ponieważ nie jest on spójny z oczekiwaniami Zamawiającego opisami w Załączniku nr 6 Parametry graniczne Lp.9, gdzie Zamawiający oczekuje „Chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora w temp. zgodnej z rekomendacjami producenta.” Oferowane przez nas rozwiązanie nie wykorzystuje temp. standardowej lodówki, co nie wpływa jednak na obniżenie jakości stosowanych odczynników.

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24 dotyczy parametrów ocenianych. Lp.12.

Prosimy o zmianę punktacji na: warunek spełniony dla wszystkich testów- 10 pkt; brak dla 1 testu – (-1 pkt)

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25 dotyczy Załącznika nr 5.

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test TSH był, zgodnie z wytycznymi międzynarodowych towarzystw endokrynologicznych i NACB, testem 3 generacji, o czułości funkcjonalnej nie gorszej niż 0,02 mIU/L?

- Zamawiający oczekuje do oznaczeń TSH testu 3 generacji tzn. testu o czułości funkcjonalnej nie gorszej niż 0,02mlU/L przy współczynniku zmienności ( CV )  ≤ 20%.

Pytanie nr 26 dotyczy Załącznika nr 5. p. 24

Prosimy o uściślenie i potwierdzenie, że oznaczenia testów troponina i TSH wykonywane  na systemie zastępczym w siedzibie zamawiającego metodą chemiluminescencji mają być kompatybilne z oznaczeniami tych testów na systemie zintegrowanym  (co najmniej w zakresie czułości testów i wartości referencyjnych), co pozwoli na pełne porównywanie wyników z obu systemów, uniknięcie ryzyka błędnej interpretacji wyników przez lekarzy, a co za tym idzie uniknięcia ryzyka wystąpienia incydentów medycznych?

- Zamawiający określa kompatybilność między testami TSH i Troponiny w systemie zintegrowanym i zastępczym na poziomie zgodności generacji testów: Troponina ultraczuła  (zgodna z wymogami miedzynarodowych towarzystw kardiologicznych), TSH 3 generacji (czułość ≤0,02mlU/L przy CV% ≤20) na obu systemach.

Pytanie nr 27 dotyczy Załącznika nr 6, pkt 27

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu zintegrowanego immuno- biochemicznego dla którego zastosowano zespolone sterowanie komputerowe, z 1 stanowiska, wykorzystując monitor komputerowy stojący na biurku Operatora ?

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu zintegrowanego immuno - biochemicznego, dla którego zastosowano zespolone sterowanie komputerowe, z 1 stanowiska, wykorzystując monitor komputerowy stojący na biurku Operatora pod  warunkiem spełnienia wszystkich wymagań granicznych dla systemu zintegrowanego. Monitor komputerowy z ramieniem dostarczony  niezależnie.

Pytanie nr 28 dotyczy Załącznika nr 6

Z uwagi na wymóg zaoferowania Back-upu dla testów Troponina i TSH w technice chemiluminescencji prosimy o określenie procentowego udziału testów wykonywanych na systemie Beck-up w ofercie? Pozwoli to na prawidłowe oszacowanie oferty.

- Procentowy udział dla backupu w ofercie: Troponina – 5%; TSH – 5%.

Pytanie nr 29 dotyczy Załącznika nr 6

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane analizatory wykonujące oznaczenia Troponiny (główny i back-up) podawały wyniki badania w formie ilościowej, w pełnych zakresach pomiarowych podanych w ulotkach odczynnikowych, oraz czy wymaga, aby oferowany test Troponina posiadał wartość odchylenia CV < 10% dla wartości 99 percentyla populacji zdrowej, zgodnie z wymogami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i przeznaczony był do stratyfikacji ryzyka, co jest potwierdzone w ulotkach odczynnikowych producenta?

- Zamawiający wymaga spełnienia powyższych warunków dla testu Tropiny.

Pytanie nr 30 dotyczy §3 Projektu umowy.

Prosimy o wydłużenie czasu instalacji do 5 tygodni.

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie nr 31 dotyczy § 4 i § 5 Projektu umowy.

W związku z zapisem w par. 5 ust. 3 pkt 1 prosimy o zmianę doprecyzowującą, że wynagrodzenie netto nie może ulec zmianie, zaś wynagrodzenie brutto może się zmienić w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie nr 32 dotyczy §5 ust. 6 Projektu umowy.

Prosimy o usunięcie zapisu.  Polityka handlowa Wykonawcy, w tym udzielanie rabatów i upustów ma charakter zindywidualizowany i dotyczy w najróżniejszej formie różnych klientów, i jest prowadzona przy uwzględnieniu najróżniejszych kryteriów, w tym dotyczących zakresu sprzedaży, ilości sprzedaży, okresów trwania umowy, warunków umów itp. itd. Stosowanie upustów wobec jednego Klienta nie może mieć przełożenie na obowiązek zastosowania takich samych upustów w innej części Polski, przy całkowicie różnych okolicznościach faktycznych.

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie nr 33 dotyczy §6 Projektu umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności na 30 dni?

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

  - Zgodnie z ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2003.139.1323.z późn. zm.) jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego (art. 5 ustawy). Wyłącznie przez strony tego obowiązku jest nieważne (art. 9 ustawy). Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach określających termin zapłaty dłuższy niż 30 dni.

Z powyższego wynika, iż ustalenie terminu dłuższego niż 30 dni nie jest przez prawo zakazane, jednak w takim przypadku dłużnik musi liczyć się z obowiązkiem zapłaty odsetek ustawowych na zasadach określonych w przytoczonym przepisie.

Zmiana w przypadku dostawy objętej przedmiotowym przetargiem terminu płatności z 90 dni na 30 dni nie jest, więc z punktu widzenia prawa konieczna, jednak w takim przypadku (o ile dostawca dostarczy towar i przedłoży fakturę) należy liczyć się z obowiązkiem zapłaty odsetek ustawowych już od 31 dnia.

Pytanie nr 34 dotyczy § 6 ust. 5 Projektu umowy.

Prosimy o usunięcie fragmentu zapisu od słów „oraz zawierania….” – zapis ten wykracza znacznie poza uregulowanie, które ustawodawca przewidział w art. 54 ustawy o działalności leczniczej, i poza ograniczenia tam wskazane; dalsze ograniczenia mogą być uznane za niezgodne z zasadą swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie nr 35 dotyczy § 9 ust 1 Projektu umowy.

Kary umowne są formą odszkodowania i nie podlegają jako takie podatkowi VAT, w związku z powyższym prosimy o zmianę na „netto”

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie nr 36 dotyczy § 9 ust 2 Projektu umowy

Prosimy o dodanie zapisu „Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do 30% wartości netto umowy, określonej w § 5 ust. 1. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie nr 37 dotyczy

Zwracamy się z prośbą o podanie kosztu podłączenia 1 analizatora do istniejącego w Państwa placówce systemu informatycznego.

  - Oferent jest zobowiązany do podłączenia oferowanego sprzętu ze szpitalnym systemem informatycznym InfoMedica na własny koszt.

Pytanie nr 38 dotyczy Załącznika nr 6

W punkcie 6 Parametrów granicznych zintegrowanego systemu Zamawiający wymaga wyposażenia systemu w komputer zewnętrzny. Prosimy o uściślenie, czy chodzi o zewnętrzny komputer sterujący pracą analizatora, czy o jeszcze jeden, dodatkowy komputer zewnętrzny, niezależny od tego, który steruje pracą analizatora?

  - Zamawiający wymaga dodatkowego komputera, niezależnego od tego, który steruje pracą analizatora.

Pytanie nr 39 dotyczy Załącznika nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu HbA1C wymagającego manualnej obróbki próbki?

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 40 dotyczy  Załącznika nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora nie posiadającego na dziś w swoim menu testu Prokalcytonina, dla którego test ten jest w opracowaniu i będzie wprowadzony na rynek w ciągu kilku miesięcy od podpisania umowy przetargowej. Przy założeniu, że w okresie przejściowym oferent zapewni Zamawiającemu wykonanie tego badania w jego laboratorium inną metodą, na analizatorze VIDAS firmy BioMeriux (analizator ten znajduje się w laboratorium Zamawiającego i jest obecnie przez niego użytkowany).

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 41 dotyczy  Załącznika nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozwiązania awaryjnego wykonania testów TNI i TSH, polegającego na wykonywaniu tych badań (w czasie awarii analizatora głównego) na analizatorze VIDAS firmy BioMeriux (analizator ten znajduje się w laboratorium Zamawiającego i jest obecnie przez niego użytkowany)?

Pragniemy dodać, że każde inne rozwiązanie, polegające na zaoferowaniu jeszcze jednego, dodatkowego analizatora immunochemicznego, który musiałby być utrzymany w stanie gotowości, a służyłby tylko do wykonywania awaryjnego testów, w znacznym stopniu podniesie koszty i zwiększy wartość zadania.

Z punktu widzenia gospodarności i oszczędności kosztów rozwiązanie wykorzystujące istniejący analizator VIDAS jest optymalne.

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 42 dotyczy  Załącznika nr 5

Zamawiający określił schemat kontroli badań biochemicznych jako: „codziennie  na  2 poz. z wyjątkiem IgA, IgG, IgM, Transferyny, UIBC, Etanolu, HbA1C”. Prosimy o uściślenie ile razy w tygodniu i na ilu poziomach Zamawiający będzie kontrolował testy IgA, IgG, IgM, Transferyna UIBC, Etanol, HbA1C.

- Zamawiający zamierza wykonywać kontrolę parametrów: HbA1C – 2 razy w tygodniu 1 poz. naprzemiennie; IgA, IgG, IgM, transferyny, UIBC/TIBC, etanolu – 1 x w tygodniu 1 poziom.

Pytanie nr 43 dotyczy  Załącznika nr 5

Czy określając częstotliwość kontroli badań immunochemicznych, przykładowo dla F-T4 jako ” po kalibracji 2 poz.;5 raz w tyg. naprzemiennie k.poz.” Zamawiający miał na myśli wykonywanie kontroli zawsze po kalibracji na 2 poziomach oraz 5 razy w tygodniu na 1 poziomie (naprzemiennie raz kontrola wysoka, raz niska)?

- Zamawiający zamierza wykonywać kontrolę parametrów zgodnie ze zmienionym Załącznikiem nr 5 Arkusz asortymentowo – cenowy. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 44 dotyczy  Załącznika nr 5

Czy Zamawiający wymaga, by do podanych ilości badań na 24 miesiące oferenci doliczyli dodatkowe testy niezbędne do wykonania wymaganych w tym okresie kalibracji (zgodnie z zaleceniami metod) oraz kontroli (zgodnie z częstotliwością podaną przez Zamawiającego)?

- Zamawiający w Załączniku nr 5 Arkusz asortymentowo – cenowy zamieścił zapis, że podane ilości  badań  nie uwzględniają  kontroli  i  kalibracji oraz, że w ofercie należy uwzględnić wszelkie konieczne do wykonania badań kalibratory, materiały kontrolne, materiały zużywalne (kuwety, naczynka, końcówki itp. w zależności od wymagań systemu) w ilości zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi oferowanych systemów analitycznych oraz należy uwzględnić stabilność odczynników na pokładzie po otwarciu.

Pytanie nr 45 dotyczy  Załącznika nr 5

Czy Zamawiający wymaga, by analizator zapasowy do badań biochemicznych pracował na tych samych odczynnikach, kalibratorach, kontrolach, płynach roboczych i materiałach zużywalnych co analizator podstawowy?

- Zamawiający wymaga tych samych odczynników dla analizatora podstawowego i backupowego.

Pytanie nr 46 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy 30-dniowego terminu płatności dla wszystkich transakcji wynikających z umowy.

Uzasadnienie:

Dnia 1 stycznia 2004 r. weszła w życie ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. W myśl ustawy, jeżeli strony w umowie przewidziały termin płatności dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury.

Wobec powyższego nieuzasadnione jest udzielenie terminu płatności dłuższego niż 30 dni.

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

  - Zgodnie z ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2003.139.1323.z późn. zm.) jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego (art. 5 ustawy). Wyłącznie przez strony tego obowiązku jest nieważne (art. 9 ustawy). Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach określających termin zapłaty dłuższy niż 30 dni.

Z powyższego wynika, iż ustalenie terminu dłuższego niż 30 dni nie jest przez prawo zakazane, jednak w takim przypadku dłużnik musi liczyć się z obowiązkiem zapłaty odsetek ustawowych na zasadach określonych w przytoczonym przepisie.

Zmiana w przypadku dostawy objętej przedmiotowym przetargiem terminu płatności z 90 dni na 30 dni nie jest, więc z punktu widzenia prawa konieczna, jednak w takim przypadku (o ile dostawca dostarczy towar i przedłoży fakturę) należy liczyć się z obowiązkiem zapłaty odsetek ustawowych już od 31 dnia.

Pytanie nr 47 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty kart charakterystyk substancji niebezpiecznych na płycie CD?

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie, prosimy o wyrażenie zgody na złożenie kart charakterystyk substancji niebezpiecznych osobno, podpisanych tylko na pierwszej stronie.

- Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty kart charakterystyk substancji niebezpiecznych na płycie CD

Pytanie nr 48 dotyczy Projektu umowy

Prosimy o dodanie do par. 1 pkt. 2 wzoru umowy (zał. 4) zapisu: „niezrealizowane dostawy nie mogą przekroczyć 20% wartości umowy”.

- Zamawiający informuje, że podając ilości wyrobów w Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 5, przewiduje tym samym całkowite ich wykorzystanie.

Pytanie nr 49 dotyczy Projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stałość cen netto przez okres obowiązywania umowy?

- Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu w par. 5 ust. 2 w następujący sposób: „Wykonawca zobowiązuje się nie podwyższać cen jednostkowych netto odczynników i innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu przez cały okres obowiązywania umowy  licząc od dnia upływu terminu związania ofertą.

Pytanie nr 50 dotyczy Projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby nieodpłatny serwis i wymiana akcesoriów nie obejmowała przypadków wynikających z winy personelu obsługującego analizator?

- Zamawiający wyraża zgodę na to, aby nieodpłatny serwis i wymiana akcesoriów nie obejmowała przypadków wynikających z winy personelu obsługującego analizator. W związku z udzielona odpowiedzią zamawiający dokonał zmian zapisów Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia. Zmieniona Specyfikacja została umieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 51 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie folderów oferowanych produktów na płycie CD lub złożonych osobno, podpisanych tylko na pierwszej stronie?

- Zamawiający wymaga dostarczenie folderów oferowanych analizatorów i dopuszcza dostarczenie folderów oferowanych odczynników na płycie CD.

Pytanie nr 52 dotyczy Załącznika nr 5

Czy przez zapis codziennie na 2 poziomach Zamawiający rozumie wykonywanie badań według tego schematu 5 czy 7 razy w tygodniu?

- Zamawiający wymaga kontroli dla parametrów biochemicznych 7 x w tygodniu, dla parametrów immunochemicznych zgodnie z zgodnie ze zmienionym Załącznikiem nr 5 Arkusz asortymentowo – cenowy.

Pytanie nr 53 dotyczy Załącznika nr 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego analizator immunochemiczny o max wydajności do 100 testów na godzinę dla reakcji jednostopniowej w trybie STAT.

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania analizator immunochemiczny o max wydajności do 100 testów na godzinę dla reakcji jednostopniowej w trybie STAT.

Pytanie nr 54 dotyczy Załącznika nr 6

Czy przez zapis „Bezobsługowe elektrody do oznaczania Na, K Zamawiający rozumie, że oferowany analizator biochemiczny powinien być wyposażony w zintegrowany moduł przystawki jonoselektywnej, który nie wymaga wymiany poszczególnych elektrod?

- Zamawiający przez zapis „Bezobsługowe elektrody do oznaczania Na, K rozumie miniaturowy bezobsługowy moduł jonoselektywny (elektrody Na, K, Cl zintegrowane w jeden element, bez konieczności zakupu i wymiany poszczególnych elektrod)

Pytanie nr 55 dotyczy Załącznika nr 6

Czy „Monitor komputerowy z ramieniem” ma stanowić wyposażenie oferowanej platformy analitycznej, a tym samym, czy oferowana platforma (jej część biochemiczna i immunochemiczna) powinna być zarządzana przez operatora za pomocą tego monitora komputerowego?

- Zamawiający informuje, że monitor komputerowy z ramieniem nie jest bezpośrednio związany z platformą analityczną.