# Załącznik nr 6

CECHY SYSTEMU

Producent…………….

Typ……………………..

Model …………………

Rok produkcji: …………………..

Zestawienie warunków granicznych zintegrowanego systemu

immuno - biochemicznego

| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zintegrowany system immuno-biochemiczny umożliwiający wykonanie badań z tej samej próbki, bez potrzeby manualnego przenoszenia próbki między modułami – biochemicznym i immunochemicznym | Tak |  |
| 2. | System wolnostojący i jego części składowe fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2012 | Tak |  |
| 3. | Zasilacz UPS jako wyposażenie systemu | Tak |  |
| 4. | Stacja uzdatniania wody jako wyposażenie systemu – jeśli jest wymagana do pracy systemu. | Tak |  |
| 5. | Oferent jest zobowiązany do podłączenia oferowanego sprzętu ze szpitalnym systemem informatycznym InfoMedica (dwustronna komunikacja) | Tak |  |
| 6. | System wyposażony w komputery zewnętrzne | Tak |  |
| 7. | Barkodowa identyfikacja odczynników, próbek | Tak |  |
| 8. | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału w systemie zintegrowanym | Tak |  |
| 9. | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora w temperaturze zgodnej z rekomendacjami producenta | Tak |  |
| 10. | Automatyczne wykonywanie oznaczeń pilnych przed rutynowymi | Tak |  |
| 11. | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów eksploatacyjnych w analizatorach | Tak |  |
| 12. | Ilość pozycji dla próbek badanych minimum 150, z możliwością ciągłego ich dostawiania | Tak |  |
| 13. | Automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu liniowości metody | Tak |  |
| 14. | Wydajność łączna części biochemicznej minimum 600 oznaczeń/h wraz z ISE Wydajność części immunochemicznej minimum 100 oznaczeń/h | Tak |  |
| 15. | Oferent zabezpiecza wszelkie konieczne do wykonania badań kalibratory, materiały kontrolne, materiały zużywalne (kuwety, naczynka, końcówki itp. w zależności od wymagań systemu) w ilości zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi oferowanych systemów analitycznych | Tak |  |
| 16. | Program wewnętrznej kontroli jakości i wiarygodności wyników w oparciu o reguły Westgarda, opracowanie statystyczne wyników, graficzna prezentacja wyników na monitorze analizatora, archiwizacja wyników kontroli z możliwością wydruku raportów | Tak |  |
| 17. | Gotowość do pracy 24 godz. na dobę | Tak |  |
| 18. | Możliwość wykonywania badań z próbek pierwotnych (system aspiracyjno-próżniowy Sarstedt) i wtórnych (naczynek do zawieszania surowicy) | Tak |  |
| 19. | Bezobsługowe elektrody do oznaczania Na,K | Tak |  |
| 20. | W przypadku wprowadzonych w trakcie umowy testów nowych oraz zastępowanych nowszymi adaptacjami, możliwość wykorzystania ich w aparacie i systemie | Tak |  |
| 21. | Oferent zapewni w czasie umowy przetargowej udział w programie zewnętrznej oceny jakości badań laboratoryjnych kontroli międzynarodowej: RIQAS dla: Chemia kliniczna co 2tyg.; Białka specyficzne co 2 tyg.; Hb glikowana 1 x w mies; Cardiac 2 x mies; Immunologia(13par.) 2 x w mies. Immunologia oznacz. specjalistyczne(11par.) 1 x w mies. Labquality dla: bilirubina noworodkowa – 3 x w roku alkohol, toxoplazmoza, CMV, Hbs-antygen, a-HCV, a-HBs, a-HIV; - 1 x w roku | Tak |  |
| 22. | Bezpłatny serwis techniczny i aplikacyjny przez cały okres trwania umowy – wszystkie koszty związane z naprawami, wymianą podzespołów, okresowych przeglądów technicznych oraz wszystkie części i akcesoria nieuwzględnione w arkuszu asortymentowo-cenowym | Tak |  |
| 23. | Instalacja, wkomponowanie w pracownię Laboratorium, uruchomienie analizatora i szkolenie personelu laboratoryjnego w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników na koszt oferenta | Tak |  |
| 24. | Wymagany system / rozwiązanie zabezpieczające zastępcze (awaryjne) wykonywanie w siedzibie zamawiającego metodą chemiluminescencji następujących testów: troponina i TSH ( minimum ) | Tak |  |
| 25. | Wymagany backup do badań biochemicznych pracujący na tych samych odczynnikach co analizator podstawowy | Tak |  |
| 26. | Konserwacja, wymiana filtrów w stacji uzdatniania wody zgodnie z zaleceniami producenta na koszt oferenta | Tak |  |
| 27. | Monitor komputerowy z ramieniem | Tak |  |
| 28. | Odbiór opakowań po substancjach zaklasyfikowanych jako niebezpieczne na koszt oferenta | Tak |  |

Niespełnienie wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty

| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane TAK / NIE | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czas konserwacji codziennej systemu | Podać | do 20 min – 10 pkt, do 30 min- 5 pkt, pow. 30 min – 0 pkt |
| 2. | Zużycie wody przez system w ciągu 1h | Podać | do10l – 10 pkt, do15l – 5 pkt, 20l i więcej – 0 pkt ; |
| 3. | Aparat gotowy do pracy bez procedury rozruchu (wyjście ze stanu Standby) |  | TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt |
| 4. | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora w temperaturze od 2-12OC potwierdzone ulotkami lub zapisami w instrukcji |  | dla modułu biochemicznego – 5 pkt; dla modułu immunochemicznego – 5 pkt |
| 5. | System zintegrowany zarządzający pojedynczą próbką, wyposażony w funkcję automatycznego sortowania próbek wg minimum 3 kryteriów ustalonych przez operatora |  | TAK – 15 pkt, NIE – 0 pkt |
| 6. | Archiwizacja próbek przez system zintegrowany w sposób umożliwiający identyfikację próbki przechowywanej poza aparatem |  | TAK – 15 pkt, NIE – 0 pkt |
| 7. | Trwałość krzywej kalibracyjnej do badań immunochemicznych przez cały okres stosowania odczynnika o tym samym numerze partii (lotu) zgodnie z informacją zdefiniowaną w ulotce odczynnikowej |  | TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt |
| 8. | Miniaturowy bezobsługowy moduł jonoselektywny (elektrody Na, K, Cl zintegrowane w jeden element, bez konieczności zakupu i wymiany poszczególnych elektrod) |  | TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt |
| 9. | Maksymalny czas uzyskania wyniku immunochemicznego | Podać | do 30 min – 10 pkt; do 40 min – 5 pkt; pow. 40 min – 0 pkt; |
| 10. | Czas uzyskania wyniku Troponiny | Podać | do 10 min – 12 pkt, do 20 min – 6pkt, pow. 20 min – 0 pkt |
| 11. | Czas reakcji serwisu ( fizycznej obecności)w przypadku awarii nienaprawialnej zdalnie przez oferenta i przez użytkownika | Podać | do 8 godz. – 10 pkt; do 12 godz. - 5 pkt; pow. 12 godz. – 0 pkt; |
| 12. | Możliwość wprowadzenia testów : HE 4, a-CCP, ELF, Her2-neu | Podać | wszystkie – 8 pkt, brak 1 testu (–) 2 pkt |
| 13. | Możliwość użycia odczynników przechowywanych w lodówce bezpośrednio w analizatorze potwierdzone ulotkami lub zapisami w instrukcji |  | dla modułu biochemicznego – 5 pkt; dla modułu immunochemicznego – 5 pkt |
| 14. | Czujnik poziomu cieczy, skrzepu, spienienia próbki i odczynnika (moduł biochemiczny) |  | TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt |

…………………………………………………

Podpis i pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy