## zad.1
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednoskowa netto | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa odczynnika, nr katalogowy | producent, kraj pochodzenia
Zadanie nr 1
1. | Testy wykrywające poziom przeciwciał typu IgM przeciw Bordetella pertussis metodą Elisa 1op.=96 dołków | op. | 20
2. | Testy wykrywające poziom przeciwciał typu IgA przeciw Bordetella pertussis metodą Elisa 1op.=96 dołków | op. | 20
3. | Testy wykrywające poziom przeciwciał typu IgG przeciw Bordetella pertussis metodą Elisa op.=96 dołków | op. | 20
4. | Testy wykrywające poziom przeciwciał typu IgM przeciw Chlamydia pneumoniae metodą Elisa 1 op.=96 dołków | op. | 20
5. | Testy wykrywające poziom przeciwciał typu IgA przeciw Chlamydia pneumoniae metodą Elisa 1 op.=96 dołków | op. | 20
6. | Testy wykrywające poziom przeciwciał typu IgG przeciw Chlamydia pneumoniae metodą Elisa 1 op.=96 dołków | op. | 20
7. | Testy wykrywające poziom przeciwciał typu IgM przeciw Mycoplasma pneumoniae metodą Elisa 1 op.=96 dołków | op. | 20
8. | Testy wykrywające poziom przeciwciał typu IgA przeciw Mycoplasma pneumoniae metodą Elisa 1 op.=96 dołków | op. | 20
9. | Testy wykrywające poziom przeciwciał typu IgG przeciw Mycoplasma pneumoniae metodą Elisa 1 op.= 96 dołków | op. | 20
10. | Testy wykrywające poziom przeciwciał typu IgM przeciw Yersinia spp. metodą Elisa 1 op.= 96 dołków | op. | 5
11. | Testy wykrywające poziom przeciwciał typu IgA przeciw Yersinia spp. metodą Elisa 1 op.= 96 dołków | op. | 5
12. | Testy wykrywające poziom przeciwciał typu IgG przeciw Yersinia spp. metodą Elisa 1 op.= 96 dołków | op. | 5
13. | Testy wykrywające poziom przeciwciał typu IgA przeciw Chlamydia trachomatis metodą Elisa 1 op.= 96 dołków | op. | 5
14. | Testy wykrywające poziom przeciwciał typu IgM przeciw Chlamydia trachomatis metodą Elisa 1 op.= 96 dołków | op. | 5
15. | Testy wykrywające poziom przeciwciał typu IgG przeciw Chlamydia trachomatis metodą Elisa 1 op.= 96 dołków | op. | 5
16. | Testy wykrywające poziom przeciwciał typu IgG przeciw Helicobacter pylori metodą Elisa 1 op.= 96 dołków | op. | 10
17. | Testy wykrywające poziom przeciwciał typu IgA przeciw Helicobacter pylori metodą Elisa 1 op.= 96 dołków | op. | 10
18. | Testy wykrywające poziom przeciwciał typu IgA przeciw Campylobacter metodą Elisa 1 op.= 96 | op. | 5
19. | Testy wykrywające poziom przeciwciał typu IgG przeciw Campylobacter metodą Elisa 1 op.= 96 | op. | 5
20. | Test wykrywający antygen w kale Giardia lamblia w kale 1 op = 96 ozn meotodą ELISA | op. | 10
Lp. | Asortyment | Jm |  | Ilość | stawkanetto |  | wartość netto | VAT [%] | cena brutto | wartość brutto | nazwa i typ analizatora
Analizator do barwień immunohistochemicznych
21. | Dzierżawa analizatora metodą ELISA (czytnika i płuczki) wraz z dodatkowym komputerem z monitorem ciekłokrystalicznym, w celu współpracy czytnika mikropłytek z drukarką laserową. | m-c |  | 24
[5 empty] | razem: |  |  |  | razem:
UWAGA:
1. | dot. zad. 1 poz. 1-3 - Zamawiający wymaga aby testy do oznaczania Bordetella pertusis opłaczone w klasie IgA i IgG toksyną krztuściową oraz hemaglutyniną włókienkową oraz w klasie IgM oczyszczonym lizatem antygenów B. pertusiss. Testy powinny charakteryzować się następującymi parametrami: klasa IgA o minimalnej czułości >95% i specyficzności >96%, klasa IgG o minimalnej czułości >97% i specyficzności >97% lub test do oznaczania Bordetella pertussis w klasie IgG, w którym studzienki są opłaszczone toksyną krztuścową o specyficzności 95,5%. klasa IgM o minimalnej czułości >87% i specyficzności >95% Odczyt testów przy fali 450 nm, przy zastosowaniu fali referencyjnej 620nm. Wymagane zastosowanie „ślepej próby” na płytce w celu wyeliminowania wpływu tła na wynik oznaczenia
2. | dot. zad. 1 poz. 4-6 - Zamawiający wymaga aby testy do oznaczania Chlamydia pneumoniae opłaczone antygenami Ch. pneumoniae charakteryzujące się następującymi parametrami: klasa IgA o minimalnej czułości >88% i specyficzności >95%, klasa IgG o minimalnej czułości >90% i specyficzności >91% klasa IgM o minimalnej czułości >83% i specyficzności >95% Odczyt testów przy fali 450 nm, przy zastosowaniu fali referencyjnej 620nm. Wymagane zastosowanie „ślepej próby” na płytce w celu wyeliminowania wpływu tła na wynik oznaczenia.
3. | dot. zad. 1 poz. 7-9 - Zamawiający wymaga aby testy do oznaczania Mycoplasmy pneumoniae opłaczone antygenami M. pneumoniae charakteryzujące się następującymi parametrami: klasa IgA o minimalnej czułości >90% i specyficzności >90%, klasa IgG o minimalnej czułości >95% i specyficzności >95% klasa IgM o minimalnej czułości >94% i specyficzności >94% Odczyt testów przy fali 450 nm, przy zastosowaniu fali referencyjnej 620nm. Wymagane zastosowanie „ślepej próby” na płytce w celu wyeliminowania wpływu tła na wynik oznaczenia.
4. | dot. zad. 1 poz. 10-12 - Zamawiający wymaga aby płytka opłaszczona rekombinowanymi antygenami Yersinia enterocolitica i Yersinia pseudotuberculosis (YopD) Bufor do rozcieńczania gotowy do użycia Bufor do rozcieńczeń oraz bufor myjący ten sam dla klas IgG, IgM i IgA Kontrole oznakowane różnymi kolorami w celu uniknięcia pomyłek Bufor myjący trwały w temp. pokojowej co najmniej 1 tydzień Pomiar za pomocą czytnika mikropłytek przy długości fali 450nm oraz fali referencyjnej 650nm Test posiadający ocenę ilościową wykorzystującą kontrolę cut off.
5. | dot. zad. 1 - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przy każdej dostawie odczynniki z tym samym numerem serii oraz z tą samą datą ważności. Instrukcje w j.polskim z każdym opakowaniem.
6. | Zamawiający wymaga aby wszystkie odczynniki wykorzystywane do oznaczenia Bordetella pertusis, Mycoplasma pneumoniae, Clamydia pneumoniae muszą być tego samego producenta, pozwalające na współdzielenie substratu i odczynnika kończącego reakcje.
7. | Zamawiający wymaga aby wszystkie odczynniki wykorzystywane do oznaczenia Bordetella pertusis, Mycoplasma pneumoniae, Clamydia pneumoniae z wyjątkiem płynu płuczącego muszą być dostarczone gotowe do użycia w formie płynnej, przy przechowywaniu w temperaturze lodówki utrzymujące stabilność do daty ważności.
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## zad 2
Zadanie nr 2
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa odczynnika, numer katalogowy | producent, kraj pochodzenia
1 | Podłoże TSA na płytkach o średnicy 9 cm | płytki | 1000
2 | buforowany roztwór o pH 7,0 z dodatkiem 1G TWEEN 80 butelki 90 ml | butelki | 300
3 | buforowany roztwór o pH 7,0 z dodatkiem 1G TWEEN 80 probówki 9 ml | probówki | 1500
4 | Sabouraud Dextrose agar z chloramfenikolem i aktidionem płytki średnica 9 cm | płytki | 600
5 | Podłoże ze sporami Bacillus spp pH 8,0 płytki o średnicy 9 cm Zamawiający wymaga zaoferowania podłoża z zawartością spor Bacillus subtilis do oznaczenia obecności antybiotyków w moczu, na którym wielkość strefy zahamowania wzrostu dla streptomycyny 10 µg >=30 mm oraz dla penicyliny 10µg >=20 mm. | płytki | 200
UWAGA!
1 | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przy każdej dostawie odczynniki z tym samym numerem serii oraz z tą samą datą ważności( chodzi o pojedynczą dostawę)
2 | Zamawiający wymaga, aby asortyment pochodził od producentów posiadających Certyfikat Rejestracji Systemu Zarządzania Jakością na poziomie produktu i produkcji- ISO 13485 dla wyrobów medycznych oraz na poziomie administracyjnym- ISO 9001
3 | Zamawiający wymaga dostarczenia na żądanie metodyk do każdej oferowanej pozycji. Dodatkowo dla podłoży chromogennych- metodyka wykonania posiewu i interpretacja odczytu.
4 | Karta charektyrystyki podłoża powinna zawierać następujące informacje w języku polskim: skład, właściwości i przeznaczenie podłoża, procedura postępowania, warunki inkubacji, opis wyrosłych kolonii, interpretacja wyników oraz warunki przechowywania podłoża
5 | Zamawiający wymaga przedstawiania na żądanie certyfikatu kontroli jakości do każdej serii dostarczanego podłoża z podpisem osoby kontrolującej lub informacją o elektronicznej walidacji procesu. Certyfikat kontroli jakości podłoża powinien zawierać: nazwę producenta podłoża, nazwę produktu, numer katalogowy, numer serii podłoża, datę ważności podłoża, skład pożywki, ogólną charakterystykę podłoża (wygląd, kolor, pH), charakterystykę mikrobiologiczną podłoża- oznaczenie ilościowe żyzności, użyte w kontroli jakości szczepy wzorcowe z kolekcji ATCC wraz z opisem morfologii kolonii.
6. | Zamawiający wymaga, aby wszystkie podłoża pochodziły od jednego producenta.

## zad 3
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednoskowa netto | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa odczynnika, nr katalogowy | producent, kraj pochodzenia
Zadanie nr 3
1 | Szybki test immunochromatograficzny, kasetkowy wykrywający krew utajoną w kale, czułości 97,30 % swoistości 98,5% cut-off 40 ng/ml, zestaw zawiera aplikatory z buforem oraz kontrole dodatnią i ujemną w postaci płynnej , Wielkość opakowania 25 szt | op. | 80
2 | Szybki test immunochromatograficzny, kasetkowy do wykrywania antygenu Helicobacter pylori w kale, czułość i specyficzność testu w porównaniu z metodą endoskopową 100 %, test oparty na przeciwciałach monoklonalnych, zestaw zawiera aplikatory z buforem. Wielkość opakowania 25 szt. | op. | 12
3 | Szybki test immunochromatograficzny, kasetkowy do wykrywania antygenu Giardia lamblia w kale, czułość i swoistość > 99%. Zestaw zawiera aplikatory z buforem oraz kontrole dodatnia i ujemną, Wielkość opakowania 20 testów | op. | 12
4 | Szybki test immunochromatograficzny, kasetkowy do wykrywania antygenu norowirusa w kale, czułość względem metody RT-PCR 95,65%, swoistość względem metody RT-PCR 91,67%, zestaw zawiera wymazówki do pobrania próbki kału, probówki z nakrętką, buteleczkę zawierającą roztwór ekstrakcyjny, Wielkość opakowania 10 szt. | op. | 10
5 | Szybki test immunochromatograficzny, kasetkowy do jednoczesnego wykrywania Rotawirusów, Adenowirusów i Norowirusów w kale. Czułość: dla Rotawirusów 100%, dla Adenowirusów 100%, dla Norowirusów 96,2%. Specyficzność: dla Rotawirusów 98,4 %, dla Adenowirusów 100%, dla Norowirusów 100% - porównanie względem metody RT-PCR. Wielkość opakowania 10 testów. Zestaw zawiera testy pakowane indywidualnie, probówki ekstrakcyjne, bufor, wymazówki. | op. | 80
6 | Szybki test immunochromatograficzny, kasetkowy, wykrywający antygen Streptococcus gr A w gardle, czułość 94,4%, swoistość97,3%. Zawiera sterylne wymazówki do pobierania próbki, probówki ekstrakcyjne z korkiem z zakraplaczeme, statyw, bufory ekstrakcyjne, kontrolę dodatnią i ujemną.Wielkość opakowania 20 szt. | op. | 14
7 | Szybki test immunochromatograficzny, kasetkowy wykrywający antygen chlamydii w wymazach z szyjki macicy,cewki moczowej i próbkach moczu mężczyzn kasetkowy, zawiera statyw,bufory reakcyjne, probówki i nakrętki z kroplomierzem.czułość 1,0x 10^5 organizmów /test, swoistość 10^7 CFU/ml. Wielkość opakowania 20 szt. | op. | 10
8 | Szybki test immunochromatograficzny,kasetkowy do wykrycia przeciwciał IgG, IgM skierowanych przeciwko kile w surowicy, osoczu, krwi pełnej, zestaw zawiera jednorazowe pipetki, bufor , czułość 99,6%%, swoistość 99,1%. Wielkość opakowania 50 sztuk. | op. | 20
9 | ASO latex 100 testów, czułość analityczna 200 +/- 50 IU/ml, (1 op.x 100 szt.), minimalna objętość odczynnika 5 ml, zestaw zawiera kontrole dodatnią i ujemną | op. | 5
10 | RF latex op.100 testów, czułość analityczna 8 IU/ml, (1 op.x 100 szt.), minimalna objętość odczynnika 5 ml, zestaw zawiera kontrole dodatnią i ujemną | op. | 12
11 | Waaler Rose test - test hemaglutynacyjny do jakościowego i pólilościowego oznaczania czynników reumatoidalnych RF w surowicy, czułość analityczna: 8 (6 - 16) IU/ml, (1 op.x 100 szt.), minimalna objętość odczynnika 5 ml, zestaw zawiera kontrole dodatnią i ujemną | op. | 4
12 | Szybki test kasetkowy immunochromatograficzny, kasetkowy do wykrywania przeciwciał skierowanych przeciw Helicobacter pylori w surowicy/osoczu, zestaw zawiera jednorazowe pipetki, czułość 95,9%, swoistość 75,9% dane w porównaniu z biopsją. Wielkość opakowania 40 szt. | op. | 10
13 | Szybki jednostopniowy test immunochromatograficzny, kasetkowy do wykrywania antygenu astrowirusa w próbkach kału. Zestaw zawiera probówki z buforem do pobrania materiału. Czułość >94%, swoistość >99%. Wielkość opakowania 20 szt. | op. | 8
14 | Szybki test immunochromatograficzny, kasetkowy do wykrywania antygenów Streptococcus z grupy B w wymazach z pochwy lub odbytu u kobiet ciężarnych lub w wymazach u noworodków. Zestaw zawiera odczynniki ekstrakcyjne, kontrolę dodatnią, sterylne wymazówki, probówki ekstrakcyjne + korki z zakraplaczem, statyw. Czułość: 90,9%, Swoistość: 97,9%. Wielkośc opakowania 20 szt. | op. | 6
15 | Szybkie test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Candida albicans w wymazach z pochwy. Zestaw zawiera bufor ekstrakcyjny, wymzaówki kontrolne dodatnią i ujemną, probówki ekstrakcyjne, statyw. Czułość: 87,3%, swoistość: 99,3%. Wielkośc opakowania 20 szt. | op. | 8
16 | Szybkie test immunochromatograficzny do wykrywania wykrywania Neisseria gonorrhoeae w wymazach z szyjki macicy kobiet i cewki moczowej mężczyzn. Zestaw zawiera bufory ekstrakcyjne, probówki ekstrakcyjne, wymazówki kontrolne dodatnią i ujemną, statyw. Wymazy z szyjki macicy kobiet: czułość: 96,9% ,swoistość: 95,8% . Wymazy z cewki moczowej mężczyzn: czułość 97,8%, swoistość 99,5%. Wielkośc opakowania 20 szt. | op. | 4
17 | Szybkie test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Trichomonas vaginalis w wymazach z pochwy. Zestaw zawiera probówki ekstrakcyjne, bufor ekstrakcyjny, wymzaówki kontrolne dodatnią i ujemną, statyw. Czułość: 93,6% , swoistość: 99,2%. Wielkośc opakowania 20 szt. | op. | 8
18 | Szybki, kasetkowy immunochromatograficzny, jednostopniowy test do wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminianowej Clostridium difficile w ludzkim kale. Zestaw zawiera fiolki z buforem do pobrania próbki kału. czułość> 99% i swoistość> 99%. esty pakowane indywidualnie w foliowe opakowania. Wielkość opakowania 20 testów. | op. | 20
19 | Sybki test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania wirusów grypy typu A i B w wymazach z nosa lub nosogardła. Zestaw musi zawierać testy kasetkowe min 10 szt. Bufor ekstrakcyjny, sterylne wymazówki do pobierania wymazów, probówki ekstrakcyjne + korki, statyw, instrukcja | op. | 30
20 | Szybkim test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania toksyny A i toksyny B (dwa oddzielne okienka i prążki wynikowe) bakterii Clostridium difficile w próbkach ludzkiego kału. Zestaw zawiera plastikowe pipetki, aplikatory, bufor ekstrakcyjny. Wielkość opakowania 10 testów. Toksyna A: czułość 4 ng, Toksyna B czułość 5 ng. Wielkość opakowania 10 testów. | op. | 20
UWAGA!
1. | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przy każdej dostawie odczynniki z tym samym numerem serii oraz z tą samą datą ważności.
2. | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć instrukcje w j.polskim z każdym opakowaniem.
3. | Do oferty przetargowej należy dołączyc instrukcje testów.
4. | Testy pakowane indywiduwalnie w koperty z nazwą testów.
_________________________________________________
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)

## zad. 12 (hidden)
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa odczynnika, nr katalogowy | producent, kraj pochodzenia
ZADANIE 12
Szczepy wzorcowe liofilizowane po 2-pasażu:
1 | E.coli ATCC 25922 | szt. | 1
2 | E.coli ATCC 35218 | szt. | 1
3 | E.faecalis ATCC 29212 | szt. | 1
4 | Haemophilus influenzae NTCT8468 | szt. | 1
5 | P.aeruginosa ATCC 27853 | szt. | 1
6 | podłoża do zamrażania szczepów typu kriobank | szt. | 80
7 | S. aureus ATCC 29213 | szt. | 1
8 | S.pneumoniae ATCC 49619 | szt. | 1
Szczepy farmakopealne
9 | S. aureus ATCC 6538 | szt. | 1
10 | P. aeruginosa ATCC 9027 | szt. | 1
11 | E. coli ATCC 8739 | szt. | 1
12 | Salmonella abony NCTC 6017 | szt. | 1
13 | Clostridium sporogeus ATCC 19404 | szt. | 1
14 | Clostridium perfingeus ATCC 13124 | szt. | 1
15 | Salmonella euterica ATCC 14028 | szt. | 1
16 | Candida albicaus ATCC 10231 | szt. | 1
17 | Test wykrywający antygen Legionella spp. w moczu 1 op. x 12 testów | op. | 40
18 | Test wykrywający antygen Streptococcus pneumoniae w moczu 1 op. x 12 testów | op. | 40
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przy każdej dostawie odczynniki z tym samym numerem serii oraz z tą samą datą ważności( chodzi o pojedynczą dostawę). Instrukcje w j.polskim z każdym opakowaniem.
(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)