CECHY APARATU

Producent: ………………..…….…..............................................….

Typ: …………………….……………………………………….…..

Model: ………………………………………………..………..……

Rok produkcji (nie straszy niż 2014 r.) ……………………..…..….

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

ANALIZATORA DO BADAŃ HEMATOLOGICZNYCH

| Lp | Parametry graniczne analizatora | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy lub nie starszy niż 2014 r. | TAK |  |
| 2. | Analizator nie mniej niż 18 parametrowy, typu 3-diff z różnicowaniem krwinek białych na 3 populacje wyrażone w wartościach względnych (%) oraz bezwzględnych (liczbowych) | TAK |  |
| 3. | Objętość aspirowanej próbki nie większa niż 30 µl krwi pełnej. | TAK |  |
| 4. | Automatyczne mycie igły pobierającej krew. | TAK |  |
| 5. | Automatyczne wykrywanie pęcherzyków, skrzepu, zatoru, braku odczynnika. | TAK |  |
| 6. | Wydajność aparatu nie mniej niż 60 oznaczeń /godzinę | TAK |  |
| 7. | Metody pomiarowe: impedancji dla RBC, PLT; metoda kolorymetryczna dla hemoglobiny. | TAK |  |
| 8. | Analizator wyposażony w zewnętrzny czytnik kodów kreskowych oraz drukarkę laserową (HP 2035/2055 lub równoważną) | TAK |  |
| 9. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 10. | Podłączenie analizatora do sieci informatycznej na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 12. | Wymiary nie więcej niż wys. 45 cm/szer. 40 cm/dł. 40 cm ( dopuszcza się dł. 45 cm | TAK |  |
| 13. | Monitorowanie zużycia odczynników z możliwością ich swobodnej wymiany. | TAK |  |
| 14. | Minimalne zakresy liniowości pomiaru dla parametrów: WBC do 100 x 103/ µl RBC do 8 x 106/ µl HGB do 24 g/dl PLT do 1400 x 103/ µl 3 | TAK |  |
| 15. | Wymagania min. dot. precyzji (% CV) dla oznaczanych parametrów: WBC <2,5 % RBC <2,0 % HGB <2,0 % PLT <5,0 % | TAK |  |
| 16. | Znak CE na urządzeniu i odczynnikach | TAK |  |
| 17. | Odczynniki całkowicie bezcyjankowe | TAK |  |
| 18. | Dołączony zewnętrzny UPS, zapewniający ciągłość pracy na min. 30 minut. | TAK |  |
| Parametry oceniane |
| 19. | Możliwość pracy w systemie otwartym i zamkniętym: Tak – 40%, Nie – 0% | TAK |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z podwyższysz parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru.

Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, dołączy, na wezwanie Zamawiającego, szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |