Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………....

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany /WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2017. | TAK |  |
|  | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
|  | Monitor LCD (dotykowy) o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu - na ruchomym ramieniu. Przekątna ekranu min. 19 cali. | TAK |  |
|  | Ruchomy pulpit sterowniczy – umożliwiający regulację w zakresie: góra-dół, lewo-prawo. | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej w układzie co najmniej ośmiokrotnym. | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów przetwarzania min. 50 000. | TAK |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3 plus 1 gniazdo parkingowe Dopuszcza się do zaoferowania aparat wyposażony w 4 gniazda obrazowe oraz bez gniazda parkingowego. | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min. 230 dB. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy USG: min. od 1 MHz do 20 MHz. | TAK |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 20 000 klatek. Dopuszcza się do zaoferowania aparat USG posiadający liczbę obrazów pamięci dynamicznej (Cine loop) wynoszącą 1000 klatek. | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 100 sek. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji głębokości pola obrazowego min. 2 - 35 cm. | TAK |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów): min. 15 dla każdej z głowic. | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół. | TAK |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler). | TAK |  |
|  | Maksymalny FRAME RATE dla trybu B: min. 650 obrazów/sek. | TAK |  |
|  | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD, HPRF PWD). | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: 7,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki). | TAK |  |
|  | Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 15 mm. | TAK |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 20 stopni. | TAK |  |
|  | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni. | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD). | TAK |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B + kolor (CD): min. 200 obrazów/sek. | TAK |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 20 map. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Duplex i Triplex. | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | System poprawy obrazowania m. in. wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich głowicach. | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B oraz PWD za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu. | TAK |  |
|  | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie: Min. 15. | TAK |  |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości. | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu. | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Małych narządów Śródoperacyjnych Urologicznych Kardiologicznych Naczyniowych Mięśniowo-szkieletowych Pediatrycznych Dopuszcza się do zaoferowania aparat USG nie posiadający oprogramowania do badań Śródoperacyjnych. | TAK |  |
| Archiwizacja obrazów |
|  | Aparat w standardzie wyposażony w zapis obrazów w formacie DICOM i wyjście do podłączenia sieci DICOM (wersja 3.0). | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie lub płytach DVD-R/RW. | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały. | TAK |  |
|  | Nagrywarka DVD-R/RW. | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive. | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps. | TAK |  |
| Głowice ultrasonograficzne |
|  | Głowica Convex szt 1: - szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy - zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz. - liczba elementów: min. 190 - kąt skanowania min. 70 st. - obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości. | TAK |  |
|  | Głowica Liniowa szt 1. - szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy - zakres częstotliwości pracy min. 5,0 – 13,0 MHz. - liczba elementów: min. 190 - szerokość pola skanowania min. 50 mm - obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości - obrazowanie trapezowe. | TAK |  |
|  | Głowica Liniowa szt 1. - szerokopasmowa - zakres częstotliwości pracy min. 5,0 – 18,0 MHz. - liczba elementów: min. 190 - szerokość pola skanowania max. 40 mm - obrazowanie trapezowe. | TAK |  |
|  | Głowica Micro Convex szt 1: - szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy - zakres częstotliwości pracy min. 4,0 – 8,0 MHz. - liczba elementów: min. 190 - kąt skanowania min. 80 st. - promień min. 20 mm - obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości. | TAK |  |
| Informacje dodatkowe |
|  | Możliwość współpracy z ultrasonograficznymi głowicami endoskopowymi (EUS). Dopuszcza się do zaoferowania aparat USG bez możliwości współpracy z ultrasonograficznymi głowicami endoskopowymi (EUS). | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę laparoskopową min. 5,0-10,0 MHz. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową min. 5,0-18,0 MHz, min. 190 elementów, szerokość skanu max. 38 mm, min. obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości, obrazowanie trapezowe. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję umożliwiającą porównanie (fuzję) dwóch sprzężonych obrazów w czasie rzeczywistym: USG / CT / MRI. Dopuszcza się do zaoferowania aparat USG bez możliwości rozbudowy o funkcję umożliwiającą porównanie (fuzję) dwóch sprzężonych obrazów w czasie rzeczywistym: USG/CT/MRI. | TAK |  |
| 52. | Praktyczne szkolenia prowadzone przez Eksperta ultrasonografii z wybranego zagadnienia – szkolenie zakończone certyfikatem i przyznaniem punktów edukacyjnych z OIL i PTU. | Min. dla 5 osób |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, dołączy, na wezwanie, szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |