ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Defibrylator transportowy dla ambulansu typu „S”. Zamawiający wymaga, aby defibrylator, łyżki twarde i mocowanie spełniał wymagania normy PN EN 1789.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji ……………………………..……

| Lp. | Defibrylator transportowy – 1 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie akumulatorowo – sieciowe zapewniające nieprzerwaną pracę. System wymiany akumulatorów, uniemożliwiający wyłączenie aparatu w trakcie monitorowania pacjenta gdy zachodzi konieczność zmiany akumulatora. Dodatkowo zasilanie z instalacji ambulansu przez zasilacz 12 V stanowiący zintegrowany lub oddzielny moduł (dopuszcza się zasilanie akumulatorowo – sieciowe zapewniające nieprzerwaną pracę bez konieczności wymiany czy wyciągania akumulatorów) | TAK |  |
| 2. | System ładowania akumulatorów z możliwością ich rekondycjonowania wbudowany w aparat lub stanowiący oddzielny moduł z sieci 12V ambulansu oraz 230V (dopuszcza się bez konieczności re kondycjonowania, z ładowaniem poprzez wpięcie urządzenia w uchwyt 12V DC w ambulansie) | TAK |  |
| 3. | Defibrylacja dwufazową energią maksymalną min 200 J, min. 19 poziomów regulacji energii przy defibrylacji zewnętrznej | TAK |  |
| 4. | Defibrylacja manualna i półautomatyczna z funkcją analizy rytmu do defibrylacji, czas ładowania do energii maksymalnej do maks. 10 sekund | TAK |  |
| 5. | Defibrylacja z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych, w komplecie kabel do elektrod defibrylacyjno-stymulujących | TAK |  |
| 6. | Z funkcją automatycznej kompensacji prądowej, czasowej lub napięciowej impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych | TAK |  |
| 7. | Pełna obsługa defibrylacji i wydruku z łyżek zewnętrznych (dopuszcza się wydruk następujący automatycznie po każdej defibrylacji) | TAK |  |
| 8. | Regulacja parametrów defibrylacji z łyżek zewnętrznych i płyty czołowej | TAK |  |
| 9. | Możliwość monitorowania EKG, min. 3 odpr. w komplecie kabel (odporny na zakłócenia elektryczne na fale elektryczne defibrylatora oraz wibracje związane z transportem. | TAK |  |
| 10. | Defibrylacja dorosłych i dzieci, łyżki zewnętrzne zintegrowane lub z możliwością nakładania łyżek pediatrycznych na łyżki dla dorosłych | TAK |  |
| 11. | Możliwość przeprowadzenia kardiowersji | TAK |  |
| 12. | Stymulacja zewnętrzna z trybem pracy sztywnym i na żądanie, w kpl. kabel do stymulacji, częstość impulsów/minutę min. 40-170, prąd stymulacji min. 10-140 mA (dopuszcza się stymulacja zewnętrzna z trybem pracy sztywnym i na żądanie, kabel do podłączenia łyżek i elektrod zintegrowany, częstość impulsów/minutę 30-150, prąd stymulacji 0-150mA) | TAK |  |
| 13. | 12 odprowadzeniowe EKG z kompletem kabli | TAK |  |
| 14. | Wysokokontrastowy ekran typu EL lub TFT (przekątna ekranu min. 5 cali), zapewniający dobrą widoczność pod różnym kątem w warunkach silnego oświetlenia, z możliwością jednoczesnej obserwacji 3 krzywych dynamicznych EKG | TAK |  |
| 15. | Moduł SpO2 – Pulsoksymetria – czujnik wielorazowego użytku dla dzieci i dla dorosłych | TAK |  |
| 16. | Moduł NIBP - nieinwazyjne ciśnienie tętnicze krwi- komplet mankietów od 10-66cm (dopuszcza się 8-50 cm) | TAK |  |
| 17. | Moduł ETCO2 – Kapnograf/Kapnometr | TAK |  |
| 18. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (komunikaty na ekranie i komendy głosowe), napisy i oznaczenia w języku polskim | TAK |  |
| 19. | Z torbą transportową i uchwytem mocującym defibrylator na ścianie ambulansu (przenośny) | TAK |  |
| 20. | Opcja telemetrii – przystosowany do transmisji zapisu 12 odpr. EKG przez tel. Komórkowy na fax lub modem do komputera PC – w komplecie wszystkie akcesoria i oprogramowanie do teletransmisji (bez telefonu komórkowego i karty sieciowej) | TAK |  |
| 21. | Waga całkowita max. 10 kg | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |