SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 2

Nazwa i typ: RESPIRATOR STACJONARNY szt. 1 …………………………………………………………………..

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

Cena netto 1 szt. ……………………………… zł, podatek VAT ……%, cena brutto 1 szt. …………………………….

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany /WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY PODAĆ / OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
| 1 | Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar | TAK |  |
| 2 | Zasilanie gazowe w sprężone powietrze z centralnej instalacji, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar. Respirator musi mieć możliwość podłączenia do centralnej instalacji sprężonego powietrza Zamawiający dopuści respirator z wbudowaną wysoko wydajną turbiną dzięki której respirator nie potrzebuje podłączenia do centralnego źródła powietrza | TAK |  |
| 3 | Respirator na podstawie jezdnej, min dwa kółka wyposażone w blokadę. Podstawa jezdna i respirator przystosowany do pracy z nawilżaczem | TAK |  |
| 4 | Zasilanie AC 230 V 50 Hz +/-5% | TAK |  |
| 5 | Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego min. 90 min, podać Zamawiający dopuści awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego na 85 minut Zamawiający dopuści respirator wyposażony w akumulator wewnętrzny o pojemności ok. 45 minut pracy przy typowej wentylacji z możliwością przedłużenia do ok 5 godzin pracy | TAK |  |
| 6 | Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar | TAK |  |
| 7 | Wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |
| 8 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |
| 9 | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC oraz SIMV-PRVC Zamawiający dopuści respirator wyposażony w możliwość wentylacji trybami AutoFlow, PC-SIMV+, VC-SIMV | TAK |  |
| 10 | CMV/ Assist / SIMV / CPAP/PSV Zamawiający dopuści respirator wyposażony w możliwość wentylacji trybami m.in. VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV, PC-SIMV, SPN-CPAP, PC-AC | TAK |  |
| 11 | Wdech manualny. Respirator musi być wyposażony w przycisk umożliwiający na żądanie podanie przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach. | TAK |  |
| 12 | Oddech spontaniczny | TAK |  |
| 13 | Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia: BIPAP, Bilevel, DuoLevel, SPAP, i podobne | TAK |  |
| 14 | APRV | TAK |  |
| 15 | Wentylacja nieinwazyjna we wszystkich trybach wentylacji Zamawiający dopuści respirator stacjonarny z wentylacją nieinwazyjną na maskę NIV dostępna w trybach: CPAP, nCPAP, nIPPV, PCV, P-AC, PC-SIMV, PSV, beLevel oraz APRV Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie polegające na możliwości prowadzenia wentylacji poprzez maskę w trybach CPAP, CPAP/PS oraz pozostałych trybach wentylacyjnych (VCV, PCV itd) z określeniem procentu tolerowanego przecieku od 10 do 90% i aktywacją alarmów | TAK |  |
| 16 | Funkcja wstrzymania na wdechu min. do 30 sek. Zamawiający dopuści respirator z funkcją wstrzymania na wdechu do 10 sekund | TAK |  |
| 17 | Funkcja wstrzymania na wydechu min. do 30 sek. Zamawiający dopuści respirator z funkcją wstrzymania na wydechu do 10 sekund | TAK |  |
| 18 | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheostomijnej z możliwością ustawienia procentowo kompensacji | TAK |  |
| 19 | Funkcja natlenowania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | TAK |  |
| 20 | Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu oraz wartości FiO2 | TAK |  |
| 21 | Częstość oddechów minimalny zakres 1–120 odd./min Zamawiający dopuści respirator umożliwiający regulację częstości oddechów w zakresie 3-120 ood/min Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator z możliwością płynnej regulacji nastawienia oddechów obowiązkowych w zakresie 0-80 odd/min | TAK |  |
| 22 | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 20– 2000 ml | TAK |  |
| 23 | Czas wdechu minimalny zakres 0,2 – 10 s Zamawiający dopuści respirator z regulacją czasu wdechu od 0,25 do 15 sekund | TAK |  |
| 24 | I:E minimalny zakres 4:1 – 1:10 Zamawiający dopuści respirator umożliwiający regulację I:E w zakresie 4:1 do 1:9 | TAK |  |
| 25 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% | TAK |  |
| 26 | Ciśnienie wdechowe Pinsp minimalny zakres 5 – 95 cmH2O | TAK |  |
| 27 | Ciśnienie wspomagania Psupp minimalny zakres 0 – 95 cmH2O Zamawiający dopuści respirator umożliwiający regulację ciśnienia wspomagania w zakresie 0-60 cmH2O | TAK |  |
| 28 | PEEP minimalny zakres 0 – 45 cmH2O | TAK |  |
| 29 | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-80 cmH2O Zamawiający dopuści respirator w którym wysokie ciśnienie w trybach / DuoPAP, PRV;BILEVEL;BIPAP/ stanowi zakres od 2 do 60 cmH2O Zamawiający dopuści respirator umożliwiający regulację wysokiego poziomu ciśnienia w zakresie 1-98 cmH2O Zamawiający dopuści respirator który podaje wysokie ciśnienie przy trybie PC-APRV w zakresie 1-95 cm H2O | TAK |  |
| 30 | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-50 cmH2O | TAK |  |
| 31 | Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV. Zamawiający wymaga aby respirator umożliwiał stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund Zamawiający dopuści respirator umożliwiający regulację czasu wysokiego poziomu ciśnienia w zakresie 0,25 do 15 sekund | TAK |  |
| 32 | Czas niskiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund Zamawiający dopuści respirator posiadający zakres czasu niskiego poziomu ciśnienia 0,2 - 10 sekund Zamawiający dopuści respirator z regulacją czasu niskiego poziomu ciśnienia w zakresie 0,25 do 18 sekund | TAK |  |
| 33 | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,5 – 10 cmH2O zamawiający dopuści respirator z przepływowym wyzwalaczem wdechu o regulowanej czułości od 1 do 15 l/min przepływu | TAK |  |
| 34 | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV minimalny zakres 10 – 80 [%] | TAK |  |
| 35 | Obrazowanie mierzonych parametrów | TAK |  |
| 36 | Wbudowany kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 12 cali | TAK |  |
| 37 | Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej w stosunku do respiratora | TAK |  |
| 38 | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
| 39 | Całkowita częstość oddychania | TAK |  |
| 40 | Częstość oddechów wymuszonych | TAK |  |
| 41 | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
| 42 | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 43 | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego | TAK |  |
| 44 | Objętość całkowitej wentylacji minutowej | TAK |  |
| 45 | Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej | TAK |  |
| 46 | Minutowa objętość przecieku | TAK |  |
| 47 | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |
| 48 | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |
| 49 | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
| 50 | Ciśnienie plateau | TAK |  |
| 51 | I:E | TAK |  |
| 52 | Pomiar podatności statycznej Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator w którym podatność statyczną można otrzymać korzystając z manewru przedłużania manualnego pauzy wdechowej (pomiar ciśnienia plateu) i pomiaru bezpośredniego chwilowej objętości oddechowej VT | TAK |  |
| 53 | Pomiar podatności dynamicznej | TAK |  |
| 54 | Pomiar ciśnienia PEEPi | TAK |  |
| 55 | Pomiar Vtrap – objętość gazu pozostałego w płucach wytwarzana przez wewnętrzny PEEPi | TAK |  |
| 56 | Pomiar P0.1 | TAK |  |
| 57 | Pomiar NIF- maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | TAK |  |
| 58 | Pomiar wskaźnika RSBI | TAK |  |
| 59 | Praca oddechowa pacjenta WOB Zamawiający dopuści respirator bez tej funkcji Zamawiający dopuści respirator bez bezpośredniego pomiaru WOB pacjenta, wyposażony w rozszerzoną funkcję MonitoringPuls obejmującą poszerzone możliwości rejestracji pętli, trendów, rejestru zdarzeń | TAK |  |
| 60 | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu | TAK |  |
| 61 | Możliwość równoczesnego obrazowania dwóch pętli zamkniętych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość lub ciśnienie/przepływ | TAK |  |
| 62 | Możliwość rozbudowy o automatyczny manewr kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia optymalnego PEEP-u Zamawiający dopuści respirator umożliwiający rozbudowę o pomiar krzywej dynostatycznej szacującej ciśnienie pęcherzyków za pomocą cewnika umieszczonego w tchawicy | TAK |  |
| 63 | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych z min. 48 godzin Zamawiający dopuści respirator który posiada trendy graficzne z danymi do 1 roku wstecz | TAK |  |
| 64 | Alarmy | TAK |  |
| 65 | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 66 | Braku zasilania w tlen | TAK |  |
| 67 | Braku zasilania w powietrze | TAK |  |
| 68 | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
| 69 | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
| 70 | Wysokiej częstości oddechowej | TAK |  |
| 71 | Bezdechu | TAK |  |
| 72 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |
|  | INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |
| 73 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |
| 74 | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnograficzny z prezentacją krzywej na ekranie respiratora | TAK |  |
| 75 | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora | TAK |  |
| 76 | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | TAK |  |
| 77 | Kompletny układ oddechowy jednorazowego użytku dla dorosłych – 5 szt. | TAK |  |
| 78 | Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta | TAK |  |
| 79 | Szyny boczne do mocowania akcesoriów Zamawiający dopuści respirator który w zamian za boczne szyny umocowane do obudowy respiratora posiada dodatkowe uchwyty montowane do podstawy jezdnej | TAK |  |
| 80 | Obsługa poprzez ekran dotykowy, przyciski i pokrętło Zamawiający dopuści respirator obsługiwany wyłącznie przy pomocy ekranu dotykowego | TAK |  |
| 81 | Respirator przystosowany do zamocowania ekranu oddzielnie od jednostki głównej – długość przewodu połączeniowego min. 2m | TAK |  |
| 82 | Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: RS232, USB, Ethernet | TAK |  |
| 83 | Oprogramowanie respiratora w języku polskim | TAK |  |
| 84 | Urządzenie do terapii niewydolności oddechowej dla dorosłych i dzieci | TAK |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |