SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 7

Nazwa i typ: KARDIOMONITOR PRZENOŚNY SZT.2……………………………....

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

Cena netto 1 szt. ……………………………… zł, podatek VAT ……%, cena brutto 1 szt. …………………………….

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany /WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY PODAĆ / OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Monitor przenośny wyposażony w gniazdo USB do przenoszenia danych do komputera | TAK |  |
|  | Podświetlany ekran LCD TFT kolorowy, wysokiej rozdzielczości, przekątna, co najmniej 12”. Ekran wbudowany w monitor. Łatwa obsługa monitora przy pomocy pokrętła, przycisków przez ekran dotykowy. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Ilość wyświetlonych jednocześnie na ekranie krzywych dynamicznych parametrów – minimum 5. | TAK |  |
|  | Ilość wyświetlanych jednocześnie na ekranie danych numerycznych- wszystkie monitorowane parametry. Duże i czytelne znaki. Możliwość monitorowania EKG, SpO2, NIBP, PULS i temp | TAK |  |
|  | Możliwość skonfigurowania przez personel min. 5 różnych ustawień ekranów. | TAK |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 72 godzinne przy rozdzielczości nie gorszej niż 10s. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów z przebiegu monitorowania do wydruku i drukowania wybranych zdarzeń. Drukarka wbudowana w urządzenie. | TAK |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracją zdarzeń dla potrzeb serwisu. | TAK |  |
|  | Kabel, czujnik, akcesoria i moduły pomiarowe potrzebne do monitorowania dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V/ 50 Hz i podtrzymanie zasilania akumulatorowego na minimum 2 godziny (zapewniające ciągłość monitorowania pacjenta). | TAK |  |
|  | Czas ładowania powyższych akumulatorów do pełnej pojemności w temperaturze pokojowej poniżej 7 godzin. | TAK |  |
|  | Odpowiednie kable EKG umożliwiające monitorowanie | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. ±1,0 mV, Możliwość ręcznego ustawienia punktu pomiarowego. | TAK |  |
|  | Alarm przekroczenia ustalonego zakresu wartości zmian ST w wybranym odprowadzeniu z możliwością definiowania tego zakresu. | TAK |  |
|  | Wyświetlana wartość cyfrowa respiracji wraz z falą oddechu. | TAK |  |
|  | Minimalny zakres rejestracji respiracji 5-120 oddechów/min. Monitorowanie i alarmowanie bezdechu. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości oddechu przynajmniej +/1 oddech/minutę | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji w zakresie od 1-100% przy niskiej perfuzji. W komplecie kabel główny i czujnik na palec dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2. | TAK |  |
|  | Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną. | TAK |  |
|  | Pomiar ręczny i automatyczny. Zakres ciśnienia: min. 15-250 mmHg | TAK |  |
|  | Pamięć w menu ciśnienia z ostatnich pomiarów. | TAK |  |
|  | W komplecie przewód interfejsowy i minimum 3 rozmiary mankietów (duży, średni, mały) dla dorosłych i mankiety dla dzieci. | TAK |  |
|  | Pomiar na żądanie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych. | TAK |  |
|  | Czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1- 360 min. | TAK |  |
|  | Funkcja stazy | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej cały czas do kolejnego pomiaru. | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury min. 2 kanałowy. Sposób wyświetlania- wartość cyfrowa. | TAK |  |
|  | Czujniki temperatury wielorazowe, powierzchniowe i temperatury głębokiej. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy minimum 25 – 42 ºC | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru minimum ± 0,1 ºC | TAK |  |
|  | Wbudowany uchwyt pozwalający na przenoszenie monitora między szpitalnymi salami. | TAK |  |
|  | Układy alarmowe powyższych parametrów z możliwością automatycznego ustawienia granic alarmowych. | TAK |  |
|  | Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów. | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania kapnografii i inwazyjnego pomiaru ciśnienia | TAK |  |
|  | Rejestracja i archiwizacja danych | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |
|  | Certyfikat CE lub deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące. Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym | TAK |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |
|  | Funkcja „Standby” pozwalająca na czasowe wyłączenie monitora bez utraty danych z monitorowania ostatniego pacjenta | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia dwutlenku węgla w strumieniu bocznym | TAK |  |
|  | Prezentacja cyfrowa stężenia, liczby oddechów i krzywej kapnograficznej | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy stężenia dwutlenku węgla min. 0-90 mmHg | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy liczby oddechów min. 3-100 / min | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania granic alarmowych stężenia dwutlenku węgla oraz częstości oddechu i możliwości zlecania ustawienia automatycznego odpowiednio do bieżących wartości tych parametrów. Zakres akcesoriów; pułapka wodna 10 sztuk | TAK |  |
|  | Pomiar inwazyjnego ciśnienia, dwa tory pomiarowe | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia w zakresie 30-300 P/min | TAK |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |