ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ – dla ambulansu typu „C”

Typ i model ……………………………………………………....

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

| Lp. | URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ – SZT.1 | Parametr wymagany /WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
| 1. | Działanie urządzenia w pełni elektryczne. | Tak |  |
| 2. | Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC: - Głębokość od 5 do 6 cm - Częstość od 100 do 120 ucisków/min. | Tak |  |
| 3. | Tryb ucisku ciągły z kilkusekundową przerwą (dopuszcza się tryby ucisku: 15 uciśnięć / 2 wdechy, 30 uciśnięć / 2 wdechy, ciągły) | Tak |  |
| 3. | Mechanizm zabezpieczający przy zastosowaniu mechanicznej kompresji przed urazami i pogłębianiem już istniejących. | Tak |  |
| 4. | Źródło zasilania: - akumulator wewnętrzny, - zasilanie ze ściany karetki DC min. 12 – 28V, - zasilanie z sieci AC min. 210 - 250V. (dopuszcza się urządzenie posiadające baterię, która zapewni czas pracy urządzenia przez min. 90 minut) | Tak |  |
| 5. | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | Tak |  |
| 6. | Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą/plecakiem do 12 kg włącznie | Tak |  |
| 7. | Wyposażenie aparatu: - torba lub plecak, - deska pod plecy, - pasy do mocowania rąk pacjenta, - jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (dopuszcza się 2 wielorazowe nakładki bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu) - ładowarka (dopuszcza się ładowarkę wbudowaną w urządzenie) | Tak |  |
| 9. | Zamawiający dopuszcza, aby oferowana deska/podkładka pod plecy umożliwiała łatwe podnoszenie, przesuwanie, przenoszenie pacjenta i posiadała przynajmniej dwa uchwyty boczne na szybkie, pewnie i bezpieczne uchwycenie leżącej pod pacjentem deski/podkładki w grubych rękawicach. | OPCJONALNIE (NIE WYMAGANE) |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |