ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

ZADANIE NR 3

Przenośne urządzenie do odsysania dla ambulansu typu „C”

Nazwa i typ: ………………………………………………....

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

| Lp. | Przenośne urządzenie do odsysania – 1 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssak przenośny z uchwytem mocującym do karetki | TAK |  |
| 2. | Przepływ/wydajność min 20-30 l./min. | TAK |  |
| 3. | Regulacja siły ssania regulowana płynnie w zakresie do min. 700 mBar (Dopuszcza się precyzyjną, elektronicznie kontrolowaną i regulowaną siłę ssania w zakresie -0,1 do -0,8 bar wybieraną przez naciśnięcie odpowiedniego klawisza | TAK |  |
| 4. | Możliwość sterylizacji pojemnika (kanistra) w temperaturze do 121 st. C | TAK |  |
| 5. | Pojemnik (kanister) wielokrotnego użytku wykonany z przeźroczystego, nietłukącego się tworzywa. Odporny na środki dezynfekujące, światło UV (lampy bakteriobójcze UV) kompatybilny z wkładami jednorazowego użytku (dopuszcza się wielorazowy kanister na wkłady jednorazowe, z możliwością adaptacji na system pojemnika wielorazowego) | TAK |  |
| 6. | Wkłady jednorazowego użytku z funkcją samo zasysania i samo uszczelniania, posiadające dwa porty (pacjent i próżnia), filtr antybakteryjny/hydrofobowy. Kompatybilne z pojemnikami z poz. 5. (5 szt.) | TAK |  |
| 7. | Waga do 4,6 kg | TAK |  |
| 8. | Czas pracy z baterią min. 30 minut | TAK |  |
| 9. | Powierzchnia ssaka łatwa do czyszczenia, wodoszczelna | TAK |  |
| 10. | Dren silikonowy | TAK |  |
| 11. | Możliwość ładowania akumulatora i pracy ssaka z zasilania 12V ambulansu | TAK |  |
| 12. | Zasilanie akumulatorowo - sieciowe | TAK |  |
| 13. | Gwarancja – min. 24 miesiące | TAK |  |
| 14. | ( Dopuszcza się wielostopniowe zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza urządzenia; | NIE |  |
| 15. | ( Dopuszcza się następujące wyposażenie: pojemnik na jednorazowe wkłady na odessaną treść, wkład jednorazowego użytku 5 szt., jednorazowy przewód ssący, przewód zasilający 12V oraz płyta ścienna do ambulansu | NIE |  |

Aparat do nebulizacji dla ambulansu typu „C”

Nazwa i typ: ………………………………………………....

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

| Lp. | Aparat do nebulizacji - 1 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pozwalający na aerozoterapię farmakologiczną | TAK |  |
| 2. | Uchwyt ścienny do ambulansu (dopuszcza się nebulizator przenośny w dedykowanym etui, chowany do torby medycznej/ plecaka nie posiadający uchwytu ściennego) | TAK |  |
| 3. | Możliwość zasilenia prądem zmiennym 230V oraz stałym z gniazda samochodowego 12V | TAK |  |
| 4. | Gwarancja – min. 24 miesiące | TAK |  |

Worek samorozprężalny dla dorosłych z wlotem dla tlenu oraz rezerwuarem dla ambulansu typu „C”

Nazwa i typ: ………………………………………………....

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

| Lp. | Worek samorozprężalny dla dorosłych z wlotem dla tlenu oraz rezerwuarem – 1 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeznaczony do wentylacji osób dorosłych | TAK |  |
| 2. | Ze wskazanymi punktami ucisku dla właściwej pojemności wentylacji | TAK |  |
| 3. | Rezerwuar tlenu i przewód tlenowy, | TAK |  |
| 4. | Silikonowy, z możliwością sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
| 5. | Maska silikonowa nr 5 | TAK |  |
| 6. | Uchwyt na rękę, zapobiegający wyślizgnięciu podczas wentylacji | OPCJONALNIE (NIE WYMAGANE) |  |
| 7. | Objętość worka rezerwuaru tlenu min. 2000ml | TAK |  |
| 8. | Gwarancja – min. 24 miesiące | TAK |  |
| 9. | ( Dopuszcza się silikonowy resuscytator dla dorosłych o pojemności wydechowej maksymalnej 1600 ml, pojemności rezerwuaru tlenu 2600ml. W zestawie z przezroczysta maseczką o rozmiarze 5, co pozwala na kontrolę regurgitacji. Worek samorozprężalny wielokrotnego użytku. Posiada możliwość dołączenia zastawki PEEP, wszystkie części składowe resuscytatora są bezlateksowe. Gwarancja 24 miesiące. | NIE |  |

Worek samorozprężalny dla dzieci z wlotem dla tlenu oraz rezerwuarem dla ambulansu typu C

Nazwa i typ: ………………………………………………....

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

| Lp. | Worek samorozprężalny dla dzieci, z wlotem dla tlenu oraz rezerwuarem – 1 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeznaczony do wentylacji dzieci | TAK |  |
| 2. | Ze wskazanymi punktami ucisku dla właściwej pojemności wentylacji | TAK |  |
| 3. | Rezerwuar tlenu i przewód tlenowy, | TAK |  |
| 4. | Silikonowy, z możliwością sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
| 5. | Maska silikonowa nr 3 | TAK |  |
| 6. | Uchwyt na rękę, zapobiegający wyślizgnięciu podczas wentylacji | OPCJONALNIE (NIE WYMAGANE) |  |
| 7. | Objętość worka rezerwuaru tlenu min. 2000ml | TAK |  |
| 8. | Gwarancja – min. 24 miesiące | TAK |  |
| 9. | ( Dopuszcza się Silikonowy resuscytator dziecięcy o pojemności wydechowej maksymalnej 500 ml, pojemności rezerwuaru tlenu 2600ml. W zestawie z przezroczysta maseczką o rozmiarze 3, co pozwala na kontrolę regurgitacji. Worek samorozprężalny wielokrotnego użytku. Posiada możliwość dołączenia zastawki PEEP, wszystkie części składowe resuscytatora są bezlateksowe. Gwearancja 24 miesiące | NIE |  |

Zestaw do intubacji zawierający rękojeść(-ci) laryngoskopu i odpowiednie łopatki - dla ambulansu typu „C”

Nazwa i typ: ………………………………………………....

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

| Lp. | Zestaw do intubacji zawierający rękojeść/ci laryngoskopu i odpowiednie łopatki – 2 kpl | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laryngoskop z oświetleniem standardowym lub światłowodowym w pudełku | TAK |  |
| 2. | Rękojeść dla dorosłych | TAK |  |
| 3. | Rękojeść dla dzieci | TAK |  |
| 4. | Łyżka typu Macintosh Roz.1,2,3,4 | TAK |  |
| 5. | Łyżka typu Macintosh Roz.0,1 | TAK |  |
| 6. | Łyżka typu Miller Roz. 0,1 | TAK |  |
| 7. | Gwarancja – min. 24 miesiące | TAK |  |
| 8. | ( Dopuszcza się zestawy dla dorosłych i dzieci w zamknięte w osobnych opakowaniach twardych. | NIE |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |