ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

ZADANIE NR 5

Defibrylator transportowy dla ambulansu typu „C”. Zamawiający wymaga, aby defibrylator, łyżki twarde i mocowanie spełniał wymagania normy PN EN 1789.

Nazwa i typ: ………………………………………………....

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

| Lp. | Defibrylator transportowy – 1 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie akumulatorowo – sieciowe zapewniające nieprzerwaną pracę. System wymiany akumulatorów, uniemożliwiający wyłączenie aparatu w trakcie monitorowania pacjenta gdy zachodzi konieczność zmiany akumulatora. Dodatkowo zasilanie z instalacji ambulansu przez zasilacz 12 V stanowiący zintegrowany lub oddzielny moduł (dopuszcza się zasilanie akumulatorowo – sieciowe zapewniające nieprzerwaną pracę bez konieczności wymiany czy wyciągania akumulatorów) | TAK |  |
| 2. | System ładowania akumulatorów z możliwością ich rekondycjonowania wbudowany w aparat lub stanowiący oddzielny moduł z sieci 12V ambulansu oraz 230V (dopuszcza się bez konieczności re kondycjonowania, z ładowaniem poprzez wpięcie urządzenia w uchwyt 12V DC w ambulansie) | TAK |  |
| 3. | Defibrylacja dwufazową energią maksymalną min 200 J, min. 19 poziomów regulacji energii przy defibrylacji zewnętrznej | TAK |  |
| 4. | Defibrylacja manualna i półautomatyczna z funkcją analizy rytmu do defibrylacji, czas ładowania do energii maksymalnej do maks. 10 sekund | TAK |  |
| 5. | Defibrylacja z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych, w komplecie kabel do elektrod defibrylacyjno-stymulujących | TAK |  |
| 6. | Z funkcją automatycznej kompensacji prądowej, czasowej lub napięciowej impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych | TAK |  |
| 7. | Pełna obsługa defibrylacji i wydruku z łyżek zewnętrznych (dopuszcza się wydruk następujący automatycznie po każdej defibrylacji) | TAK |  |
| 8. | Regulacja parametrów defibrylacji z łyżek zewnętrznych i płyty czołowej | TAK |  |
| 9. | Możliwość monitorowania EKG, min. 3 odpr. w komplecie kabel (odporny na zakłócenia elektryczne na fale elektryczne defibrylatora oraz wibracje związane z transportem. | TAK |  |
| 10. | Defibrylacja dorosłych i dzieci, łyżki zewnętrzne zintegrowane lub z możliwością nakładania łyżek pediatrycznych na łyżki dla dorosłych | TAK |  |
| 11. | Możliwość przeprowadzenia kardiowersji | TAK |  |
| 12. | Stymulacja zewnętrzna z trybem pracy sztywnym i na żądanie, w kpl. kabel do stymulacji, częstość impulsów/minutę min. 40-170, prąd stymulacji min. 10-140 mA (dopuszcza się stymulacja zewnętrzna z trybem pracy sztywnym i na żądanie, kabel do podłączenia łyżek i elektrod zintegrowany, częstość impulsów/minutę 30-150, prąd stymulacji 0-150mA) | TAK |  |
| 13. | 12 odprowadzeniowe EKG z kompletem kabli | TAK |  |
| 14. | Wysokokontrastowy ekran typu EL lub TFT (przekątna ekranu min. 5 cali), zapewniający dobrą widoczność pod różnym kątem w warunkach silnego oświetlenia, z możliwością jednoczesnej obserwacji 3 krzywych dynamicznych EKG | TAK |  |
| 15. | Moduł SpO2 – Pulsoksymetria – czujnik wielorazowego użytku dla dzieci i dla dorosłych | TAK |  |
| 16. | Moduł NIBP - nieinwazyjne ciśnienie tętnicze krwi- komplet mankietów od 10-66cm (dopuszcza się 8-50 cm) | TAK |  |
| 17. | Moduł ETCO2 – Kapnograf/Kapnometr | TAK |  |
| 18. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (komunikaty na ekranie i komendy głosowe), napisy i oznaczenia w języku polskim | TAK |  |
| 19. | Z torbą transportową i uchwytem mocującym defibrylator na ścianie ambulansu (przenośny) | TAK |  |
| 20. | Opcja telemetrii – przystosowany do transmisji zapisu 12 odpr. EKG przez tel. Komórkowy na fax lub modem do komputera PC – w komplecie wszystkie akcesoria i oprogramowanie do teletransmisji (bez telefonu komórkowego i karty sieciowej) | TAK |  |
| 21. | Waga całkowita max. 10 kg | TAK |  |
| 22. | Gwarancja – min. 24 miesiące | TAK |  |

Pulsoksymetr przenośny dla ambulansu typu „C”

Nazwa i typ: ………………………………………………....

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

| Lp. | Pulsoksymetr przenośny – szt. 1 | Parametr wymagany /WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Pulsoksymetr przenośny z alarmami | TAK |  |
|  | Czujnik SpO2 klips na palec dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Pomiar SpO2. - zakres pomiaru SpO2 0-100% zakres regulacji granic alarmowych SpO2 0-100% - dokładność dla zakresu od 70 do 100%, - rozdzielczość 1%. - alarm wizualny i dźwiękowy z regulowanymi granicami, możliwość wyciszenia alarmu (czasowe lub stałe) | TAK |  |
|  | Pomiar pulsu - zakres pomiaru pulsu od 30 do 250 uderzeń na minutę - rozdzielczość 1 ud/min. - alarm wizualny i dźwiękowy z regulowanymi granicami, możliwość wyciszenia alarmu (czasowe lub stałe). | TAK |  |
|  | Pamięć mierzonych parametrów | TAK |  |
|  | Zasilanie: - sieciowe 230V, 50 Hz - baterie profesjonalne lub akumulatory (dopuszcza się akumulator litowo-jonowy 3,7 V) - czas pracy do 8 godzin - zasilanie akumulatorowe (+kabel sieciowy/ładowarka) | TAK |  |
|  | Waga do 400 g | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na przesyłanie danych do komputera | TAK |  |
|  | czujniki spO2 – wielorazowego użytku dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | komunikaty wyświetlane w języku polskim | TAK |  |
|  | przeznaczony do pomiaru saturacji i pulsu u dzieci i dorosłych Dopuszcza dzieci i dorosłych w zakresie 10 kg-150 kg | TAK |  |
|  | Wyświetlane parametry: SpO2, krzywa pletyzmograficzna, wskaźnik pulsu Dopuszcza się wyświetlanie wartości pulsu i saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej w postaci wykresu słupkowego, tzw. SIQ, w przypadku niskiej jakości sygnału (niskich wartości)zmieniającego kolor na czerwony. | TAK |  |
|  | Automatyczne wyłączenie po upływie czasu od 30 sek do 5 min w bezczynności urządzenia oraz funkcja manualnego wyłączenia urządzenia poprzez przycisk na konsoli. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
|  | Certyfikat CE lub deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta | TAK |  |
|  | Wysoka dokładność i jakość odczytu przy ruchach pacjenta | TAK |  |
| 18 | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |
| 19 | Okres gwarancji min. 24 miesiące. Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |