SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 2

Nazwa i typ: DEFIBRYLATOR TRANSPORTOWY SZT. 2. Zamawiający wymaga, aby defibrylator, łyżki twarde i mocowanie, spełniał wymagania normy PN EN 1789

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

Cena netto 1 szt. ……………………………… zł, cena brutto 1 szt. …………………………….

| Lp. | Parametry wymagane / WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY PODAĆ / OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie przeznaczone do monitorowania i defibrylacji |  |
| 2. | Zasilanie akumulatorowo – sieciowe zapewniające nieprzerwaną pracę. System wymiany akumulatorów, uniemożliwiający wyłączenie aparatu w trakcie monitorowania pacjenta gdy zachodzi konieczność zmiany akumulatora. Zasilanie z instalacji ambulansu przez zasilacz 12 V stanowiący zintegrowany lub oddzielny moduł (dopuszcza się zasilanie akumulatorowo – sieciowe zapewniające nieprzerwaną pracę bez konieczności wymiany czy wyciągania akumulatorów) |  |
| 3. | System ładowania akumulatorów z możliwością ich rekondycjonowania wbudowany w aparat lub stanowiący oddzielny moduł z sieci 12V ambulansu oraz 230V. Dopuszcza się bez konieczności rekondycjonowania, z ładowaniem poprzez wpięcie urządzenia w uchwyt 12V DC w ambulansie). Czas ładowania akumulatorów do pełnej pojemności do 4 godz. |  |
| 4. | Wyposażony w wysokokontrastowy kolorowy podświetlany ekran monitora typu LCD lub TFT, przekątna ekranu monitora minimum 5 cali, zapewniający dobrą widoczność pod różnym kątem w warunkach silnego oświetlenia, z możliwością jednoczesnej obserwacji 3 krzywych dynamicznych EKG |  |
| 5. | Defibrylacja dwufazową energią maksymalną min 200 J, min. 19 poziomów regulacji energii przy defibrylacji zewnętrznej |  |
| 6. | Defibrylacja z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych, w komplecie kabel do elektrod defibrylacyjno-stymulujących |  |
| 7. | Defibrylacja dorosłych i dzieci, łyżki zewnętrzne zintegrowane lub z możliwością nakładania łyżek pediatrycznych na łyżki dla dorosłych |  |
| 8. | Z funkcją automatycznej kompensacji prądowej, czasowej lub napięciowej impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych |  |
| 9. | Pełna obsługa defibrylacji, tj. wyboru energii, ładowania i wydruku z łyżek zewnętrznych – dostępna także przy zintegrowanych lub zainstalowanych nakładkach pediatrycznych Dopuszcza się defibrylator transportowy, który posiada łyżki zewnętrzne, za pomocą których możliwe jest ustawienie żądanej energii, ładowanie, rozładowanie, monitorowanie, a wydruk następuje automatycznie po każdej defibrylacji |  |
| 10. | Regulacja parametrów defibrylacji z łyżek zewnętrznych i płyty czołowej |  |
| 11. | Możliwość monitorowania EKG, 3 i 12 odprowadzeniowe EKG z kompletem kabli odpornych na zakłócenia elektryczne, na fale elektryczne defibrylatora oraz wibracje związane z transportem. |  |
| 12. | Możliwość przeprowadzenia kardiowersji |  |
| 13. | Stymulacja zewnętrzna z trybem pracy sztywnym i na żądanie, w kpl. kabel do stymulacji, częstość impulsów/minutę min. 40-170, prąd stymulacji min. 10-140 mA (dopuszcza się stymulacja zewnętrzna z trybem pracy sztywnym i na żądanie, kabel do podłączenia łyżek i elektrod zintegrowany, częstość impulsów/minutę 30-150, prąd stymulacji 0-150mA) |  |
| 14. | Moduł SpO2 – Pulsoksymetria – czujnik wielorazowego użytku dla dzieci i dla dorosłych |  |
| 15. | Moduł NIBP - nieinwazyjne ciśnienie tętnicze krwi- komplet mankietów od 10-66cm (dopuszcza się 8-50 cm) |  |
| 16. | Moduł ETCO2 – Kapnograf/Kapnometr |  |
| 17. | Przystosowany do transmisji zapisu 12 odpr. EKG przez tel. komórkowy lub modem do komputera PC – w komplecie wszystkie akcesoria i oprogramowanie do transmisji (bez telefonu komórkowego i karty SIM). |  |
| 18. | Możliwość wykonania teletransmisji do wybranych ośrodków kardiologicznych (system Lifenet) Dopuszcza się możliwość wykonania teletransmisji do wybranych ośrodków kardiologicznych (system Medgate) Dopuszcza się możliwość wykonania teletransmisji do wybranych ośrodków kardiologicznych poprzez adres e-mail |  |
| 19. | Torba transportowa i uchwyt mocujący defibrylator na ścianie ambulansu (przenośny) |  |
| 20. | Waga całkowita max. 10 kg |  |
| 21. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (komunikaty na ekranie i komendy głosowe), napisy i oznaczenia w języku polskim |  |
| 22. | Drukarka |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |