SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 3

Respirator szt. 1

Nazwa i typ: ………………………………………………...............................................................................................

Producent :………………………………………………………………………………………………………………

Numer katalogowy: ……………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………………………………………………

Cena netto 1 szt. ………………………………… zł, cena brutto 1 szt. …………………………………..….

| Lp. | Parametry wymagane /WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
|  | Respirator do wentylacji inwazyjnej oraz nieinwazyjnej do transportu wewnątrz szpitala i w karetce. Tryby wentylacji CMV, SIMV, PEEP, CPAP. Dopuszcza się tryby wentylacji: IPPV, S-IPPV, SIMV, CPAP, RSI, CPR, Demand – tryb Demand uruchamiany ręcznie Zamawiający dopuszcza następujące tryby wentylacyjne w respiratorze transportowo-klinicznym: • ASV-adaptacyjna wentylacja wspomagana. Gwarantowana wentylacja minutowa oparta na ustawieniach użytkownika i zastosowaniu strategii ochrony płuc • PCV+ wentylacja ciśnieniowo kontrolowana. Oddechy dwufazowe • PSIMV+ wentylacja ciśnieniowo kontrolowana synchronizowana przerywana • SPONT wentylacja ciśnieniowo wspomagana • APRV wentylacja z uwolnieniem ciśnienia DuoPAP wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia • (S)CMV+/APVcmv wentylacja synchronizowana kontrolowana z docelową objętością • SIMV+/ APVsimv wentylacja synchronizowana obowiązkowa z docelową objętością • NIV wentylacja nieinwazyjna • NIV-ST wentylacja nieinwazyjna spontaniczno/czasowa • nCPAP ciągła dodatnia wentylacja ciśnieniowa donosowa • nCPAP-PC ciągła dodatnia wentylacja ciśnieniowa donosowa – kontrolowana ciśnieniem |  |
|  | Respirator przystosowany do wentylacji okresowej i ciągłej. |  |
|  | Zakres parametrów umożliwiający prowadzenie wentylacji dzieci i niemowląt w trakcie transportu ambulansem i w trakcie transportu wewnątrzszpitalnego |  |
|  | Urządzenie przenośne, wyposażone w uchwyt do zamocowania i przenoszenia respiratora. Waga respiratora z wewnętrznym akumulatorem maks. 7,0 kg. |  |
|  | Urządzenie wyposażone w zintegrowany kolorowy wyświetlacz min. 5” umożliwiający wyświetlanie wszystkich parametrów wentylacji na jednej stronie. Nawigacja przy użyciu pokręteł i/lub przycisków |  |
|  | Ekrany dla monitorowania, ustawiania parametrów wentylacji i ustawiania alarmów. |  |
|  | Wyświetlanie krzywych oddechowych ciśnienie/czas i objętość/czas z automatycznym dostosowaniem skali wykresu, obydwie krzywe jednocześnie na ekranie monitora. |  |
|  | Własne zintegrowane źródło powietrza zapewniające ciągłe zasilanie respiratora w powietrze zarówno przy zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym lub zasilanie w tlen z zewnętrznego źródła. |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu w granicach min. 2,5 – 6,0 bar. |  |
|  | Możliwość zasilania w tlen ze źródła niskociśnieniowego min. 1-10 l/min. |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce. |  |
|  | Zasilanie DC 12-15 V DC (możliwość zasilania z gniazda samochodowego). |  |
|  | Zasilanie ze zintegrowanego akumulatora na min. 10 godzin pracy respiratora wraz z wbudowanym źródłem powietrza. Zamawiający dopuszcza zasilanie ze zintegrowanego akumulatora na 8 godzin pracy respiratora |  |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana. |  |
|  | SIMV zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa dostępna z oddechem VCV oraz PCV |  |
|  | Wentylacja spontaniczna z PSV lub Demand (oddech na żądanie) , CPAP. |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo – wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP. |  |
|  | Wentylacja z gwarantowaną minutową objętością (MVG). |  |
|  | Wentylacja przy bezdechu – zabezpieczająca minimalną częstość oddechową. |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NPPV lub CPAP, tryb ręczny |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia z możliwością wyzwalania oddechu spontanicznego na obydwu poziomach ciśnienia. |  |
|  | Oddech kontrolowany objętością VCV (IPPV) |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV. (CPAP) |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV |  |
|  | Oddech wspomagany ciśnieniem PSV z czasem trwania wspomagania PSV Ti. |  |
|  | Oddech wspomagany ciśnieniem PSV z docelową objętością (VT target, VG). |  |
|  | CPAP ciągłe dodatnie ciśnienie |  |
|  | Częstość oddechów w trybach kontrolowanych od 2 do 150 na minutę. Zamawiający dopuści respirator o pomiarze częstości oddechów do 99 odd/min |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu od 2 do 2000 ml. |  |
|  | Przepływ szczytowy > 200 l/min. Zamawiający dopuści respirator o przepływie szczytowym do 100 l/ min |  |
|  | Czas wdechu od 0,1 do 3 s. |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe od 5 do 60 cm H2O. |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB od 0 do 60 cm H2O. |  |
|  | Regulacja CPAP w zakresie od 3 do 30 cm H2O. |  |
|  | Trigger wdechowy ciśnieniowy w zakresie od -0,9 do -0,1 cm H2O. Zamawiający dopuszcza respirator bez tryggera ciśnieniowego |  |
|  | Trigger wdechowy przepływowy w zakresie od 0,2 do 12 l/min. Zamawiający dopuści respirator posiadający trigger wdechowy przepływowy w zakresie od 1 l/min |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100%. Mieszalnik wewnętrzny, sterowany elektronicznie. |  |
|  | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo – kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca. |  |
|  | Regulacja narastania ciśnienia przy oddechu PCV min. 5 poziomów. |  |
|  | Regulacja procentowego kryterium przełączania na fazę wydechową w zakresie nie mniejszym niż od 10 do 70% przepływu szczytowego. |  |
|  | Westchnienia automatyczne. |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego, średniego, końcowego wydechowego |  |
|  | Pomiar całkowitej częstości oddychania |  |
|  | Pomiar rzeczywistej wydechowej objętości pojedynczego oddechu. |  |
|  | Pomiar rzeczywistej wydechowej objętości minutowej. |  |
|  | Pomiar stosunku I:E ustawiany przez użytkownika lub automatyczny |  |
|  | Pomiar czasu wdechu. |  |
|  | Pomiar czasu bezdechu - alarm |  |
|  | Pomiar przepływu szczytowego wdechowego. |  |
|  | Pomiar stężenia wdechowego tlenu, pomiar wyświetlany na ekranie respiratora, czujnik tlenu wbudowany w respirator. Zamawiający dopuszcza jednorazowy czujnik proksymalny |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności. |  |
|  | Alarm zaniku zasilania sieciowego i bateryjnego |  |
|  | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym. |  |
|  | Alarm wysokiej i niskiej minutowej objętości oddechowej. |  |
|  | Alarm wysokiego i niskiego ciśnienia wdechowego. |  |
|  | Alarm rozłączenia |  |
|  | Alarm wysokiej i niskiej częstości oddechów (alarm bezdechu) |  |
|  | Alarm niskiej wartości ciśnienia bazowego (PEEP). |  |
|  | Możliwość przeglądania zapamiętanych alarmów, min. 100 zdarzeń. |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji. |  |
|  | Możliwość zapamiętywania min. 3 konfiguracji nastaw dla różnych pacjentów. |  |
|  | Wbudowany nebulizator. |  |
|  | Możliwość stosowania obwodów oddechowych jednorurowych w dwururowych. |  |
|  | Min. 10 zestawów jednorazowych obwodów oddechowych dla dzieci i noworodków dostosowanych do respiratora, torba transportowa, butla tlenowa 2L, o masie 2 kg z legalizacją na 5 lat, reduktor tlenu ze złączem DIN, z połączeniem do wtyku AGA, przewód tlenowy Zamawiający dopuszcza zamiast torby dedykowany uchwyt do przenoszenia respiratora, butli i akcesoriów |  |
|  | Respirator z polską wersją oprogramowania. |  |
|  | Podstawa jezdna umożliwiająca szybkie (bez odkręcania śrub) zdjęcie respiratora. Zamawiający dopuszcza instalacje respiratora do podstawy jezdnej przy pomocy jednej śruby |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |