SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 4

APARAT DO ZNIECZULANIA OGÓLNEGO Z KARDIOMONITOREM SZT. 1

Nazwa i typ: …………………………………………………………………….

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

Cena jednostkowa netto: ……………………………… zł, cena jednostkowa brutto: ………………………… zł

| Lp. | Parametry wymagane/WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie 230 V 50 Hz |  |
| 2 | Wbudowany blat/pólka do pisania |  |
| 3 | Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej |  |
| 4 | Min. 2 szuflady na drobne akcesoria |  |
| 5 | Mobilny aparat na podstawie jezdnej wyposażony w gniazda elektryczne 230V, z czterema kołami jezdnymi, blokada wszystkich kół aparatu. |  |
| 6 | Fabryczny uchwyt 10 l butli rezerwowych zgodnych z PN, tlenowej i podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu |  |
| 7 | Min. 3 dodatkowe gniazda elektryczne 230V na tylnej ścianie aparatu umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń |  |
| 8 | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej, wtyki typu AGA |  |
| 9 | Awaryjne zasilanie gazowe z butli (N2O, O2), reduktory (bez butli) w komplecie |  |
| 10 | Manometry dotyczące ciśnienia z sieci centralnej oraz osobne dla butli rezerwowych na panelu przednim aparatu Zamawiający dopuści prezentację ciśnień gazów w sieci centralnej i ciśnień gazów w butlach, na ekranie respiratora |  |
| 11 | Zasilanie awaryjne aparatu na min. 90 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora |  |
| 12 | Uchwyty 2 parowników mocowanych jednocześnie – system Selectatec Zamawiający dopuści typowo stosowany system mocowania Dräger |  |
| 13 | Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie |  |
| 14 | Precyzyjne przepływomierze mechaniczne lub elektroniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. Zakres min. tlen, powietrze: 0-15 l/min; N2O: 0-10 l/min. Wyświetlane wartości przepływów. Zamawiający dopuści prezentację przepływów stosowanych gazów na ekranie respiratora w formie graficznej, tzw, wirtualnych przepływomierzy, dodatkowo prezentowany jest także całkowity przepływ świeżych gazów |  |
| 15 | Kalibracja przepływomierzy |  |
| 16 | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 21% |  |
| 17 | Dostosowanie do znieczulania z niskimi przepływami |  |
| 18 | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dzieci |  |
| 19 | Układ oddechowy fabrycznie podgrzewany |  |
| 20 |  |  |
| 21 | Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 50 l/min. Zamawiający dopuści aparat z wydajnością obejścia tlenowego >35 l/min |  |
| 22 | Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres min.: 0-10 l/min |  |
| 23 | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa |  |
| 24 | Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,37 l. Możliwość wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu. Sygnalizacja odłączenia pochłaniacza. Zamawiający dopuści rozwiązanie ze standardowym zbiornikiem wielorazowym 1,5 litra oraz z możliwością stosowania zbiorników jednorazowych 1,2 litra, które mogą być wymienianie w czasie pracy bez rozszczelnienia układu Zamawiający dopuszcza brak sygnalizacji odłączenia pochłaniacza |  |
| 25 | Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym. Możliwość demontażu do czyszczenia i sterylizacji. |  |
| 26 | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną |  |
| 27 | Respirator anestetyczny napędzany pneumatycznie, sterowany mikroprocesorowo Zamawiający dopuści ekonomiczny respirator niezużywający dodatkowo gazów medycznych do napędu, napędzany elektrycznie i sterowany mikroprocesorowo |  |
| 28 | Tryb ręczny wentylacji |  |
| 29 | Wentylacja kontrolowana objętością VCV |  |
| 30 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV |  |
| 31 | Wentylacja w trybie SIMV (VCV, PCV) |  |
| 32 | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu |  |
| 33 | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP min. od 4 do 30 cmH2O |  |
| 34 | Reg. Stosunku wdechu do wydechu – podać zakres, min 1:8 do 4:1 |  |
| 35 | Reg. częstości oddechu min. od 4 do 120 odd./min Zamawiający dopuści aparat z regulacją częstości oddechu od 3 do 100 odd/min |  |
| 36 | Reg. ciśnienia wdechowego od min 6 do 50 cmH2O |  |
| 37 | Reg. Objętości oddechowej (podać zakres) min: 20–1500ml Zamawiający dopuści aparat z regulacją objętości oddechowej od 5 do 1400 ml |  |
| 38 | Reg. pauzy wdechowej w zakresie min 5-60% |  |
| 39 | Reg. czułości wyzwalania przepływowego w zakresie min. 0,5 - 15 l/min |  |
| 40 | Reg. czułości wyzwalania ciśnieniowego w zakresie min. 1 - 15 cmH2O Zamawiający dopuści aparat bez wyzwalacza ciśnieniowego |  |
| 41 | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV |  |
| 42 | Alarm niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV Zamawiający dopuści aparat bez tożsamego do MV alarmu niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu |  |
| 43 | Alarm niskiej i wysokiej częstości oddechów f |  |
| 44 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego |  |
| 45 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną |  |
| 46 | Alarm Apnea |  |
| 47 | Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu |  |
| 48 | Alarm nieprawidłowego montażu lub odłączonego pochłaniacza CO2 Zamawiający dopuści aparat bez alarmu nieprawidłowego montażu lub alarmu odłączonego pochłaniacza, CO2 |  |
| 49 | Automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu min. 100 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach Zamawiający dopuści aparat z tzw. Dziennikiem Zdarzeń gdzie rejestrowane są parametry wentylacji i znieczulenia, ale także alarmy |  |
| 50 | Pomiar objętości oddechowej TV |  |
| 51 | Pomiar objętości minutowej MV |  |
| 52 | Pomiar częstotliwości oddechowej f |  |
| 53 | Ciśnienia szczytowego |  |
| 54 | Ciśnienia Plateau (wartość liczbowa lub procentowa) |  |
| 55 | Ciśnienia średniego |  |
| 56 | Ciśnienia PEEP (wartość liczbowa) |  |
| 57 | Zmawiający oczekuje pomiaru stężenia tlenu wdechowego przy pomocy niezużywalnego czujnika O2, na wdechu i wydechu |  |
| 58 | Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w funkcji czasu wyświetlane na ekranie aparatu przy wentylacji mechanicznej i ręcznej |  |
| 59 | Możliwość wyświetlania pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość i przepływ/ciśnienie. Możliwość zapamiętania pętli referencyjnych Zamawiający dopuści aparat z prezentacją pętli ciśnienie - objętość i przepływ – objętość, z możliwością zapamiętania pętli referencyjnej |  |
| 60 | Kolorowy ekran aparatu, przekątna min. 10’’, wbudowany w korpus aparatu |  |
| 61 | Obsługa za pomocą pokrętła funkcyjnego i ekranu dotykowego |  |
| 62 | Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy |  |
| 63 | Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy |  |
| 64 | Trendy graficzne i tabelaryczne min. dla TVe, MV, Ppeak, Plateau, PEEP, f, CO2 Zamawiający dopuści aparat z tzw. Dziennikiem Zdarzeń gdzie zapisywane są parametry wentylacji i znieczulenia oraz trendy dla: CO2, O2, anestetyków, MAC, bez trendów tabelarycznych |  |
| 65 | Stale wyświetlana na ekranie aparatu aktualna data i czas oraz wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu |  |
| 66 | Pomiar stężenia CO2 (wdechowe i wydechowe) |  |
| 67 | Zmawiający oczekuje pomiaru stężenia tlenu (wdechowe) przy pomocy niezużywalnego czujnika O2, na wdechu i wydechu |  |
| 68 | Monitorowane gazy anestetyczne: izofluran, enfluran, sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka) |  |
| 69 | Wyświetlanie krzywej kapnograficznej |  |
| 70 | Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC skorelowanej do wieku pacjenta |  |
| 71 | Jeden ssak injektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami (tlen lub powietrze) z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 1,0 l Zamawiający dopuści ssak z dwiema butlami wielorazowego użytku, każda o pojemności 0,7 litra, z możliwością stosowania wkładów jednorazowych |  |
| 72 | Możliwość podłączenia dwóch parowników jednocześnie |  |
| 73 | Komunikacja całego systemu z użytkownikiem w języku polskim |  |
| 74 | Aparat, parownik i monitor jednego producenta (możliwość wykorzystania modułów aparatu w monitorze z wyświetlaniem parametrów dotyczących np. stężeń gazów i BIS) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu i parownika jednego producenta bez możliwości wykorzystania modułów aparatu w monitorze |  |
| 75 | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny |  |
| 76 | masa nie większa niż 6 kg |  |
| 77 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. |  |
| 78 | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli. |  |
| 79 | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 8 różnych krzywych dynamicznych. |  |
| 80 | Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie. Duże czytelne, znaki. |  |
| 81 | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów. |  |
| 82 | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 200 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów |  |
| 83 | Kategorie wiekowe pacjentów: dzieci i noworodki. |  |
| 84 | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (Spo2); Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD) Ciśnienie krwi, mierzone metodą inwazyjną (IBP) |  |
| 85 | Zakres częstości rytmu serca: minimum 20÷300 bpm. |  |
| 86 | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. |  |
| 87 | Dokładność pomiaru częstości rytmu serca ±1% lub ±1 uderzeń/minutę (większa z tych wartości) |  |
| 88 | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. |  |
| 89 | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mmV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. |  |
| 90 | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 20), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: Bradykardia Tachykardia Asystolia Tachykardia komorowa Migotanie komór Migotanie przedsionków Salwa komorowa PVC/min wysokie Zamawiający dopuszcza monitorowanie arytmii według 16 definicji |  |
| 91 | Pomiar oddechów (RESP). Impedancyjna metoda pomiaru. |  |
| 92 | Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min |  |
| 93 | Dokładność pomiaru: nie gorsze niż +/-2 oddech /min |  |
| 94 | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. |  |
| 95 | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji |  |
| 96 | Pomiar saturacji (SpO2).Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% |  |
| 97 | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷250/min. |  |
| 98 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż: ±2 cyfry (±3 cyfry podczas ruchów pacjenta) Zamawiający dopuści pomiar saturacji algorytmem Nellcor z dokładnością +/- 3% (cyfry) w zakresie 70-100%, bez opublikowanej dokładności podczas ruchów pacjenta |  |
| 99 | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik. Alarm desaturacji |  |
| 100 | NIBP - Oscylometryczna metoda pomiaru. |  |
| 101 | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 25÷250 mmHg. |  |
| 102 | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 bpm. |  |
| 103 | Dokładność pomiaru NIBP ±2% lub ±3 mmHg (większa z tych wartości) Zamawiający dopuści monitor z dokładnością pomiaru NIBP określoną następująco: pomiar ciśnienia – maksymalny błąd średni ±5 mmHg, pomiar tętna – dokładność ±3 lub 3,5%, pod uwagę brana jest większa z wartości |  |
| 104 | Tryb pomiaru: AUTO / Ręczny. Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie |  |
| 105 | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷240 minut. |  |
| 106 | Pomiar temperatury (TEMP) Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C: - dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,3˚C. - jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa |  |
| 107 | Pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi (IBP) - Wyświetlanie jednej lub dwóch krzywych ciśnienia oraz wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. |  |
| 108 | Funkcja wyboru różnych etykiet ciśnienia w tym dotyczących ciśnień żylnych i tętniczych |  |
| 109 | Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia min. od -40 do +300 mmHg., obliczanie wartości PPV |  |
| 110 | Funkcja wyświetlania dwóch krzywych inwazyjnego ze wspólnym poziomem zero Zamawiający dopuści monitor bez funkcji wyświetlania dwóch krzywych inwazyjnego pomiaru ciśnienia ze wspólnym poziomem zero |  |
| 111 | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy |  |
| 112 | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP |  |
| 113 | Mankiety do pomiaru NIBP w rozmiarach dziecięcych (min. 3) i noworodkowym |  |
| 114 | Czujnik SpO2 na palec typu klips dla dzieci i noworodków |  |
| 115 | Czujnik temperatury powierzchniowy |  |
| 116 | Przewód połączeniowy do przetworników ciśnienia |  |
| 117 | Jednorazowe przetworniki ciśnienia, 5 szt. |  |
| 118 | Płytka na przetworniki z zaciskiem do mocowania na statywie |  |
| 119 | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. |  |
| 120 | Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. |  |
| 121 | 3-stopniowy system alarmów wszystkich parametrów. |  |
| 122 | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. |  |
| 123 | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. |  |
| 124 | Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. Zamawiający dopuści wybór czasowego zawieszania alarmu spośród wartości: 60, 120, 180 sekund |  |
| 125 | Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. |  |
| 126 | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 8 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) Zamawiający dopuści monitor z ustawianiem głośności alarmu na 5 poziomach, z jednym wzorcem dźwiękowej sygnalizacji alarmów |  |
| 127 | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. |  |
| 128 | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. |  |
| 129 | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej), przy monitorowaniu EKG, SpO2 i NIBP (pomiar co 15 min. ): nie krótszy niż 2 godziny. |  |
| 130 | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin. Zamawiający dopuści czas ładowania akumulatora poniżej 7 godzin do pojemności umożliwiającej samodzielną pracę przez 5 godzin |  |
| 131 | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. |  |
| 132 | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. |  |
| 133 | Port USB do podłączenia zewnętrznego nośnika pamięci |  |
| 134 | Złącze do podłączenia monitora kopiującego VGA |  |
| 135 | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora |  |
| 136 | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |