Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 5

Pulsoksymetr szt. 2

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

Cena jednostkowa netto: ……………………… zł, cena jednostkowa brutto: …………………………. zł

| Lp. | Parametry wymagane/WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
|  | Pulsoksymetr z alarmami dźwiękowymi |  |
|  | Czujnik SpO2 dla dzieci i noworodków. W przypadku jednorazowych min. 20 sztuk w każdym rozmiarze |  |
|  | Pomiar SpO2. - zakres pomiaru SpO2 0-100% zakres regulacji granic alarmowych SpO2 0-100% - dokładność dla zakresu od 70 do 100%, - rozdzielczość 1%. - alarm wizualny i dźwiękowy z regulowanymi granicami, możliwość wyciszenia alarmu (czasowe lub stałe) Zamawiający dopuści pulsoksymetr z zakresem granic alarmowych SpO2 regulowanym w zakresie 50-100% |  |
|  | Pomiar pulsu - zakres pomiaru pulsu od 20 do 250 uderzeń na minutę. - rozdzielczość 1 ud/min. - alarm wizualny i dźwiękowy z regulowanymi granicami, możliwość wyciszenia alarmu (czasowe lub stałe). Zamawiający dopuści pulsoksymetr z możliwością regulacji głośności alarmu zamiast możliwości całkowitego wyciszenia |  |
|  | Pamięć mierzonych parametrów |  |
|  | Zasilanie: - sieciowe 230V, 50 Hz - baterie profesjonalne lub akumulatory - czas pracy min 10 godzin - zasilanie akumulatorowe (+kabel sieciowy/ładowarka) Zamawiający dopuści zasilanie poprzez akumulatory li-ion z czasem pracy około 14 godzin o ile urządzenie posiada również zasilanie sieciowe zgodnie z SIWZ Zamawiający dopuści pulsoksymetr z akumulatorem litowo-jonowym 3,7 V o czasie pracy do 8 godz. o ile urządzenie posiada również zasilanie sieciowe zgodnie z SIWZ |  |
|  | Waga do 400 g |  |
|  | komunikaty wyświetlane w języku polskim |  |
|  | przeznaczony do pomiaru saturacji i pulsu u dzieci i noworodków |  |
|  | Wyświetlane parametry: SpO2, krzywa pletyzmograficzna, wskaźnik pulsu Dopuszcza się wyświetlanie wartości pulsu i saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej w postaci wykresu słupkowego, tzw. SIQ, w przypadku niskiej jakości sygnału (niskich wartości)zmieniającego kolor na czerwony. |  |
|  | Automatyczne wyłączenie po upływie czasu od 30 sek do 5 min w bezczynności urządzenia oraz funkcja manualnego wyłączenia urządzenia poprzez przycisk na konsoli. Zamawiający dopuści pulsoksymetr tylko z funkcją manualnego wyłączenia urządzenia poprzez przycisk bez automatycznego wyłączenia po upływie od 30 sek do 5 minut w bezczynności urządzenia |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |