SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 1

Respirator szt. 1

Nazwa i typ: ………………………………………………...............................................................................................

Producent :………………………………………………………………………………………………………………

Numer katalogowy: ……………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………………………………………………

Cena netto 1 szt. ………………………………… zł, cena brutto 1 szt. …………………………………..….

| Lp. | Parametry wymagane /WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
|  | Respirator kliniczno-transportowy, turbinowy do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla niemowląt, dzieci i dorosłych |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonych gazów od 3,0 do 6,0 bar lub z butli < 15 l/min., max. 600 hPa |  |
|  | Respirator transportowy z możliwością montażu na półce. Waga respiratora bez podstawy jezdnej max. 7 kg |  |
|  | Respirator przeznaczony do transportu wewnątrzszpitalnego |  |
|  | Zasilanie 100-240 V 50 Hz +/- 10% |  |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min. 120 minut |  |
|  | Monitor z kolorowym ekranem dotykowym min. 8” |  |
|  | Tryby wentylacji: CMV, PCV, wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem, SIMV, NIV/NIV-ST, n-CPAP |  |
|  | Częstość oddechów min. 1-80 odd/min |  |
|  | Objętość wdechowa 2-2000 ml |  |
|  | PEEP/CPAP 0-35 cmH2O |  |
|  | Stężenie tlenu 21-100% |  |
|  | Ciśnienie wdechu 5-60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP |  |
|  | Czas narastania ciśnienia 0 – 2000 ms |  |
|  | Przepływ szczytowy spontaniczny > 210 l/min |  |
|  | Regulowany czas bezdechu |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych |  |
|  | Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji: minimalne ciśnienie, szczytowe ciśnienie, średnie ciśnienie, ciśnienie plateau, Ciśnienie PEEP/CPAP, szczytowy przepływ wdechowy i wydechowy, całkowita objętość wdechowa i wydechowa, objętość pojedynczego oddechu, wydechowa objętość minutowa, wydechowa objętość minutowa oddechów spontanicznych, procentowa objętość przecieku, stosunek wdechu do wydechu, całkowita częstość oddechów, całkowita częstość oddechów spontanicznych, czas wdechu i wydechu, podatność statyczna płuc, index dyszenia RSB, wysiłek oddechowy pacjenta PTP, stała czasowa wydechu |  |
|  | Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – objętość, przepływ, ciśnienie. Min. dwie krzywe obrazowane jednocześnie |  |
|  | Pamięć min. 1000 zdarzeń |  |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy |  |
|  | Alarmy: niskiej / wysokiej objętości minutowej, wysokiego / niskiego ciśnienia wdechowego, niskiej / wysokiej objętości oddechowej, niskiej / wysokiej częstości oddechów, czasu bezdechu, rozłączenia układu pacjenta, braku zasilania elektrycznego, niskiego poziomu naładowania baterii, braku zasilania w tlen |  |
|  | Regulacja głośności alarmów |  |
|  | Pozostałe funkcje i wyposażenie: |  |
|  | Podaż 100% tlenu wydzielonym przyciskiem |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji i kapnometrii z obrazowaniem na ekranie respiratora |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów |  |
|  | Integralny nebulizator synchroniczny |  |
|  | Możliwość komunikacji przez złączne USB |  |
|  | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (standbay) |  |
|  | Oddech ręczny |  |
|  | Autotest aparatu samoczynny i na żądanie |  |
|  | Układ jednorazowy z wbudowanym czujnikiem przepływu min. 10 szt. |  |
|  | Układ wielorazowy pacjenta z wbudowanym czujnikiem przepływu – min. 2 szt. |  |
|  | Komunikacja w języku polskim |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |