# ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Ambulans ratunkowy typu  „S” szt. 1

Pojazd: Marka/Wersja: (podać) ……………………………………………………………………………………..………………………….….…..

Rok produkcji: (podać) ……………….……………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa producenta: (podać) ...........................................................................................................................................................................................

| Lp. | Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | NADWOZIE |  |  |
| 1 | Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon z homologacją N1, z nadwoziem samonośnym całkowicie stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie - ocynkowane nadwozie, podłużnice i poprzecznice, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi tłoczonymi profilami z tworzywa sztucznego w kolorze białym | TAK |  |
| 2. | DMC do 3,5 t | TAK |  |
| 3. | Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Półki nad przednią szybą. | TAK |  |
| 4. | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z obowiązującą normą PN EN 1789. Lampki do czytania dla kierowcy i pasażera, wnęka nad przednią szybą na radiotelefon (1 DIN), fotele kierowcy i pasażera wyposażone w podłokietniki | TAK |  |
| 5. | W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni) | TAK |  |
| 6. | Furgon - lakier w kolorze białym | TAK |  |
| 7. | Nadwozie przystosowane do przewozu 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. | TAK |  |
| 8. | Wysokość przedziału medycznego min. 1,85 m | TAK |  |
| 9. | Długość przedziału medycznego min. 3,25 m | TAK |  |
| 10. | Szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m | TAK |  |
| 11. | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min.260 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi, wys. min.1,75 m, kieszenie siatkowe na tylnych drzwiach | TAK |  |
| 12. | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą | TAK |  |
| 13. | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 14. | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą | TAK |  |
| 15. | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z drzwiami otwieranymi/zamykanymi, z oknem umożliwiającym komunikowanie się pomiędzy przedziałem medycznym i kabiną kierowcą | TAK |  |
| 16. | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu | TAK |  |
| 17. | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby | TAK |  |
| 18. | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi z oświetleniem zapewniający mocowania: 2 szt. butli tlenowych 10l z reduktorami, krzesełka kardiologicznego łącznie z systemem płozowym, noszy podbierakowych, deski ortopedycznej dla dorosłych, deski ortopedycznej dla dzieci, materaca próżniowego, szyn Kramera, kamizelki unieruchamiającej typu KED, min. 2 kasków ochronnych, torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego, pojemnika reimplantacyjnego o pojemności min. 7l, zasilanego z instalacji 12V ambulansu, wyposażonego w pasek do noszenia na ramieniu, pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę, wyposażenia technicznego (łom, łopata) | TAK |  |
| 19. | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne oraz kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażera | TAK |  |
| 20. | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem | TAK |  |
| 21. | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny pokryty wykładziną antypoślizgową z podświetleniem (dopuszczany stopień zewnętrzny wysuwany) | TAK |  |
| 22. | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 23. | Światła boczne pozycyjne | TAK |  |
| 24. | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane | TAK |  |
| 25. | Światła do oświetlenia miejsca akcji ratunkowej | TAK |  |
| 26. | Zestaw narzędzi z podnośnikiem, zestaw naprawczy do uszkodzonych opon | TAK |  |
| 27. | Fabryczny elektroniczny system regulacji prędkości obrotowej silnika na postoju, będący wyposażeniem pojazdu bazowego, w celu doładowania zespołu akumulatorów, gdy ambulans nie jest w ruchu (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia) | TAK |  |
| 28. | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów, czujnik zmierzchu automatycznie włączający światła mijania | TAK |  |
| 29. | Układ wydechowy fabrycznie przedłużony do końca pojazdu przystosowany do pełnienia funkcji samochodu specjalnego sanitarnego | TAK |  |
| 30. | Przednie reflektory przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów | TAK |  |
| 31. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 75l. | TAK |  |
| 32. | Elektryczne złącze do podłączenia urządzeń zewnętrznych (technologia CAN bus) | TAK |  |
| 33. | Radioodtwarzacz CD z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym, zasilany z 12V z eliminacją zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym | TAK |  |
| 34. | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący następującymi funkcjami: sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) sterowanie układem ogrzewania dodatkowego niezależnym od pracy silnika sterowanie układem wentylacji, sygnalizacja graficzna i dźwiękowa niskiego poziomu naładowania akumulatorów sterowanie dodatkową sygnalizacją dźwiękową niskotonową sterowanie elektrycznym systemem dogrzewania silnika na postoju sygnalizacja niedomknięcia którychkolwiek drzwi ambulansu, sygnalizacja podłączenia ambulansu do sieci 230V | TAK |  |
| 35. | Pojemnik reimplantacyjny o pojemności min. 7l zasilany z instalacji 12V ambulansu wyposażony w pasek do noszenia na ramieniu z funkcją zarówno chłodzenia jak i grzania | TAK |  |
| II. | SILNIK |  |  |
| 1. | Z zapłonem samoczynnym | TAK |  |
| 2. | Silnik o pojemności min. 1950 cm³ | TAK |  |
| 3. | Silnik o mocy min. 170 KM | TAK |  |
| 4. | Moment obrotowy min. 410 Nm | TAK |  |
| 5. | Norma emisji spalin Euro 6 | TAK |  |
| III. | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |
| 1. | Skrzynia biegów manualna synchronizowana | TAK |  |
| 2. | Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny | TAK |  |
| 3. | Napęd na koła przednie | TAK |  |
| IV. | UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA |  |  |
| 1. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych | TAK |  |
| 2. | System zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny | TAK |  |
| 3. | Elektroniczny korektor siły hamowania | TAK |  |
| 4. | System wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania | TAK |  |
| 5. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane | TAK |  |
| 6. | System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny, tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu | TAK |  |
| 7. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR | TAK |  |
| 8. | Asystent bocznego wiatru | TAK |  |
| 9. | Asystent ruszania pod górę | TAK |  |
| V. | ZAWIESZENIE |  |  |
| 1. | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia). Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione, zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. Zwiększony nacisk na oś przednią do min. 1 800 kg. Tylne resory min. dwupiórowe | TAK |  |
| 2. | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta | TAK |  |
| VI. | UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| 1. | Ze wspomaganiem hydraulicznym | TAK |  |
| 2. | Z regulowaną kolumną kierownicy w dwóch płaszczyznach | TAK |  |
| VII. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |
| 1. | Fabryczne pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 kW, uzyskiwanej w czasie max. 0,5 min od momentu uruchomienia silnika , współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury, będące wyposażeniem pojazdu bazowego (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia) | TAK |  |
| 2. | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W | TAK |  |
| 3. | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna | TAK |  |
| 4. | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z obowiązującą normą PN EN 1789 (podać markę i model) | TAK |  |
| 5. | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym, umożliwiając klimatyzowanie przedziału medycznego zgodnie z obowiązującą normą PN EN 1789 (podać markę i model) | TAK |  |
| VIII. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| 1. | Zespół 2 akumulatorów fabrycznych o łącznej pojemności min. 200 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia). Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający sile elektromotoryczną podczas rozruchu, układ oparty o przekaźnik wysokoprądowy o min. prądzie przewodzenia 250 A | TAK |  |
| 2. | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 180 A | TAK |  |
| 3. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich | TAK |  |
| 4. | Instalacja elektryczna 230 V: zasilanie zewnętrzne 230 V, min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym, zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym, zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przewód zasilający min 10 m | TAK |  |
| 5. | Na zewnątrz pojazdu ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V | TAK |  |
| 6. | Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V | TAK |  |
| 7. | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A) do podłączenia urządzeń medycznych, gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki | TAK |  |
| IX. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |
| 1. | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego i dodatkowymi halogenowymi światłami roboczymi do oświetlania przedpola ambulansu, wyposażona w podświetlany szyld z napisem AMBULANS. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych | TAK |  |
| 2. | Sygnalizacja uprzywilejowana umieszczona w tylnej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła robocze do oświetlania przedpola za ambulansem | TAK |  |
| 3. | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z panelu sterującego lub manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy | TAK |  |
| 4. | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni | TAK |  |
| 5. | Dodatkowe sygnały niskotonowe o mocy min. 100W posiadające certyfikat zgodności z REG 65 EKG ONZ, załączane na czas pracy od 10 do 30 sekund (podać markę i model oraz numer certyfikatu) | TAK |  |
| 6. | Dwie lampy LED na wysokości pasa przedniego, barwy niebieskiej | TAK |  |
| 7. | Po dwa reflektory zewnętrzne po bokach pojazdu w górnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego | TAK |  |
| 8. | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1251): 3 pasy odblaskowe wykonane z folii: typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej lub granatowej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej lub granatowej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm, nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu (treść do uzgodnienia z Zamawiającym) | TAK |  |
| X. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| 1. | Oświetlenie zgodne z obowiązującą normą PN EN 1789 charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej: światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcja ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne), oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.), halogen zamontowany nad blatem roboczym | TAK |  |
| XI. | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1. | Pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w obowiązującej normie PN EN 1789 dla pojazdu typu C | TAK |  |
| 2. | Zabudowa specjalna na ścianie działowej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę): szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, w każdej szufladzie system przesuwnych przegród porządkujący przewożone tam leki, szuflada na narkotyki zamykana na klucz, miejsce na pojemnik na zużyte igły, wysuwany kosz na odpady, termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych, miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, u wezgłowia noszy zamontowany jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni (umożliwiający wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie), wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek, przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego | TAK |  |
| 3. | Zabudowa specjalna na ścianie prawej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę): min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia. Zamki szafek muszą spełniać wymagania obowiązującej normy PN EN 1789, jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kat oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, uchwyt na butlę tlenową o min. pojemności 400l przy ciśnieniu 150 at., uchwyty ułatwiające wsiadanie przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego, przy drzwiach przesuwnych panel sterujący umożliwiający: sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), sterowanie układem ogrzewania niezależnym od pracy silnika, stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V, sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji, sterowanie poziomem natężenia dźwięku w głośnikach w przedziale medycznym, sterowanie dzwonkiem sygnalizacyjnym w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 4. | Uchylny/otwierany uchwyt na plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka po jego otwarciu. Uchwyt w pozycji zamkniętej jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym musi odpowiadać wymogom obowiązującej normy PN EN 1789 i stanowić element całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu | OPCJONALNIE (NIE WYMAGANE) |  |
| 5. | Zabudowa specjalna na ścianie lewej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę): min. trzy podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, Zamki szafek muszą spełniać wymagania obowiązującej normy PN EN 1789, pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3 szt.), miejsce do zamocowania sprzętu medycznego (defibrylator, respirator, pompa infuzyjna dwustrzykawkowa), szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków, miejscem na torbę ratunkową, miejscem zamontowania ssaka elektrycznego i gniazdem 12V, zamykana roletą, u dołu szafki kosz na odpady medyczne, nad szafką duży plaski panel informacyjny o wymiarach min. 800x600 mm umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących procedur medycznych, dawkowania leków, procedur dezynfekcji przedziału medycznego i jego wyposażenia, posiadający funkcję tablicy sucho ścieralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie | TAK |  |
| 6. | Nad lewym nadkolem miejsce i system mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej typu Autopuls lub Lucas lub urządzenie równoważne, spełniający wymagania obowiązującej normy PN EN 1789; system musi stanowić element całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu | OPCJONALNIE (NIE WYMAGANE) |  |
| 7. | Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie | TAK |  |
| 8. | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | TAK |  |
| 9. | Centralna instalacja tlenowa panelowa, przewody tlenowe wzmocnione, butle tlenowe (stacjonarny zbiornik tlenu) minimum 2000 l. pojemności łącznej (w temperaturze normalnej i pod ciśnieniem normalnym) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA (oddzielne gniazda pojedyncze), sufitowy punkt poboru tlenu, z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok przedniego fotela na ścianie prawej przedziału medycznego; 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt. reduktorów wyposażonych w manometry; manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, butla tlenowa 2,7l z reduktorem i przepływomierzem, konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony | TAK |  |
| 10. | Przygotowanie przedziału medycznego pod montaż instalacji próżniowej | TAK |  |
| 11. | Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym lub elektrycznym, posiadająca przesuw boczny min. 30 cm, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę pod kątem nie większym jak 10 stopni, długość leża pacjenta w zakresie 190 - 195 cm (podać markę i model) | TAK |  |
| 12. | Montaż lawety do przesuwnych paneli umożliwiających mocowanie dowolnej podstawy pod nosze główne bez ingerowania w podłogę ambulansu, system musi być elementem całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu | OPCJONALNIE (NIE WYMAGANE) |  |
| 13. | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian | TAK |  |
| 14. | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu | TAK |  |
| XII. | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |
| 1. | Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu | TAK |  |
| 2. | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu | TAK |  |
| 3. | Wmontowana dachowa krótka antena radiotelefonu o parametrach: a) zakres częstotliwości 168-170 Mhz b) impedancja wejścia 50 Ohm c) współczynnik fali stojącej 1,6 d) charakterystyka promieniowania dookolna | TAK |  |
| 4. | Radiotelefon analogowo – cyfrowy przewoźny Mototola GM 4601 lub równoważny szt. 1 z zakodowaną częstotliwością SOR Lębork | TAK |  |
| 5. | Radiotelefon analogowo - cyfrowy przenośny Motorola DP 4601 lub równoważny w ilości 3 szt. z zakodowaną częstotliwością SOR Lębork | TAK |  |
| 6. | Telefon komórkowy szt. 1 | TAK |  |
| XIII. | DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |
| 1. | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym | TAK |  |
| 2. | Urządzenie do wybijania szyb w przedziale medycznym | TAK |  |
| 3. | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło LED | TAK |  |
| 4. | Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, podnośnik samochodowy | TAK |  |
| 5. | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 6. | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy” | TAK |  |
| 7. | Serwis zabudowy specjalnej (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy) sanitarnej realizowany w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 8. | Ambulans wyposażony w ogumienie błotno – śniegowe. Dodatkowy komplet opon letnich 4 szt. | TAK |  |
| 9. | Kaski ochronne dla zespołu karetki – 3 szt. | TAK |  |
| XIV. | PRZYGOTOWANIE DO SYSTEMU SWD PRM |  |  |
| 1. | Antena dachowa dwuzakresowa do stacji dokującej | TAK |  |
| 2. | Antena dachowa dwuzakresowa do modułu GPS | TAK |  |
| 3. | Podstawa pod drukarkę na ścianie działowej | TAK |  |
| 4. | Uchwyt do drukarki HP100 z zasilaczem | TAK |  |
| 5. | Wyprowadzenie instalacji elektryczno-logicznej dla całego systemu | TAK |  |
| 6. | Połączenie drukarki oraz stacji dokującej poprzez kabel USB | TAK |  |
| 7. | Stacja dokująca | TAK |  |
| XV. | GWARANCJA |  |  |
| 1. | Gwarancja mechaniczna – min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 2. | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące | TAK |  |
| 3. | Gwarancja na perforację – min. 120 miesięcy | TAK |  |
| 4. | Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące | TAK |  |
| 5. | Gwarancja na wyposażenie medyczne - min. 24 miesiące | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |